Sygn. USK/DZP/PN-152/2016	                                                   	Wrocław, 2016-09-30

Dotyczy:  Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca;  USK/DZP/PN-152/2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Czy Zamawiający, w pakiecie nr 1, wyrazi zgodę na zaoferowanie oksygenatora, który posiada:

- Zakres przepływu krwi 0,5 – 8 l/min,

- Wielkość otworów filtracyjnych cardiotomu 40 mikrometrów,

- Porty do pomiaru temperatury na wlocie i wylocie modułu oksygenatora, co umożliwia bezpośrednią ocenę wydajności termowymiennika podczas krążenia pozaustrojowego,

- Minimalny poziom operacyjny w zbiorniku kardiotomijnym rekomendowany przez producenta – 250 ml,

- Opór przepływu krwi: 55mmHg – 4.0 l/min, 75 mmHg – 5.0 l/min, 100 mmHg – 6.0 l/min?

Ponieważ ważniejszy od samego oporu jest jego wpływ na wielkość shear stress (dyne/cm2), który bezpośrednio wpływa na niszczenie krwinek. Dla porównania poziom shear stress dla oksygenatora affinity wynosi 114, natomiast dla oferowanego przez nas oksygenatora 70

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do przetargu oferowanego przez nas oksygenatora.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający, w pakiecie nr 17 poz. 1, wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul dwustopniowych, żylnych, zbrojonych bez rozmiaru 28/36 Fr, o długości 40 cm?

Odpowiedź:

Nie

- Czy Zamawiający, w pakiecie 17 poz. 2, dopuści do przetargu kaniule żylne, pojedyncze, zbrojone, proste o długości 39 cm? co stanowi długość o 0,9 cm większą od wymaganej i nie ma wpływu na użytkowanie kaniuli, ani jej funkcję.

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający, w pakiecie nr 17 poz. 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul dwustopniowych z owalnym korpusem o całkowitej długości 40 cm? Która jest tylko o 1,1 cm dłuższa od wymaganej przez Zamawiającego, a jej długość nie ma wpływu na użytkowanie i nie zmienia jej funkcji.

Odpowiedź:

Nie

- Czy Zamawiający, w pakiecie 18 poz. 2 dopuści do przetargu kaniule do kardioplegii wstecznej z automatycznie napełnianym balonem w rozmiarze 14 Fr?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający, w pakiecie 18 poz. 3, wyrazi zgodę na zaoferowanie wentu z oliwką w rozmiarze 18 Fr?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

- Prosimy Zamawiającego, aby w pakiecie 25, dopuścił do postępowania kaniule twarde dłuższe od wymaganych o 1 cm, tj. o długości 21 cm.

Jednocześnie kierujemy do Zamawiającego, czy wyrazi on zgodę na zaoferowanie adaptera do kardioplegii posiadającego dwie linie 3/16” z zaciskami, zakończone LLM o długościach 18 cm każda z linią zakończoną LLF o długości 17 cm i parametrach 3/16”? łącznie adapter posiada 35 cm długości.

Prosimy o wyrażenie zgody

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą, aby w pakiecie nr 30, dopuścił do przetargu zestawy do kardioplegii krwistej z wymiennikiem ciepła zgodne z załączonym schematem o numerze EU80383. Schemat spełnia zasadnicze wymagania Zamawiającego co do długości i grubości linii, jednak ze względu na inną konstrukcję i inaczej rozmieszczone złącza, wymiennik łączy się z liniami w inny sposób

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający, w pakiecie nr 37, wyrazi zgodę na zaoferowanie 3 – segmentowego zestawu do drenażu klatki piersiowej o:

- Pojemności 2500 ml

- Posiadającego dwie komory umożliwiające drenaż z dwóch miejsc jednocześnie, o pojemności: 1 komora – 1350 ml, 2 komora – 1150 ml

- Cichej pracy zestawu dzięki zatyczce o stożkowej konstrukcji.

Odpowiedź:

Tak

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, w pakiecie nr 36, na zaoferowanie w poz. 1 hemofiltra o powierzchni membrany 0,7 m2, natomiast w poz. 3 hemofiltra o powierzchni membrany 0,3 m2. Nasza firma nie posiada w swojej ofercie hemofiltrów o powierzchniach wymaganych przez Zamawiającego. Ponadto nasze linie są cieńsze od wymaganych przez Zamawiającego, co znacznie zmniejsza objętość wypełnienia układu. Napływ o odpływ zaznaczone kolorami. Prosimy o akceptację załączonych rysunków EU80747 oraz EU81097.

Odpowiedź:

Tak

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych