Sygn. USK/DZP/PN-217/2016	                                                        	Wrocław, 2016-11-24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz  z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Znak sprawy USK/DZP/PN-217/2016

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Dotyczy punktu 18.2

Pytanie 1

Czy zamawiający poprzez opis „ aparat umożliwiający znieczulanie pacjentów od okresu noworodkowego ( w tym wcześniaków), dzieci, młodzież i pacjentów dorosłych)” dopuści aparat do znieczulenia, który przy trybach PCV, PSV osiąga objętość od 5 ml?

Odp. Tak, dopuści.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość podłączenia butli O2, ale butlę szpital wydzierżawi sam, np. butla typu LIV od Linde? Jako dostawca aparatury nie możemy zakupić leku jakim jest tlen w butli.

Odp. Tak.

Pytanie 3

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat z wydajnością bypassu tlenowego opisaną w dokumentacji producenta jako: „ok.45l/min”?

Odp. Tak.

Pytanie 4

Czy Zamawiający zaakceptuje alarm rozłączenia zamiast alarmu minimalnego ciśnienia wdechowego?

Odp. Tak.

Pytanie 5

Czy Zamawiający zaakceptuje brak oświetlenia blatu? W pracowniach MRI jest bardzo dobre oświetlenie i nie ma potrzeby używania dodatkowych źródeł światła.

Odp. Tak.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści aparat bez alarmów pojedynczych oddechów, ale w zamian posiada alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej? Jednocześnie pomiary wieloparametrowego monitora pacjenta, np. w zakresie CO2 – są prezentowane na ekranie w sterowni, w związku z czym personel może bezpiecznie i bez zakłócania badania monitorować wentylację pacjenta.

Odp. Tak.

Dotyczy punktu 18.5

Pytanie 1

Czy Zamawiający będzie wymagał aby akcesoria zużywalne były kompatybilne pomiędzy pulsoksymetrem a kardiomonitorem (w zakresie pomiaru saturacji)?

Odp. Nie jest to dla zamawiającego warunek niezbędny.

Dotyczy punktu 18.6

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor o wyższych parametrach tj. z ekranem 15” o rozdzielczości 1366x768 pikseli?

Odp. Tak

Pytanie 2

Czy Zamawiający uzna, iż parametr „Pomiar pola magnetycznego” zostanie spełniony, w przypadku gdy kardiomonitor po przekroczeniu dopuszczalnego natężenia pola magnetycznego wygeneruje alarm informujący o konieczności odsunięcia monitora, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania w pracowni MR?

Odp. Tak

Pytanie 3

Czy Zamawiający zrezygnuje z pomiaru ciśnienia krwi inwazyjnego?

Odp. Tak, zrezygnuje.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych