Sygn. USK/DZP/PN-217/2016	                                                        	Wrocław, 2016-11-24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz  z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Znak sprawy USK/DZP/PN-217/2016

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Dotyczy tabeli technicznej

- Dot. Pkt. 12.1 – serwer aplikacyjny

Zamawiający w opublikowanym SIWZ wraz z załącznikami nie określił parametrów technicznych jakie musi spełniać zaoferowany serwer aplikacyjny.

Określił jedynie wymagania platformy sprzętowej każdej stacji lekarskiej oraz opisał wymagania co do ich oprogramowania/funkcjonalności.

W związku z powyższym czy Zamawiający zgodę na wprowadzenie wymagań jakie musi spełnić serwer aplikacyjny:

- pamięć RAM min. 120 GB,

- wbudowana macierz dla danych obrazowych o pojemności netto min 5 TB

- macierz dołączona przez wbudowany kontroler 12 Gb/s SAS

- macierz wyposażona w dysk zapasowy pracujący w technologii Hot Spare

- serwer umożliwia przetwarzanie min. 45 000 warstw?

Wnioskowane parametry uzasadniamy jak niżej:

- wyposażenie serwera w min. 120 GB pozwoli na płynną pracę bez ograniczeń w rozmiarze/ilości opracowywanych badań, dla co najmniej 5 użytkowników, z uwzględnieniem konieczności porównywania z badaniami poprzednimi. 
wnioskowana ilość pamięci bazuje na fakcie, iż pojedyncze stacje lekarskie są wyposażone w min. 24 GB pamięci RAM, tak więc serwer aplikacyjny mający być równoważnikiem 5 stacji, powinien być wyposażony w min. 120 GB RAM.

- Wnioskowane parametry macierzy/dysków zapewniają bardzo wysoką wydajność pracy serwera dzięki zastosowaniu wydajnego kontrolera dyskowego, pozwalającego na bardzo szybkie otwieranie dużych badań MR,

- podwyższone bezpieczeństwo macierzy dyskowej – dysk Hot Spare

- pojedyncze złożone badanie MR zawiera ok. 4000 warstw, tak więc 10 użytkowników będzie opracowywało jednocześnie 40 000 warstw

Uznanie ww. argumentacji za racjonalną i uwzględnienie proponowanych zmian w wymaganiach SIWZ spowoduje dostarczenie systemu zapewniającego płynną pracę użytkowników, pozbawioną ograniczeń w ilości bądź rozmiarze otwieranych badań.

Odp. Nie, nie wyraża zgody.

- Dot. Pkt. 12.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu wyposażonego w licencje w wersji pływającej, w ilości nielimitowanej dla standardowej oceny badań, natomiast dla aplikacji zaawansowanych w ilościach licencji dopasowanych do częstotliwości wykorzystywania zaawansowanych aplikacji, tj. wyposażonego w jednoczesne dostępy:

- 3 dla  zaawansowanych badań MR Neuro, opisanych szczegółowo w p.12.36 do 12.41

- 3 dla  zaawansowanych badań MR Onko, opisanych szczegółowo w p.12.42 do 12.46

- 2 dla  zaawansowanych badań MR Cardiac, opisanych szczegółowo w p.12.47 do 12.49?

Po uwzględnieniu tej propozycji, łączna ilość zaawansowanych aplikacji znacząco wykracza poza wymagane 5 jednoczesnych dostępów do systemu.

Bazując na naszych wieloletnich doświadczeniach we wdrażaniu serwerów aplikacyjnych, nie spotkaliśmy się z sytuacją, aby w szpitalu o podobnym profilu medycznym, więcej niż 3 jednocześnie użytkowników wykorzystywało tę samą zaawansowaną aplikację (neuro perfuzja, traktografia, spektroskopia, kardiologia).

Uznanie ww. argumentacji za racjonalną i uwzględnienie proponowanych zmian w wymaganiach SIWZ spowoduje obniżenie ceny oferty przetargowej.

Odp. Tak.

- Dot. pkt. 12.35

Czy Zamawiający wprowadzi dodatkową punktację za zaoferowanie możliwości wyznaczenia map ADC o wysokim współczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich współczynnikach b, dzięki czemu można znacząco skrócić czas wykonania badania (o ok. 4minuty dla pojedynczej sekwencji z b2000)? Zastosowanie tej technologii pozwoli na wykonanie dodatkowego badania w ciągu godziny (przy założeniu wykonywaniu 3-4 badań /godzinę).

Odp. Nie

- Dot. pkt. 12.36

Czy Zamawiający wprowadzi dodatkową punktację za możliwość obliczania obszaru niedopasowania perfuzji i dyfuzji, przydatną do oceny tkanki zagrożonej w udarach.

Odp. Nie

- Dot. pkt. 13.1 – gotowość do utworzenia ośrodka referencyjnego w miejscu gdzie zakupiono sprzęt

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy wymaga gotowości do podpisania umowy o współpracy ze sobą, czy z ośrodkiem w miejscu wyprodukowania aparatu?

Odp. Ze sobą, zgodnie z SIWZ.

- Dot. pkt. 13.2 – uzupełnienie helu

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymogu uzupełniania helu na „do poziomu zalecanego przez producenta do normalnej eksploatacji”?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dot. pkt. 14.1

Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje 10 dni szkoleń techniczno-aplikacyjnych w miejscu instalacji, po 6 godzin każdy dzień?

Czy Zamawiający potwierdza, że szkolenia opisane w pkt. 14.1 są to szkolenia stanowiące etap IV przedmiotu umowy?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dot. pkt. 14.1 oraz 14.2 - szkolenia

Czy Zamawiający może doprecyzować ilość osób do przeszkolenia zgodnie z wymogami w pkt. 14.1 oraz 14.2?

Odp. Zamawiający nie może obecnie jednoznacznie określić liczby osób do przeszkolenia.

- Dot. pkt. 18.2 załącznika nr 2 – Specyfikacja techniczna

W związku z  pozyskaniem negatywnych  odpowiedzi  na nasze zapytania z firm  zajmujących się dostawą sprzętu anestezjologicznego  prosimy  Zamawiającego  o taka zmianę postawionych  w tym punkcie wymogów ,aby możliwe było zaoferowanie innego wyposażenia  niż  to tylko firmy Philips. Według informacji z firm dostarczających tego typu aparaturę tylko urządzenia jednej firmy – Philips – są w stanie spełnić jednocześnie wszystkie postawione w tym punkcie  wymogi.

Stawia to w sposób oczywisty w pozycji uprzywilejowanej tę firmę, która jako potencjalny oferent aparatu MR może w dowolny sposób wpływać na konkurencyjność całego postępowania. Taka sytuacja  konkurencyjna- ograniczenie możliwości złożenia  oferty na całość przedmiotu zamówienia  od decyzji  biznesowej tylko jednej firmy  -  nie jest w sposób obiektywny w interesie Zamawiającego.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy wzoru umowy

- Dot. wystawienia faktury

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury z tytułu wykonania prac z etapu II, III i IV na podstawie protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w par.2 pkt.2 i tym samym potwierdza, że szkolenia z obsługi nie  warunkują podpisania protokołu końcowego?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §2 ust. 3 – procedury odbiorowe

Czy w celu doprecyzowania procedur odbiorowych Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia ustępu 3 na poniższe:

„Jeżeli w toku czynności jakiegokolwiek odbioru przewidzianego umową stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, wówczas:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania wadliwej części przedmiotu umowy po raz drugi,

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu Umowy zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową odpowiednio do utraconej wartości technicznej i użytkowej przedmiotu umowy”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §3 ust. 2.8 – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów na poniższe:

„Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia lub inny odpowiedni dokument ubezpieczenia na sumę nie niższą niż 8.000.000 PLN pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcę do przedstawienia ww. dokumentu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 7 dni, po bezskutecznym upływie tego terminu”

Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejszą (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny (np. jeśli Wykonawca, nawet z powodów przez siebie zawinionych, nie wykona w terminie zobowiązania umownego, jeśli taka zwłoka byłaby relatywnie krótka). Ponadto w takich postanowieniach powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania umowy lub odpowiednio zaprzestania  naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie, po bezskutecznym upływie tego terminu.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §3 ust. 3.2 lit. g oraz ust. 5.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów „gwarantuje” na „zapewnia”? Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §3 ust. 3.2 lit. m i n

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z zapisu par.3 pkt.3.2m) i n) wzoru Umowy o zatrudnieniu na umowę o pracę osób pełniących funkcję kierownika budowy oraz kierowników w pozostałych specjalnościach. Wykonawca, jako firma specjalizująca się w dostawach sprzętu medycznego, a nie robotach budowlanych, korzysta z wiedzy i doświadczenia firm podwykonawczych które zatrudniają kierowników poszczególnych branż. Wykonawca może dysponować inspektorami nadzoru sprawującymi funkcję kontrolną nad siłami podwykonawców.

Jednocześnie informujemy, że jest to postępowanie na dostawy a nie usługi czy roboty budowlane a przepis art.29 ust.3a Pzp (3a. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm. 175) ).) nie dotyczy postępowań na dostawy, tym samym żądanie Zamawiającego nie ma podstawy prawnej, stanowi naruszenie przepisów Prawa zamówień publicznych i barierę w dostępie wykonawców do przedmiotowego postępowania, która może skutkować bądź to brakiem możliwości złożenie oferty przez wykonawcę, bądź to podwyższeniem ceny jego oferty, co z kolei może bezpośrednio przełożyć się na konkurencyjność oferty wykonawcy względem innych ofert. Należy również zauważyć,  że ani kierownik budowy, ani kierownik robót co do zasady nie wykonuje pracy w sposób określony w art.22 ust.1 Kodeksu pracy.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §3 ust. 4.8 – protokół wykonania III etapu

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcia słowa „bezusterkowy”? Mając na uwadze orzecznictwo sądów różnych szczebli, w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego, Zamawiający nie może odmówić odbioru z powodu wad nieistotnych, tj. wad które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem. Dlatego prosimy o zmianę celem uniknięcia wątpliwości na przyszłość.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §3 ust. 5.6 – rękojmia i gwarancja

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę oraz uzupełnienie zapisów na poniższe:

„Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej rękojmi za wady i 60 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz 60 miesięcznej rękojmi za wady i 60 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone materiały i urządzenia, z uwzględnieniem zużywalnych materiałów eksploatacyjnych od wymiany których uzależnione jest utrzymanie gwarancji. Strony postanawiają, że bieg terminu gwarancji jakości oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca, w ramach gwarancji, zobowiązany jest usunąć, na swój koszt, wadę przedmiotu umowy, za którą ponosi odpowiedzialność. Sposób usunięcia wady określa – według własnego uznania - Wykonawca. Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego”?

Prosimy o usunięcie niezrozumiałych i mylących zapisów. Zwracamy uwagę na fakt, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenia, części zamienne, podzespoły i moduły obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniach, częściach zamiennych, podzespołach i modułach,  w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte co do zasady  materiały eksploatacyjne – takie postanowienie jest sprzeczne z istota instytucji gwarancji.  W przypadku odmowy usunięcia tego postanowienia, uprzejmie prosimy o jego jednoznaczne wyjaśnienie w zakresie praw i obowiązków Wykonawcy, mając na uwadze przepis art.29 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odp. Zamawiający zmienia zapisy umowy paragrafu 3 ust 5.6 na:

5.6 Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz 36 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone materiały i urządzenia, z uwzględnieniem zużywalnych materiałów eksploatacyjnych od wymiany których uzależnione jest utrzymanie gwarancji. Strony postanawiają, że bieg terminu gwarancji jakości oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Dot. §3 ust. 5.9 oraz 8 ust. 13 – usuwanie wad i usterek

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niezrozumiałych zapisów oraz zmianę treści na poniższą:

„W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek, za które ponosi odpowiedzialność:

a) w przypadku, kiedy ujawniona wada istotnie ogranicza lub uniemożliwia działanie znaczącej części lub całości przedmiotu niniejszej umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jednak nie później niż w terminie 24 godzin po otrzymaniu zawiadomienia o jej wystąpieniu l (tryb awaryjny);

b) w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania od Zamawiającego, licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu (tryb zwykły) lub też w przypadku niemożności wykonania naprawy 
z przyczyn technicznych (np. konieczność sprowadzenia części z zagranicy) lub innych, niezależnych od Wykonawcy w innym technicznie uzasadnionym terminie, o ile zostanie uzgodniony przez strony niniejszej umowy, ale nie dłuższym niż 10 dni.”?

Jednocześnie prosimy o wykreślenie §3 ust. 5.9 lit. c oraz 8 ust. 13.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §3 ust. 5.11 – informowania o zmianie danych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, w celu doprecyzowania, na zmianę zapisów na poniższe:

„O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 5.10 powyżej, Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż 3 dni robocze (na potrzeby umowy przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz. 8.00-17.00) od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §3 ust. 5.12 oraz ust. 5.13 – usuwanie wad i usterek

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów na poniższe:

12. „Istnienie wad i usterek strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając  termin ich usunięcia, jeżeli termin podstawowy określony w ust. 5 lit. a i b powyżej będzie w danym przypadku niewystarczający do usunięcia wad i usterek.”

13. „W razie braku porozumienia co do sposobu i terminu usunięcia wad i usterek Zamawiający wyznaczy jednostronnie Wykonawcy termin usunięcia wad i usterek lub zleci ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty praw gwarancyjnych”?

To Wykonawca powinien decydować o sposobie usunięcia wady. Zwracamy uwagę, że ust. 5.9 lit. c dotyczy prawa zlecenia badań innej jednostce, więc nie ma zastosowania w ustępie 5.12.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §3 ust. 5.14 – usuwanie wad i usterek

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów na poniższe:

„W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego stosownie do ust.  5.9 powyżej terminu usunięcia stwierdzonych wad i usterek Zamawiający ma prawo, bez utraty praw gwarancyjnych, usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcę do usunięcia wady, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 5 dni, po bezskutecznym upływie tego terminu.”?

Zwracamy uwagę, że ust. 5.8  nie ma zastosowania w tym ustępie.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §3 ust. 5.17 - rękojmia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów na poniższe:

„Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Do odpowiedzialności z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zawiadomić Wykonawcę o wadzie w ciągu miesiąca od dnia jej wykrycia. Zamawiający zobowiązuje się jednak, że skorzysta z uprawnień przysługujących mu w ramach rękojmi tylko wówczas, kiedy wada / awaria nie została usunięta przez Wykonawcę w ramach i na warunkach udzielonej gwarancji”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §3 ust. 5.19 – usuwanie wad i usterek

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów na poniższe:

„Strony mogą zawrzeć w formie pisemnej pod rygorem nieważności odrębne porozumienie w zakresie usuwania wad w trybie awaryjnym przez inny podmiot na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §4 ust.5 – ubezpieczenie mienia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, że ubezpieczenie ma obejmować „kradzież w włamaniem” oraz „rabunek”? Czy Zamawiający zmieni wymóg, że konieczność utrzymania ubezpieczenia obejmuje etap II, zamiast do zakończenia etapu III?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §4 ust. 12 – wystawienie faktury

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować o której fakturze mowa w ustępie 12?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §4 ust. 13 – opóźnienie w zapłacie czynszu za wynajem

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie ustępu 13? Ustęp ten ingeruje w umowę najmu pomiędzy Wykonawcę, a Wynajmującego.

Odp.: Zamawiający wykreśla ust. 13.

- Dot. §4 ust. 14 – umowa ubezpieczenia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów na poniższe:

„Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia sprzętu opisanego w ust. 1 od ryzyk wszystkich na kwotę nie niższą niż wartość sprzętu opisaną w formularzu ofertowym  na czas do podpisania protokołu odbioru etapu III oraz franszyzę redukcyjną do 10% udziału własnego i przedłożyć Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego ochronę / certyfikatu w dniu podpisywania protokołu odbioru sprzętu (etap I)”?

Rygor odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy jest zbyt poważny w stosunku do uchybienia, szczególnie że i tak Wykonawca jest w pełnym zakresie odpowiedzialny za rezonans w czasie jego magazynowania i transportu.

Zwracamy uwagę, że Wykonawca ma zakaz udostępniania osobom trzecim (w tym Zamawiającemu) szczegółowych warunków polisy GCPP. Prosimy o dopuszczenie możliwości przedstawienia dokumentu potwierdzającego ochronę/ certyfikatu zamiast polisy. W przypadku braku wprowadzenia wnioskowanej zmiany Oferent będzie musiał wliczyć do ceny oferty koszty wystawienia oddzielnej polisy ubezpieczeniowej.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §5 ust. 1 - podwykonawstwo

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów na poniższe:

„Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami oraz siłami Podwykonawców w zakresie części Przedmiotu Umowy wskazanej w ofercie Wykonawcy. Powierzenie wykonania innej części przedmiotu podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom (nawet za zgodą Zamawiającego), ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych Wykonawców, którym zadanie powierzył.”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §5 ust. 2-6 oraz ust. 8-13 - podwykonawstwo

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usuniecie ustępów 2-6 oraz 8-13 w §5? Pragniemy zauważyć, że postawione przez Szpital wymogi formalne w zakresie zawierania umów z podwykonawcami i rozliczania się z podwykonawcami nie wynikają z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż przepisy art.143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczą jedynie zamówień na roboty budowlane, tymczasem przedmiotowe zamówienie realizowane przez Wykonawcę jest zamówieniem na dostawy. Co więcej postanowienia te są niekorzystne również dla Zamawiającego, doprowadzając do tego,  ze staje się on solidarnie odpowiedzialny (jak dłużnik główny) za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców, nawet jeśli bez tych postanowień takiej odpowiedzialności by nie ponosił; dodatkowe wymogi formalne wpływają zatem nie tylko niekorzystanie na czas i organizację pracy Wykonawcy ale nakładają na Zamawiającego dodatkowe obowiązki, zobowiązania i odpowiedzialność.

Odp.  Przedmiotowe zadanie dotyczy również robót budowlanych- dostosowania pomieszczeń. Powyższe zapisy dotyczą tylko podwykonawców związanych z robotami budowlanymi i nie mogą zostać usunięte.

- Dot. §6 ust. 3 – wystawienie faktur

Zamawiający wymaga realizacji prac etapami (etap I - odbiór sprzętu 12.2016, etap II adaptacja pomieszczeń 30.04.2017; etap III instalacja sprzętu 14.06.2017, etap IV - szkolenia 23.06.2017), natomiast rozkłada płatność na dwie raty (rata I za etap I - faktura po protokole odbioru, rata II za etap, II, III, IV - faktura po protokole odbioru końcowego).  W związku z tym występuje niezgodność z zapisami podatkowymi, gdyż faktura dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych powinna być wystawiona w terminie 30 dni, licząc od dnia ich wykonania. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów, tak aby były one zgodne z prawem?

W celu wystawiana faktur zgodnie z prawem prosimy o wprowadzenie poniższego harmonogramu płatności i wystawiania faktur:

- Rata I – zgodnie z opisem Zamawiającego

- Rata II – wynagrodzenie za adaptację pomieszczeń (po protokolarnym odbiorze prac adaptacyjnych)

- Rata III – za pozostałe prace (po protokole końcowym)

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §6 ust. 3 lit.b – protokół odbioru

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie wymogu podpisania „bezusterkowego” protokołu odbioru.  Może się 
zdarzyć, że strony podpiszą protokół odbioru z niewielkimi uwagami.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §6 ust. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę wykreślenie oznaczonego fragmentu ustępu 9 i na zmianę zapisów na poniższe:

„Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz factoringu, jak również udzielać pełnomocnictw do występowania w imieniu Wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia“?

Pragniemy zauważyć, że Zamawiający, nie ma prawa żądać tego rodzaju oświadczeń ze strony Wykonawcy. Byłoby to naruszenie ustawowej swobody prowadzenia działalności gospodarczej i nieuprawnione ograniczenie dostępu wykonawców do zamówień publicznych. W ustawie o działalności leczniczej ustawodawca określił zakres uprawnień Zamawiającego w tym zakresie – art. 54 ustawy.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §8 ust.5 i 6 oraz §9 ust.15 – powiadomienie o przyjeździe serwisu

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca mógł powiadomić Zamawiającego o terminie przyjazdu serwisu w formie zwrotnego kontaktu telefonicznego do osoby zgłaszającej usterkę lub awarię? Praktyka pokazuje że najczęstszą i najbardziej preferowana formą kontaktu jest kontakt telefoniczny, a osoby bezpośrednio zgłaszające awarie lub usterki oczekują informacji bezpośrednio do nich.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §8 ust.11 – częstotliwość przeglądów

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie częstotliwości przeglądów rezonansu magnetycznego do min. 2 w ciągu roku lub zgodnie z wytycznymi producenta?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §8 ust.11 - usuwanie awarii

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, że wymóg dotyczył istotnych awarii które powodowałby brak możliwości eksploatacji aparatu? Zwracamy uwagę że zdarzają sie drobne usterki które nie są uciążliwe w trakcie pracy i nie skutkują przestojem aparatu. Takie usterki/awarie usuwane są w terminach uzgodnionych z Zamawiającym które nie kolidują z bieżącą pracą pracowni. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby termin naprawy 72h dotyczył dni roboczych od pon. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz wydłuży termin naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §8 ust. 12

Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg opisany w ust.12 dotyczy istotnych awarii które powodowałoby brak możliwości eksploatacji aparatu. Zwracamy uwagę że zdarzają się drobne usterki które nie są uciążliwe w trakcie pracy i nie skutkują przestojem aparatu. Takie usterki/awarie usuwane są w terminach uzgodnionych z Zamawiającym które nie kolidują z bieżącą pracą pracowni. Prosimy aby terminy naprawy 72h oraz 5 dni dotyczyły dni roboczych od pon. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §8 ust. 13 oraz §3 ust. 5.9 lit. c – zlecenie badań w innej jednostce

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w §8 ust. 12 oraz §3 ust. 5.9 lit. c dotyczących zlecania badań w innej jednostce w przypadku naprawy przekraczającej 3 dni? Zamawiający w par. 12  wymaga kar umownych i zapis utrzymanie wymogu pokrycia przez Wykonawcę kosztów badań w innej jednostce oznacza podwójne karanie Wykonawcy za to samo uchybienie.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §8 ust. 14 – zlecenie napraw  innemu serwisowi

Czy Zamawiający wyrazi zgodę doprecyzowanie zapisów zgodnie z poniższą propozycją:

„W przypadku niezrealizowania naprawy w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, ma on prawo, bez utraty uprawnień gwarancyjnych, zlecić ich usunięcie innemu autoryzowanemu przez producenta serwisowi, na koszt Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcę do usunięcia wady, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 3 dni, po bezskutecznym upływie tego terminu”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §8 ust. 17 – przedłużenie terminu gwarancji

Czy Zamawiający wyrazi zgodę doprecyzowanie zapisów zgodnie z poniższą propozycją:

„Niesprawność sprzętu skutkująca brakiem możliwości jego eksploatacji, liczona od dnia zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego do dnia jej usunięcia przez Wykonawcę, związana z koniecznością naprawy sprzętu każdorazowo automatycznie przedłuża termin obowiązującej gwarancji o cały okres niesprawności sprzętu. Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego”:

Pragniemy zwrócić uwagę że zdarzają sie drobne usterki które nie są uciążliwe w trakcie pracy i nie skutkują przestojem aparatu. Takie usterki/awarie usuwane są w terminach uzgodnionych z Zamawiającym które nie kolidują z bieżącą praca pracowni.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §8 ust. 19 – dostępność części zamiennych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu, że „dla sprzętu IT okres dostępności części wynosi 5 lat”? Prośba jest podyktowana postępem technologicznym.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §8 ust. 21 – wymiana przedmiotu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę zapisów zgodnie z poniższą propozycją:

„W przypadku zaistnienia wady istotnej, tj. takiej, której koszt naprawy przekroczy 60% wartości rzeczy, Wykonawca wymieni cały przedmiot umowy na nowy w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wady.  Zamawiający zobowiązuje się jednak, że skorzysta z uprawnień przysługujących mu w ramach rękojmi tylko wówczas, kiedy wada / awaria nie została usunięta przez Wykonawcę w ramach i na warunkach udzielonej gwarancji.”:

Zapis pierwotnie proponowany przez Zamawiającego mógłby skutkować koniecznością wymiany całego urządzenia nawet przy małej i nieistotnej usterce. Z uwagi na przedmiot umowy jakim jest rezonans magnetyczny jest to nadmierne ryzyko dla Wykonawcy.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §10 ust. 1 – niezgodność sprzętu z wymogami SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę okresu, w którym w przypadku incydentu medycznego Wykonawca ma zapewnić sprzęt na czas zakazu używania dostarczonego sprzętu, na tożsamy z okresem gwarancji i rękojmi, czyli 5 lat?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §10 ust. 2 – nowa gwarancja dla wymienionych podzespołów

Czy Zamawiający wykreśli wymóg objęcia sprzętu po wymianie podzespołów nową gwarancją?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §11 ust. 1 – odstąpienie od umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie ustępu 1? Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejszą (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny (np. jeśli Wykonawca, nawet z powodów przez siebie zawinionych, nie wykona w terminie zobowiązania umownego, jeśli taka zwłoka byłaby relatywnie krótka). Ponadto w takich postanowieniach powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania umowy lub odpowiednio zaprzestania  naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie, po bezskutecznym upływie tego terminu.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §12 ust. 1 – kary umowne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę zapisów zgodnie z poniższą propozycją:

„Jeżeli z powodów przez siebie zawinionych Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy na jakimkolwiek etapie, oraz w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy (§2 ust. 3 
i §10 ust. 1-4)  lub rozwiązania umowy zgodnie z ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §12 ust. 2 – kary umowne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu o wypłacie kary w wysokości utraconej dotacji, w przypadku utraty dotacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy? Jest to nadmierna kara dla Wykonawcy.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §12 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę zapisów zgodnie z poniższą propozycją:

„Strony ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za zwłokę w dostarczeniu urządzenia - w wysokości 0,5% wartości łącznej wynagrodzenia Wykonawcy 	brutto określonego w § 6 ust. 1 a niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wynagrodzenia.

- za zwłokę w usuwaniu awarii w okresie gwarancyjnym w terminie wskazanym w § 8 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 6 ust. 1a umowy za każdy dzień zwłokę, nie więcej niż 10% wynagrodzenia.

- za zwłokę w usuwaniu awarii w okresie pogwarancyjnym w terminie wskazanym w § 9 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 6 ust. 1a umowy za każdy dzień zwłokę, nie więcej niż 10% wynagrodzenia.

- za zwłokę w wykonaniu etapu II lub III w terminach wskazanych w § 2 ust. 1 – w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień zwłokę, nie więcej niż 10% wynagrodzenia.

- za zwłokę w usuwaniu usterek robót etapu II lub III w terminach wskazanych w § 3 ust. 5.9 i następne – w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień zwłokę, nie więcej niż 10% wynagrodzenia.

- za zwłokę w wykonaniu planowanego przeglądu okresowego w okresie gwarancji, o ile nie nastąpiło ono z winy Zamawiającego, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,1 % wartości brutto określonego w § 6 ust. 1a umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wynagrodzenia.

- za zwłokę w wykonaniu planowanego przeglądu okresowego w okresie pogwarancyjnym, o ile nie nastąpiło ono z winy Zamawiającego, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,1 % wartości brutto określonego w § 6 ust. 1a umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wynagrodzenia”?

Zamiana słowa „opóźnienia” na „zwłoka” wynika z faktu, że Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu. Prosimy o obniżenie wysokości kar umownych.

Odp. Zamawiający zmienia zapisy paragrafu 12 ust. 3 w zakresie:

d) za opóźnienie w wykonaniu etapu II lub III w terminach wskazanych w § 2 ust. 1 – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy pomniejszonego o koszt urządzenia i koszt obsługi serwisowej.

e) za opóźnienie w usuwaniu usterek robót etapu II lub III wskazanych w § 3 ust. 5.9 i następne – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy pomniejszonego o koszt urządzenia i koszt obsługi serwisowej.

W załączeniu poprawiony wzór umowy z naniesionymi zmianami.

- Dot. §12 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę zapisów zgodnie z poniższą propozycją:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odstąpienia na podstawie § 11 ust. 5 i 6.”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §12 ust. 7 – rozwiązanie umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę zapisów zgodnie z poniższą propozycją:

„Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

- Wykonawca istotnie nie dotrzymuje terminów realizacji umowy i jest w znaczącej zwłoce z zakończeniem któregokolwiek z etapów  3 dni od daty wskazanej w § 2 ust. 1

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób istotnie niezgodny z zapisami umowy lub normami i innymi warunkami określonymi prawem, w tym zwłaszcza prowadzi roboty w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż., niezgodnie z najnowszą praktyką inżynierską, obowiązującymi normami i prawem polskim;

- Wykonawca w terminie nie przedłoży polis ubezpieczenia wskazanych w § 3 ust. 2.8 lub § 4 ust. 14 lub §12

- stwierdzono brak prawidłowego zabezpieczenia placu budowy;

- Wykonawca nie uzyska pozytywnego pozwolenia na budowę lub użytkowanie;

- Wykonawca stosuje przy realizacji przedmiotu Umowy materiały i urządzenia nie posiadające wymaganych przez obowiązujące przepisy – atestów, certyfikatów itp. oraz  uprzednio niezatwierdzonych przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie przekaże dokumentów określonych w § 4 ust. 15 umowy, dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego,

- pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 10 dni, po bezskutecznym upływie tego terminu.”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §13 ust. 1 – polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę zapisów zgodnie z poniższą propozycją:

„Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot umowy z sumą gwarancyjną nie niższą niż 8.000.000 zł”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §13 ust. 2-3 oraz 5-23 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie powyższych ustępów dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?

Pragniemy zauważyć,  że zaproponowane przez Państwa postanowienia umowy w tym zakresie wykraczają znacząco poza uregulowania ustawy Prawo zamówień publicznych i tym samym wkraczają nadmiernie w sferę decyzji zastrzeżoną dla niezależnego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Co więcej tego rodzaju wymogi dodatkowe nie tylko stanowią utrudnienie (jak się wydaje zbędne) dla wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu ale niepotrzebnie wpływają na zwiększenie ceny ofertowej.

Wykonawca posiada ogólne polisy ubezpieczeniowe, które swoim zakresem nie obejmują tak szczegółowych zapisów.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o zmiany zgodnie z poniższymi pytaniami.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §13 ust. 2 lit. f, g oraz k, ust. 7, ust. 19, 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tych zapisów? Wykonawca posiada ogólne polisy ubezpieczeniowe, które swoim zakresem nie obejmują tego typu zapisów. W przypadku braku wprowadzenia wnioskowanej zmiany Wykonawca będzie musiał wliczyć do ceny oferty koszty wystawienia oddzielnej polisy ubezpieczeniowej.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §13 ust. 2 lit. m - ubezpieczenie szkód w mieniu przechowywanym

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie podlimitu ubezpieczenia szkód w mieniu przechowywanym w wysokości 1 mln euro na jedno zdarzenie oraz 2 mln euro na wszystkie zdarzenia?

Wykonawca posiada ogólne polisy ubezpieczeniowe, które swoim zakresem nie obejmują tego typu zapisów. W przypadku braku wprowadzenia wnioskowanej zmiany Wykonawca będzie musiał wliczyć do ceny oferty koszty wystawienia oddzielnej polisy ubezpieczeniowej.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §13 ust. 2 lit. n - ubezpieczenie szkód wyrządzonych przez podwykonawców

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu, że „ubezpieczenie OC Wykonawcy za szkody wyrządzone przez podwykonawców”. Wykonawca posiada ogólne polisy ubezpieczeniowe, które swoim zakresem nie obejmują tego typu zapisów. W przypadku braku wprowadzenia wnioskowanej zmiany Wykonawca będzie musiał wliczyć do ceny oferty koszty wystawienia oddzielnej polisy ubezpieczeniowej.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §13 ust. 2 lit. o – udział własny/ franszyza redukcyjna

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości franszyzy na 20.000 euro? Wykonawca posiada ogólne polisy ubezpieczeniowe, które swoim zakresem nie obejmują tego typu zapisów. W przypadku braku wprowadzenia wnioskowanej zmiany Wykonawca będzie musiał wliczyć do ceny oferty koszty wystawienia oddzielnej polisy ubezpieczeniowej.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §13 ust. 4 – zgłaszanie roszczeń w okresie ubezpieczenia do 3 lat po zakończeniu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie ostatniego zdania w ustępie 4 - zgłaszanie roszczeń w okresie ubezpieczenia do 3 lat po zakończeniu umowy? Czy Zamawiający dopuści możliwość przedstawienia zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą składki, zamiast potwierdzenia zapłaty składki oraz zrezygnuje z wymogu przedstawienia warunków ubezpieczenia oraz wniosku ubezpieczeniowego?

Wykonawca płaci składki za polisę OC centralnie, co ma miejsce zwykle 2-3 miesiące po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia i w tym czasie ubezpieczyciel nie potwierdzi wprost, że składka została opłacona. Polisa jest ważna od daty wystawienia pomimo braku dokonania płatności. Termin płatności za polisę jest wyznaczany z opóźnieniem w stosunku do daty wystawienia polisy.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §13 ust. 6 – dostarczenie dokumentów ubezpieczenia

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie certyfikatów ubezpieczeniowych, zamiast kopii polis? Czy Zamawiający wykreśli zapis o uprawnieniu do rozwiązania umowy w przypadku nie dostarczenia umów ubezpieczenia?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §13 ust.10 oraz ust.15 – akceptacja  warunków ubezpieczenia przez Zamawiającego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego ustępu? Zwracamy uwagę, że Wykonawca ma zakaz udostępniania osobom trzecim (w tym Zamawiającemu) szczegółowych warunków polisy GCPP. Ponadto zapis jest nieprecyzyjny – nie określa jakie wymagania odnośnie zakresu ochrony będzie miał Zamawiający, w związku z czy Wykonawca nie ma możliwości oszacowania kosztów oraz ryzyk związanych z polisą.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §13 ust.11, ust. 16 oraz ust. 21 - ubezpieczenie

Czy Zamawiający dopuści możliwość przedstawienia zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą składki, zamiast potwierdzenia zapłaty składki? Wykonawca płaci składki za polisę OC centralnie, co ma miejsce zwykle 2-3 miesiące po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia i w tym czasie ubezpieczyciel nie potwierdzi wprost, że składka została opłacona. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie certyfikatu zamiast umowy ubezpieczenia? Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu akceptacji umowy ubezpieczenia?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §14 ust. 1 – ochrona danych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „związanych” na określenie „uzyskanych w związku”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §16 ust. 4 oraz ust. 9 – zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie odniesienia do gwarancji w kontekście zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jako niezgodnego z Pzp?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. §16 ust. 9 – zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę zapisów zgodnie z poniższą propozycją:

„W przypadku, gdy w czasie obowiązywania niniejszej umowy lub w okresie rękojmi podmiot udzielający gwarancję nie jest zdolny do dotrzymania swoich zobowiązań wynikających z gwarancji, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia nowej gwarancji na tych samych warunkach co poprzednia. Jeśli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy w tym zakresie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 14 dni, po bezskutecznym upływie tego terminu”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy adaptacji

- Dot. wzoru umowy. §3 pkt 4.  – terminy

Czy Zamawiający  wydłuży terminy zawarte w podpunkcie 4.5 do 30 dni?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. wzoru umowy. §3 pkt 3. 2. a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu o demontażu RTG – w części I załączonego do postępowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego? Demontażu dokona firma Philips. Prosimy o ujednolicenie wszystkich zapisów PFU w tym zakresie.

Odp. Tak, demontażu  aparatu Bucky dokonuje firma Philips, drugi aparat RTG, który znajduje się w pomieszczeniach przeznaczonych pod RM- wykonawca utylizuje zgodnie z PFU.

- Dot. załącznika nr 2 Opis przedmiotu zamówienia; punkt 16.1.: Wymagania dodatkowe

Czy Zamawiający może wskazać lokalizację pomieszczenia UPS, w przypadku gdy ze względu na zakłócenie pola magnetycznego (lub pracy elektroniki UPS) niemożliwe będzie jego zainstalowanie w pomieszczeniu technicznym MR?

Odp. Zamawiający przewiduje poszerzenie zakresu opracowania z godnie z PFU str. 6, o pracownie USG.

- Dot. załącznika nr 2 Opis przedmiotu zamówienia; punkt 16.1.: Wymagania dodatkowe

Czy Wykonawca ma wykonać również instalację UPS dla układu chłodzenia rezonansu?

Odp. TAK

- Dot. załącznika nr 2 Opis przedmiotu zamówienia; punkt 17.2.: Pomieszczenie opisowe MR

Czy Zamawiający może wskazać lokalizację pomieszczenia opisowego MR?

Odp. Pomieszczenie opisowe MR jest  wyłączone z zakresu opracowania.

- Dot. punkt 1.4.1 PFU

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga jedynie wykonania demontażu nieniszczącego elementów osłon stałych (panele ścienne/ okno wglądowe) bez ich ponownego montażu w innych pomieszczeniach.

Odp. Nie, zamawiający wymagana ponownego montażu osłon w pomieszczeniu RTG 1.

- Czy Zamawiający dopuści wykonanie części zakresu prac budowlanych w oparciu o „Zgłoszenie zamiaru wykonania robót” o ile będzie to możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Odp. TAK.

- Czy Zamawiający może wskazać lokalizację agregatu wody lodowej na potrzeby chłodzenia rezonansu magnetycznego i/lub powietrza w centralach wentylacyjnych?

Odp. Lokalizacja agregatu na dachu budynku J, lokalizacja central w wentylatorni.

- Czy Zamawiający udostępni posiadany chłód technologiczny na potrzeby nowych central wentylacyjno-klimatyzacyjnych?

Odp. Nie

- Czy Zamawiający posiada układ ciepła technologicznego oraz udostępni go na potrzeby układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych?

Odp. TAK

- Czy Zamawiający posiada zapas mocy ciepła i chłodu technologicznego na potrzeby nowych układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych?

Odp. Ciepło – tak, chłód- nie

- Czy Zamawiający posiada instalację pary technologicznej oraz udostępni ją na potrzeby nowoprojektowanych central wentylacyjnych?

Odp. Nie, zamawiający nie posiada instalacji pary technologicznej.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie instalacji (rura quench oraz woda lodowa) po elewacji wewnętrznej budynku?

Odp. TAK

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga central wentylacyjno-klimatyzacyjnych wyposażonych w układ rekuperacji zgodnie z aktualnymi przepisami?

Odp. TAK

- Czy Zamawiający może podać standardu wykończenia klatki RF?

Odp. Wg załącznika nr 2 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

- Czy Zamawiający może podać wymogi instalacyjne (DTR oraz wytycznych instalacyjnych i przygotowania pomieszczeń) drugiej pracowni RTG - przeznaczonej nie pod przenoszony aparat RTG)?

Odp. NIE, Zamawiający nie ma jeszcze zakupionego aparatu RTG, który ma być zlokalizowany w pracowni RTG2

- Czy Zamawiający może podać informacje niezbędne do wykonania projektów osłon stałych RTG dla obydwu aparatów RTG1 i RTG2 - m. in. parametry lamp rentgenowskich, prąd lampy, rozkład emitowanej dawki, czasy ekspozycji?

Odp. RTG2- nie,

RTG1:

- Zakres kV:40-140kV

- Warstwa połochronna (HVL): (3,32+/- 0,26)mmAl

Wydajność lampy mierzona w odległości 1m(78kV;12,5mAs): (29,11+/-2,15)μGy/Mas

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie otworów technologicznych, w tym otworu transportowego, w elewacji budynku?

Odp. TAK. Po zakończeniu transportu, Wykonawca ma jak najszybciej doprowadzić  zdekonstruowane elementy budynku do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót, odtwarzając wszystkie zniszczone elementy konstrukcyjne, stolarki drzwiowej i okiennej, tynki, instalacje itp. Wykonawca powinien podtrzymać funkcje wszystkich instalacji poza obszarem objętych zadaniem. Roboty nie mogą stwarzać zagrożenia osób, pomieszczeń i sprzętu przebywających w pobliżu transportu.

- Czy Zamawiający może wskazać, które pomieszczenie przeznaczone jest do adaptacji na potrzeby aparatu RTG Bucky Diagnost?

Odp. Bucky Diagnost ma być instalowany w pomieszczeniu z drzwiami podwójnymi- nr pom.1/114

- Czy Zamawiający umożliwi wykorzystanie istniejących obwodów zasilania rezerwowanego na potrzeby systemów oświetlenia awaryjnego oraz gniazd wtykowych?

Odp. TAK

- Czy Zamawiający posiada odpowiedni zapas mocy zgodnie z wyspecyfikowanym systemem MR oraz infrastruktury towarzyszącej (ok. 150kW)?

Odp. TAK

- Prosimy o wskazanie opiekuna (firmy zarządzającej i konserwującej) instalacji SAP oraz BMS.

Odp. Unima 2000, Karol Klimas.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych