Sygn. USK/DZP/PN-217/2016	                                                        	Wrocław, 2016-11-24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz  z przebudową i dostosowaniem pomieszczeń dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Znak sprawy USK/DZP/PN-217/2016

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Dotyczy SIWZ,  punkt 7.1

- Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia  i oznaczenia w dokumentach typu katalog firmowy/dokumentacja techniczna jedynie parametrów technicznych określonych w Załączniku nr 2 do siwz, a nie np. wymogów odnoszących się np. do usług (przykładowo: podłączenie urządzeń do systemu PACS/HIS/RIS), czy też wymogów dotyczących np. dokumentacji, gwarancji itd.?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga potwierdzenia w materiałach informacyjnych wyłącznie wymaganych parametrów technicznych oferowanego sprzętu zawartych w załączniku nr 2, także ujętego w p. 13-18. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia w dodatkowych materiałach zapisów dotyczących wymagań dodatkowych, szkoleń, usług.

- Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane     w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SIWZ. Tak sformułowane wymaganie może uniemożliwić złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej itp. oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych.

Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych.

Dotyczy Załącznika nr 1 – formularz cenowy:

- Czy w formularzu cenowym, w kolumnie „Nr katalogowy” dla pozycji 1 Zamawiający wyrazi zgodę na  podanie numeru katalogowego dla aparatu głównego?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy w formularzu cenowym, w przypadku gdy w danej pozycji formularza cenowego mają zastosowanie różne stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość dodania wierszy (oznaczonych np. 1.a, 1.b), w których podane zostaną kwoty netto i brutto, wynikające ze zróżnicowanych stawek podatku VAT?

Odp. W kolumnie – Stawka VAT należy podać jakie stawki zostały zastosowane i wykazać łączną cenę brutto.

Dotyczy Załącznika nr 2 – aparat do znieczulenia:

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia umożliwiający pracę w obszarze, w którym natężenie jednorodnego pola rozproszonego wynosi  do 300 Gaussów?

Odp. Nie, aparat do znieczulenia musi być dostosowany do pracy w środowisku MRI do 1000 G.

- Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia umożliwiający znieczulenia noworodków, dzieci i dorosłych jednak bez możliwości znieczulania wcześniaków?

Odp. Nie. Zamawiający wymaga aby aparat do znieczulenia posiadał parametry umożliwiające bezpieczne znieczulanie wcześniaków.

- Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z wyświetlaczem  w kolorach amber i czarny o przekątnej około 6,69 cala?

Odp. Nie,  minimalna wymagana wielkość wyświetlacza to 8 cali.

- Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z możliwością regulacji bypassu tlenowego w zakresie od 35 do 50 l/min?

Odp. Tak

- Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z możliwością regulacji stosunku I:E od 2:1 do 1:8?

Odp. Tak

- Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez podświetlanego blatu ?

Odp. Tak

- Czy Zamawiający dopuści ssak umożliwiający regulację siły ssania w zakresie 0-200 mmHg?

Odp. Tak

- Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia wyposażony w układy oddechowy pół zamknięty i  półotwarty aparatu  i układy oddechowe Jackson - Reese  jednorazowe w ilości 50 szt. ?

Odp. Zamawiający może zrezygnować z układów półotwartych Jackson-Reese.

- Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z możliwością instalacji pochłaniacza dwutlenku węgla o objętości środka pochłaniającego 2x 1.35kg?

Odp. Tak

- Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z możliwością regulacji objętości oddechowej w zakresie 20-1500 ml w trybie objętościowym z możliowścią osiągnięcia objętości od 5 -1500 ml w trybie ciśnieniowym?

Odp. Tak

Dotyczy Załącznika nr 2 -  wieloparametrowy monitor pacjenta do pracy w środowisku MRI

- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wiodącego producenta pracujący w rozproszonym polu magnetycznym o wartości 400 G, która to wartość pozwala na zbliżenie się aparatu do rdzenia MRI na odległość 1m, nieosiągalną dla aparatów konkurencji? Wartość 5000 G to pole magnetyczne skumulowane, mierzone czasami np. w narożniku klatki faraday’a po całodziennej pracy rezonansu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści aparat, który bezprzewodowo monitoruje SpO2, natomiast przewodowo EKG? Rozwiązanie bezprzewodowe dla obu pomiarów prowadzi do zakłóceń transmisji elektrycznego sygnału EKG i, przy i tak tylko monitorującej, nie diagnostycznej, funkcji EKG w rozwiązaniu dla monitora dla pacjenta w MRI, utrudnia prawidłowy obraz zapisu elektrokardiograficznego. EKG jako podstawowy parametr (wraz z respiracją mierzoną impedancyjnie)to parametr kluczowy dla obrazu stanu pacjenta, tak diagnostycznego jak i urazowego, dlatego akwizycja sygnał musi być bezpieczna dla pacjenta (nie powodować np. oparzeń skóry, co jest możliwe w środowisku silnego pola elektromagnetycznego zwłaszcza tam, gdzie elektroda jednoelementowa zajmuje dużą powierzchnię skóry) ale tez jednocześnie dac najdokładniejszy z możliwych zapis, pomimo oddziaływania tego właśnie pola magnetycznego.

Odp. Tak

- Czy Zamawiający może zrezygnować z jednoelementowych elektrod Quatrode, które są rozwiązaniem jednego tylko Producenta i wskazują na jeden tylko produkt? Pomocna w tej rezygnacji będzie rezygnacja z pomiaru EKG metoda bezprzewodową z powodów wykazanych powyżej.

Odp. Tak, Zamawiający rezygnuje.

Dotyczy wzoru umowy:

- Par. 8.12 – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby czas naprawy 5 dni rozumiany był jako dni robocze od                    poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Par. 8.12 – Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 72 godzin. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 72 godzin dla napraw niewymagających wymiany części, do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Par. 8.11 - Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o następujących parametrach:

- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Wykonawcy - łącze o przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP,

- w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomionej z wykorzystaniem routera Zamawiającego uruchomiony zostanie tunel VPN typu IPSec

Czy w przypadku braku możliwości lub zgody na wykorzystanie zdalnej diagnostyki Zamawiający dopuści czas zwiększenie czasu napraw o 24 godziny?

Odp. TAK

- Par. 8.5 – Czy Zamawiający potwierdza, że zgłoszenie awarii jest równoznaczne   z udzieleniem Wykonawcy nieograniczonego dostępu do przedmiotu zamówienia,   a ewentualny czas niedopuszczenia Wykonawcy do wykonania czynności serwisowych zostanie wyłączony z gwarantowanego czasu naprawy opisanego w punkcie 7.12 wzoru umowy oraz przedłużenia terminu obowiązywania gwarancji opisanego w punkcie 7.16?

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza. Brak dostępu do przedmiotu zamówienia Wykonawca winien potwierdzić raportem serwisowym podpisanym przez Użytkownika.

- Par. 8.14 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów „innemu serwisowi” na „innemu serwisowi autoryzowanemu przez producenta przedmiotu Zamówienia?” - Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanych dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta                                        i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Par.8.19 - Ze względu na fakt, ze technologia wytwarzania sprzętu komputerowego ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności komputerowych części zamiennych do pięciu lat.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Par.8.20 – ze względów technologicznych (czas produkcji, dostawy, demontażu, prac budowlanych i ponownej instalacji) prosimy o wydłużenie terminu do 60 dni.

Odp. Zamawiający wydłuża w par.8.21 termin do 60 dni, w odniesieniu do rezonansu.

- Par.8.13 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie Zamawiającego do zlecenia badania w innej jednostce na koszt Wykonawcy mogło być realizowane w przypadku przedłużającej się naprawy na czas powyżej 7 dni roboczych?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Par. 8.17 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację punktu: „Całkowita niesprawność sprzętu, liczona od dnia zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego do dnia jej usunięcia przez Wykonawcę, związana z koniecznością naprawy sprzętu każdorazowo automatycznie przedłuża termin obowiązującej gwarancji o cały okres całkowitej niesprawności sprzętu.” Pozostawienie zapisu w aktualnym brzmieniu prowadziłoby do sytuacji, w których nawet drobna niesprawność, niemająca wpływu na pracę sytemu skutkowałaby koniecznością przedłużenia terminu gwarancji.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Par. 9.5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie sumarycznego czasu niesprawności urządzenia na „18 dni roboczych w ciągu każdego roku (…)”? Jednocześnie prosimy o usunięcie zdania drugiego w par. 9.5 z uwagi na to, iż przewiduje on podwójną sankcję z opóźnienie w naprawie (zapisy umowy przewidują nałożenie na Wykonawcę kar umownych a takich sytuacjach i dodatkowo  przedłużenie okresu trwania umowy serwisowej o 2 dni). W związku z powyższym wnosimy o nadanie następującego brzmienia w par. 9.5: „Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie, że sumaryczny czas niesprawności urządzenia nie przekroczy 18 dni roboczych w ciągu każdego roku, wyłączając czas potrzebny na wykonanie konserwacji planowych.”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Par. 11 ust. 1 oraz par. 12 ust. 7 – Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia jak również odstąpienie od umowy jest definitywnym i  nieodwracalnym sposobem zakończenia realizacji Umowy i jednocześnie współpracy Zamawiającego z przyszłym Wykonawcą. Wystąpienie zdarzeń określonych w § 11 ust. 1 oraz § 12 ust. 7 może być niezależne od działań bądź zaniechań Wykonawcy, nawet przy dołożeniu należytej staranności wymaganej od profesjonalistów w branży, a to wówczas, gdy pewne sytuacje są wynikiem działania lub zaniechania np. podmiotów trzecich czy organów administracji. Zasadnym jest umożliwienie Wykonawcy prawidłowej realizacji obowiązków umownych. Proponujemy zatem, aby przed wypowiedzeniem Umowy jak również przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych naruszeń z zagrożeniem wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odpowiednio odstąpienia od umowy, udzielając mu w tym celu odpowiedniego terminu. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego, pozostawia bowiem możliwość niezwłocznego rozwiązania umowy przy pomocy ww. sposobów, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę wyznaczonego terminu lub ponownego niedopełnienia nałożonych obowiązków, zapewniając jednak szansę na zachowanie współpracy.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Par. 12 ust. 2 – Zaproponowany przez Zamawiającego zapis jest bardzo szeroki i umożliwia naliczenie kary w wysokości nawet 100 % wartości umowy także w sytuacji kiedy do utraty dotacji doszłoby bez winy Wykonawcy. Ponadto, sama konstrukcja tak wysokiej kary umownej jest wątpliwa. W orzecznictwie przyjmuje się, że jeżeli kara umowna jest zbliżona do wartości zobowiązania, to można ją uznać za wygórowaną. W zaproponowanym przez Zamawiającego modelu naliczania kar umownych, skumulowana kara mogłaby osiągnąć nawet 120% wartości zamówienia, co niewątpliwie jest rażącym naruszeniem. W związku z tym, a także biorąc pod uwagę przewidzianą umową możliwość odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia opóźnienia w dostawie sprzętu i naliczenia z tego tytułu kary umownej, która to odpowiednio chroni interes Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o usunięcie par. 12 ust. 2.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Par. 12 ust. 1 i 3 a)-d) -  Zaproponowane przez Zamawiającego  kary umowne są w naszej opinii rażąco wysokie. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, zaś w  przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy kara oscyluje w granicach od 10-15 % wartości przedmiotu umowy. Kara umowna stanowi z góry ryczałtowo określony surogat odszkodowania należnego wierzycielowi od dłużnika z tytułu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, pełni więc przede wszystkim funkcję kompensacyjną. Normujące ją przepisy kodeksu cywilnego nie pozbawiły całkowicie doniosłości relacji między wysokością zastrzeżonej kary umownej, a  godnym ochrony interesem wierzyciela. Kara umowna nie powinna zatem zmierzać do generowania dodatkowego przychodu wierzyciela. Wydaje się, iż stawki istniejące w obrocie są wystarczające dla ochrony słusznego interesu Zamawiającego. Ponadto zgodnie    z aktualnym stanowiskiem Sądu Najwyższego zakazane jest kumulowanie kar z tytułu zwłoki oraz odstąpienia wywołanego tą zwłoką. W związku z czym za zasadne należy uznać zmodyfikowanie zapisów Projektu Umowy, które będzie prowadziło do usunięcia wskazanych rozbieżności.  W związku z tym proponujemy, aby obniżyć kary umowne do przyjętego w branży poziomu.

Odp. Zamawiający zmienia zapisy paragrafu 12 ust. 3 w zakresie:

d) za opóźnienie w wykonaniu etapu II lub III w terminach wskazanych w § 2 ust. 1 – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy pomniejszonego o koszt urządzenia i koszt obsługi serwisowej.

e) za opóźnienie w usuwaniu usterek robót etapu II lub III wskazanych w § 3 ust. 5.9 i następne – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy pomniejszonego o koszt urządzenia i koszt obsługi serwisowej.

W załączeniu poprawiony wzór umowy z naniesionymi zmianami.

- Par. 13 ust. 7 – Ze względu na globalny charakter umowy ubezpieczenia a także restrykcyjne regulacje dotyczące udzielenia pełnomocnictw podmiotom trzecim, zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie zapisu nakładającego obowiązek udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa do uzyskiwania informacji bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń. Proponujemy, aby w miejsce takiego pełnomocnictwa wprowadzić mechanizm obowiązku udzielenia Zamawiającemu potrzebnych mu informacji na temat zawartej umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania pytania. Taka konstrukcja umożliwia Zamawiającemu uzyskanie takiego samego efektu jak obecnie zaproponowany zapis.  W związku z tym, proponujemy następującą modyfikację:

„7. Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy pisemne zaświadczenie sporządzone przez ubezpieczyciela udzielającego ochrony w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa      w ust. 1, o aktualnej wysokości sumy gwarancyjnej oraz o zdarzeniach, wskutek których suma gwarancyjna uległa lub może ulec pomniejszeniu lub wyczerpaniu. Wykonawca na żądanie Zamawiającego udzieli w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie.”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy prac adaptacyjnych:

- Zamawiający wymaga udzielenia 60-miesięcznej gwarancji na roboty budowlane i instalacyjne. Prosimy Zamawiającego o ujednolicenie wymaganej długości trwania gwarancji, z gwarancją na wyposażenie medyczne, które zostało określone na 36 miesięcy.

Odp. Zamawiający ujednolica wymaganą długość gwarancji do 36 miesięcy.

- Klatka RF: Zamawiający wymaga wykonania ścian wewnętrznych klatki RF w technologii płyt kartonowo-gipsowych. Prosimy Zamawiającego o zmianę technologii wykonania ścian z uwagi na potrzebę wykonania szlifowania ściany zamykającej drogę transportową – po wprowadzeniu rezonansu. Szlifowanie i wykończenie połączeń płyt kartonowo-gipsowych powoduje powstanie dużej ilości pyłów w chwili, gdy rezonans znajduje się w pomieszczeniu w pozycji finalnej. Powstaje w ten sposób ryzyko zanieczyszczenia delikatnego urządzenia medycznego.

Prosimy o dopuszczenie technologii panelowej.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza technologii panelowej. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć aparat przed pyłem.

- Czy podana w dokumentacji koncepcja przestrzenna pracowni MR i RTG jest uzgodniona i zaakceptowana przez rzeczoznawców branżowych, w szczególności pod względem ppoż. ?

Czy w przypadku potrzeby wykonywania dodatkowych uzgodnień projektowych, podczas których zajdzie konieczność zmiany ustawienia (koncepcji przestrzennej) wymuszonej np. przepisami, Zamawiający zaakceptuje obligatoryjnie takie zmiany?

Odp. Koncepcja nie jest uzgodniona i zaakceptowana przez rzeczoznawców. Do Wykonawcy należy zaprojektowanie, uzyskanie właściwych opinii, uzgodnień i pozwoleń oraz dostosowanie przestrzeni wskazanych przez Zamawiającego tak, aby spełniały przede wszystkim wymagania funkcjonalne i użytkowe opisane w SIWZ wraz z załącznikami.

- W przypadku demontażu – rozbiórki, istniejącej pracowni RTG, szczególnie osłon stałych na ścianach pracowni Zamawiający oczekuje wykorzystania ponownego materiałów ochronnych czyli odzysku materiałowego.  Z naszego doświadczenia wiemy, iż panele ochronne jakie posiada Zamawiający podczas demontażu ulegają trwałym uszkodzeniom i nie będą nadawać się do ponownego montażu. Powstanie zatem problem z ich pełnym odtworzeniem i utrzymaniem identycznego wyglądu, kolorystyki i będzie konieczność dokupienia nowych paneli do uzupełnienia. Czy zatem Zamawiający dopuści możliwość dokupienia nowych paneli do istniejących w kolorystyce bardzo podobnej – zbliżonej do istniejącej. Czy Zamawiający zgodzi się na montaż paneli w innej technologii stosując klasyczne panele z listwami aluminiowymi i pod nimi klejoną warstwę ochronną blachy ołowianej? Osiągnięty efekt ochronny jest identyczny, natomiast Zamawiający w przypadku kolejnej wymiany RTG łatwiej będzie mógł dokonać modyfikacji ochronności ścian i dostosować je do nowych warunków.

Odp. Zgodnie z SIWZ.  Wykonawca ma zachować właściwą ochronę pomieszczenia przed promieniowaniem RTG.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie aparatu MR poprzez zamknięte patio od strony korytarza ?

Odp. Tak. Po zakończeniu transportu, Wykonawca ma jak najszybciej doprowadzić zdekonstruowane elementy budynku do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót, odtwarzając wszystkie zniszczone elementy konstrukcyjne, stolarki drzwiowej okiennej, tynki, instalacje itp. Wykonawca ma podtrzymać funkcje wszystkich instalacji poza obszarem objętym zadaniem. Roboty  nie mogą stwarzać zagrożenia osób, pomieszczeń i sprzętu przebywających w pobliżu transportu.

- Czy zamawiający wymaga wykonania panelu filtrów w klatce Faradaya do podłączania urządzeń zewnętrznych jak np. stymulatory, urządzenia do fMRI, EEG? Jeżeli tak, to jakie filtry i w jakiej ilości?

Odp. Zgodnie z SIWZ czyli:  2 Panele filtrów każdy zawierający  (5 BNC2 , DB9 (RS232), 5 konektorów światłowodowych).

- Zamawiający określił, że demontaż, przenoszenie oraz ponowna instalacja aparatu RTG Bucky będzie wykonywana przez producenta ww. urządzenia- firmę Philips. Prosimy o określenie, czy wskazany zakres prac wraz z kosztem ich wykonania ma być zawarty w ofercie, czy też prace te wykonywane będą w ramach odrębnego zlecenia Zamawiającego dla firmy Philips?

Odp. Prace te będą wykonywane w ramach odrębnego zlecenia przez firmę Philips, zgodnie  umową zawartą pomiędzy USK a firmą Philips.

- W przypadku wykonywania prac przez firmę Philips w ramach odrębnego zlecenia Zamawiającego, prosimy o udostępnienie treści tego zlecenia, bądź podania dat, w których firma Philips zobowiązana będzie do wykonania swojego zakresu prac. Wspomniane dane są niezbędne do określenia i przygotowania:

  - harmonogramu prac, który winni jesteśmy przedłożyć wraz z ofertą oraz późniejszego jego uszczegółowienia w terminie 3 dni od podpisania umowy,

  - przygotowania koncepcji pomieszczenia pracowni RTG wraz ze wskazaniem posadowienia aparatu, który oferent ma obowiązek przedstawić  w przeciągu 3 dni od podpisania umowy,

  - uzyskania dopuszczenia do użytkowania pracowni RTG. Wiąże się to z wykonaniem m.in testów akceptacyjnych, które wykonywane będą przez firmę Philips,

Odp. Zgodnie z par. 2 pkt. 2c przeniesienie aparatu Bucky Diagnost nastąpi w terminie 30 dni od daty zlecenia przez Zamawiającego. W ramach umowy zawartej z USK,  firma Philips wykonuje projekt lokalizacji aparatu  w nowo dostosowanych pomieszczeniach. 30 dni przed planowaną instalacją aparatu RTG  Bucky, Wykonawca ma poinformować Zamawiającego o terminie przeniesienia.

- W przypadku wykonywania prac związanych z przenosinami RTG przez firmę Philips w ramach odrębnego zlecenia Zamawiającego, oferent będzie silnie uzależniony od terminowej realizacji prac przez tą firmę, nie mając przy tym podstawy prawnej wpływania na jej działania. Czy w przypadku opóźnienia prac związanych z realizacją zadań przez firmy Philips, Zamawiający dopuszcza zmianę terminów wykonania pozostałych powiązanych prac?

Odp. Nie

- Czy Zamawiający dysponuje koncepcją posadowienia aparatu RTG firmy Philips i może ją udostępnić?

Odp. Zamawiający jest w trakcie uzgadniania koncepcji.

- Zamawiający określił wymóg, by w przeciągu 10 dni od podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu kompletną dokumentację budowlaną (przed złożeniem o pozwolenie na budowę). 10 dni na przygotowanie 
pełnobranżowej, uzgodnionej z odpowiednimi rzeczoznawcami dokumentacji jest czasem niewystarczającym. Prosimy o wydłużenie tego czasu do 30 dni od podpisania umowy.

Odp. Zgodnie z SIWZ

- W PFU Zamawiający informuje: ”W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, Zamawiający przewiduje zwiększenie powierzchni zakresu opracowania o pomieszczenia sąsiadujące z obecną Pracownią RTG (tj. zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie kompleks pracowni USG), przewidziane do przebudowy na potrzeby Pracowni MR.”. Czy Zamawiający, we wspomnianym przypadku przewiduje wprowadzenie nowego zakresu do umowy za osobnym wynagrodzeniem?

Odp. Nie- wynagrodzenie pozostaje bez zmian.

- W PFU Zamawiający określił, że dostawa „stoły / biurka/ fotele do pracy- wg. koncepcji  i specyfikacji na meble Zamawiającego”. Czy Zamawiający używając określenia „specyfikacji” ma na myśli określone rozwiązania technologiczne ww elementów? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie wspomnianej specyfikacji.

Odp. W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający przedstawia specyfikację na wybrane meble.

- W PFU Zamawiający określił konieczność doprowadzenia i uruchomienia instalacji gazów medycznych w pomieszczeniach MR oraz RTG. Podał przy tym typ gazów, które mają obsługiwać pomieszczenie MR, bez takiego wskazania dla pracowni RTG. Prosimy   o określenie jakie gazy medyczne powinny być doprowadzone do pracowni RTG.

Odp. Zamawiający wymaga następujących gazów medycznych:   próżnia, sprężone powietrze, tlen.

- Czy Zamawiający zezwoli na pracę 24 godziny na dobę?

Odp. Tak, jeżeli wykonywane czynności nie będą powodowały wstrzymania pracy Szpitala.

- Czy Zamawiający dopuszcza rozpoczęcie prac przygotowawczych (demontaż elementów, drobne prace budowlane itp.) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę?

Odp. Tak, jeżeli wykonywane czynności nie będą miały wpływu na elementy budynku objęte koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę wg.  obowiązującej Ustawa Prawo Budowlane. Wykonawca  ww. prace wykona na własną odpowiedzialność i ryzyko.

- Czy Zamawiający posiada dokumentację konstrukcyjną budynku dla pomieszczeń objętych Zamówieniem i udostępni ją Wykonawcy?

Odp. Zamawiający posiada dokumentację  konstrukcji dla budynku J. Dokumentacja została  przygotowana do wglądu- kontakt  - Pracownik Działu Utrzymania Obiektu USK.

- Czy możliwe jest wyprowadzenie rury awaryjnego wyrzutu helu i wentylacji awaryjnego przewietrzania przez ścianę zewnętrzną pomieszczenia MR w kierunku przyległego patio?

Odp. Tak; ponad dach i infrastrukturę na dachu.

- Prosimy o informację czy możliwy jest montaż  jednostek zewnętrznych klimatyzacji obsługujących projektowane pomieszczenia na ścianie zewnętrznej od strony Patio?

Odp.  Nie

- Czy można w adaptowanych pomieszczeniach wykorzystać istniejącą instalację wentylacji?

Odp. Tak. Instalacja wentylacji ma spełniać aktualne normy dotyczące wymiany czystości powietrza  i odzysku ciepła.

- Czy Zamawiający posiada projekt instalacji sanitarnych dla adaptowanych pomieszczeń?

Odp. Tak, ale bez gwarancji kompletności i aktualności.

- Czy jeśli istniejące urządzenia klimatyzacyjne spełniają wymagania dla nowego aparatu Zamawiający wyraża zgodę na ich wykorzystanie do nowej adaptacji? Jeśli tak to po czyjej stronie jest zapewnienie ich utrzymania w ruchu?

Odp. Nie

- Czy w przypadku wymiany urządzeń klimatyzacyjnych Zamawiający oczekuje zapewnienia konserwacji urządzeń w okresie gwarancji w cenie oferty?

Odp. TAK

- Czy transport odpadów z miejsca pracy do miejsca składowania wymaga korzystania   z przestrzeni ogólnodostępnych wewnątrz szpitala? Jeśli tak prosimy o potwierdzenie,   iż Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie z nich w tym celu przez firmy zaangażowane w realizację od strony Dostawcy?

Odp. Transport  odpadów z miejsca pracy do miejsca składowania wymaga korzystania

z przestrzeni wewnętrznych szpitala.  Szpital wyznaczy klatkę schodową oraz trasę komunikacyjną na tereny zewnętrzne Szpitala.

- W PFU w punkcie 1.4.1 oraz 1.4.2 zostały określone przybliżone odległości dla kabli zasilających dla urządzeń RTG (140 mb) oraz RM (120mb), natomiast w punkcie 2.10.8 Zamawiający wskazuje odległości odpowiednio RTG (150 mb) oraz (80 mb). Prosimy  o jednoznaczne określenie długości linii zasilającej po trasie kablowej dla urządzeń RM, RTG1 oraz RTG2.

Odp. Odległości od punktów dystrybucji: ok.  120m (RTG) oraz 80m (RM).

- Czy w rozdzielnicy głównej, z której ma być zasilony RM jest przygotowane pole odpływowe czy należy rozdzielnice przystosować do zasilania urządzenia, jeśli tak to prosimy   o sprecyzowanie zakresu modernizacji pól zasilających?

Odp. Są przygotowane pola odpływowe.

- Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający posiada odpowiednią rezerwę mocy w wysokości 120 kVA na potrzeby Rezonansu Magnetycznego?

Odp. TAK

- Prosimy o określenie, z jakiej rozdzielnicy należy zasilić urządzenia wentylacyjne, klimatyzacji oraz agregatu wody lodowej, w jakiej odległości znajduje się powyższa rozdzielnica od adaptowanych pomieszczeń i czy posiada rezerwę w wysokości 50 kW? Jeżeli Zamawiający wymaga wykonania nowej rozdzielnicy na potrzeby RM to skąd należy ją zasilić i czy można zlokalizować ją w pomieszczeniu technicznym RM?

Odp. Rozdzielnica posiada rezerwę i jest  oddalona o ok. 150m od urządzeń wentylacyjnych.

- Czy na potrzeby obwodów pomocniczych takich jak gniazda 230V, oświetlenie, instalacja KD, drzwi automatyczne itp. należy przewidzieć dedykowaną rozdzielnice elektryczną obsługującą obszar RTG czy powyższe obwody należy zasilić z istniejących rozdzielnic piętrowych? Jeśli zamawiający wymaga wykonania nowej rozdzielnicy to, w jakiej odległości znajduje się punkt poboru mocy?  Jeżeli zamawiający wskaże rozdzielnicę piętrowe to prosimy o określenie czy istnieje rezerwa miejsca i mocy pod nowe obwody oraz w jakiej odległości znajdują się rozdzielnice piętrowe od adaptowanych pomieszczeń?

Odp. Obwody w pomieszczeniach będą zasilane z istniejących rozdzielnic.

- Czy na potrzeby obwodów pomocniczych takich jak gniazda 230V, oświetlenie, instalacja KD, drzwi automatyczne, awaryjne przewietrzanie itp. należy przewidzieć dedykowaną rozdzielnice elektryczną obsługującą obszar RM czy powyższe obwody należy zasilić z istniejących rozdzielnic piętrowych? Jeśli zamawiający wymaga wykonania nowej rozdzielnicy to, w jakiej odległości znajduję się punkt poboru mocy?  Jeżeli zamawiający wskaże rozdzielnicę piętrowe to prosimy o określenie czy istnieje rezerwa miejsca i mocy pod nowe obwody oraz w jakiej odległości znajdują się rozdzielnice piętrowe od adaptowanych pomieszczeń?

Odp. Obwody w pomieszczeniach będą zasilane z istniejących rozdzielnic.

- Prosimy o przekazanie dokładnych wytycznych dla paneli medycznych, jakie Zamawiający będzie wymagał w pokoju wybudzeń?

Odp. Minimalnym wyposażeniem panelu medycznego jest jedno gniazdo tlenowe, powietrzne, prożniowe na jedno stanowisko oraz uchwyty umożliwiające podłączenie ssaka. Zamawiający wymaga gniazd typu DIN.

Panele medyczne mają być wyposażone w: system przyzywowy,  oprawę oświetleniową, gazy medyczne(tlen, próżnia, sprężone powietrze) oraz szynę sprzętową.

- Zamawiający wymaga wykonania instalacji przyzywowej w pokoju wybudzeń, gabinecie zabiegowym oraz w toaletach i poczekalni pacjentów, czy system przyzywowy powinien obejmować pomieszczenia RTG czy tylko RM? Prosimy o podanie, jaki aktualnie funkcjonuje system przyzywowy na terenie szpitala?

Odp. System używany w szpitalu to system przyzywowy Shrack Seconet VisoCall plus. Terminal Oddziałowy musi być podłączony do Centralnego Interfejsu. Całość należy zaprogramować.

Zestawienie urządzeń:

- Sala wybudzeń:

- Terminal pacjenta PBG 3szt

- Gniazdo SV-B- 3 szt

- Terminal Pielęgniarski ST-D- 1 szt

- Lampka LV-2-2szt

- Wc pacjenta (dodatkowo w wc pacjenta i kabinach zarówno RTG jak i RM):

- Miniterminal STM-AD

- Przycisk RT2szt

- Lampka LV-3 2szt

- Maszynownia:

- Terminal Oddziałowy DZT 1 szt

- Lampka LV-3 1szt

Między salą budzeń a sterownią – system przyzywowy z komunikacją głosową. System w szpitalu: Shrack Seconet Visocal Plus,

toaleta pacjenta- przycisk pociągowy ZT At+RT skomunikowany ze sterownią;

RTG-  sala RTG a sterownia - system przyzywowy z komunikacją głosową.

System przyzywowy ma być tylko w RM, z wyjątkiem toalet i kabin (również w pracowni RTG)

- W jakiej odległości od adaptowanych pomieszczeń znajduje się centrala systemu BMS? Jakie sygnały należy doprowadzić i odwzorować w systemie BMS?

Odp. System BMS jest rozproszony i należy dociągnąć sygnały do najbliższego koncentratora. Sygnały- zgodnie z PFU.

- Prosimy o określenie odległości od punktu dystrybucyjnego, z którego należy wyprowadzić okablowanie dla instalacji LAN w adaptowanych pomieszczeniach RM i RTG. Czy w/w punkcie sieci logicznej występuje odpowiedni zapas miejsca na zainstalowanie wskazanych w PFU urządzeń?

Odp. Odległości w pytaniu 56. Jest miejsce na zainstalowanie urządzeń.

- Zamawiający w PFU wymaga dostarczenia panela światłowodowego do punktu dystrybucji sieci. Czy we wskazanym punkcie należy wykonać spawanie światłowodu? Jeśli tak to prosimy o dokładne określenie zakresu prac wraz z podaniem parametrów sieci światłowodowej.

Odp. Prawdopodobnie będzie konieczność spawania światłowodu. Technologia po stronie wykonawcy do uwzględnienia w Projekcie.

- Czy Zamawiający posiada trasy kablowe, które można wykorzystać do ułożenia zasilania dla urządzeń RTG oraz RM, czy też wymaga budowy nowych tras kablowych?

Odp. Częściowo. Możliwość sprawdzenia warunków była  podczas wizji lokalnej.

- Zamawiający oczekuje, iż „we wnętrzu magnesu RTG należy zainstalować kamerę, umożliwiającą operatorowi, przebywającemu w sterowni obserwację badanego pacjenta” rozumiemy, iż chodzi tutaj o urządzenie RM, czy wymagany jest monitoring z rejestratorem czy tylko podgląd w czasie rzeczywistym? Prosimy o podanie minimalnego czasu archiwizacji w pętli w przypadku konieczności zapisu.

Odp. W obecnym SIWZ nie ma uwzględnionej kamery we wnętrzu magnesu MR.  Określenie magnes RTG jest błędem zapewne edytorskim, chodzi o magnes MR.

- Zamawiający wymaga komunikacji głosowej pomiędzy różnymi pomieszczeniami, z uwagi na rozbieżności w pfu prosimy o wskazanie konkretnych pomieszczeń, w których mają być zainstalowane w/w urządzenia dla obszarów RTG oraz RM.

Odp. Zamawiający wymaga komunikacji głosowej  pomiędzy pomieszczeniami: Sterownia- pracownia (RTG, MR)

- Czy Zamawiający oczekuje w sali wybudzeń oraz w gabinecie zabiegowym wykonywania separowanej instalacji IT dla zasilania urządzeń medycznych?  Do której grupy pomieszczeń użytkowanych medycznie należy zaliczyć salę wybudzeń oraz gabinet zabiegowy?

Odp. Jeżeli technologia medyczna wymaga wykonywania separowanej instalacji  IT, Zamawiający tego wymaga. Grupa pomieszczeń – określenie wg. technologii medycznej, którą ma przygotować Wykonawca.

- Prosimy o określenie wymagań oraz parametrów UPS-a awaryjnego zasilania, który ma współpracować z agregatem prądotwórczym? Jaki ma być czas podtrzymania napięcia przez UPS oraz jakie obwody ma podtrzymywać UPS?  Jaka jest odległość od rozdzielnicy z wydzieloną sekcją zasilania agregatowego od adaptowanych pomieszczeń RM oraz czy zamawiający wymaga układu SZR współpracującego z UPS-em oraz agregatem prądotwórczym? Czy Zamawiający wymaga zewnętrznego by-passu zasilania UPS-a?

Odp. Zgodnie z zaleceniami producenta. Musi mieć by-pass zewnętrzny. Odległość zależy od wybranej koncepcji Wykonawcy: albo pomieszczenie techniczne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Pracowni MR albo pomieszczenie rozdzielni UPS na poziomie -1, bud J, w pobliżu rozdzielni głównej.

- Prosimy o udostepnienie danych kontaktowych do firmy serwisującej istniejącą instalację SAP w modernizowanym obiekcie.

Odp. Unima 2000, Karol Klimas

- Prosimy o podanie okresu gwarancji na urządzenia niemedyczne takie jak centrala wentylacyjna, klimatyzatory, agregat wody lodowej, oprawy oświetlenia LED, Switch sieci LAN, urządzenia kontroli dostępu, instalacji SAP, domofon, intercom itp.

Odp. Okres i zakres gwarancji  zgodnie z projektem  umowy.

- Prosimy o przekazanie wytycznych odnośnie parametrów i wymogów sieci LAN dedykowanej do systemu RIS (Alteris). Ile punktów wymaga zamawiający? Czy w zakresie wykonawcy jest tylko przygotowanie sieci pasywnej? W jakiej odległości znajduje się punkt przyłączenia do istniejącej sieci RIS?

Odp. Parametry sieci oraz ilości zostały określone w OPZ. Odległości zostały podane w pytaniu 65. W zakresie i realizacji  zlecający wymaga ułożenia i zakończenia okablowania jak również instalacji i konfiguracji urządzeń aktywnych.

- Czy w pomieszczeniach sterowni, opisowym, RTG, poczekalnia pacjentów, sala wyburzeń, gabinet zabiegowy, Zamawiający wyraża zgodę na zapewnienie chłodzenia za pomocą freonowych urządzeń typu Split?

Odp. Nie

- Czy zamawiający wyraża zgodę aby projektowana instalacja wentylacji ( z wyłączeniem Sali RM) pomieszczeń spełniała rolę jedynie wymiany powietrza, natomiast komfort chłodniczy zapewnić niezależnym systemem klimatyzacyjnych w oparciu o freonowe układy typu split lub Multi split?

Odp. Nie

- Czy w pomieszczenie techniczne pomieszczenia Rezonansu Zamawiający posiada przyłącze wody sieciowej oraz odpływu kanalizacyjnego dla awaryjnego chłodzenia aparatu.

Odp. Tak, jest w pomieszczeniu przyległym do pom. RM

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyprowadzenie quench – rury oraz awaryjnego przewietrzania klatki Faradaya ponad dach po elewacji budynku w patio wewnętrznym?

Odp. Tak, ponad poziom infrastruktury na dachu

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zapewnienie chłodu na potrzeby nowych central wentylacyjnych za pomocą freonowych agregatów skraplających?

Odp. Nie

- Czy jeśli z bilansu chłodu dla central wentylacyjnych Zamawiający będzie posiadał zapas mocy chłodniczej w instalacji obiektowej, Zamawiający wyrazi zgodę na podłączenie obiektowej instalacji na potrzeby chłodzenia powietrza wentylacyjnego. Czy zamawiający obligatoryjnie wymaga niezależnego układu chłodzenia na potrzeby central wentylacyjnych?

Odp. USK nie ma zapasu.  Zamawiający obligatoryjnie wymaga niezależnego układu chłodzenia na potrzeby central wentylacyjnych.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych