**L. Dz. USK/DZP/PN-41/2017** Wrocław, 20.04.2017

**Do wszystkich Wykonawców**

**uczestniczących w postępowaniu**

**dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę łóżek szpitalnych z napędem elektrycznym – 30 sztuk” nr sprawy: USK/DZP/PN-41/2017**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami bez blokady na czas transportu? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń, blokad.

**Odpowiedź: SIWZ bez zmian.**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z metalowych płaskowników lakierowanych proszkowo, wypełnionych płytą tworzywową typu hpl?

**Odpowiedź: SIWZ bez zmian.**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez informacji o podłączeniu do gniazdka?

**Odpowiedź: SIWZ bez zmian.**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2150 mm, z możliwością jego przedłużenia o 280 mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 99 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami z polipropylenu oraz hpl – w segmencie pleców jedna płyta z hpl, segment pleców przezierny dla promieni RTG; w pozostałych segmentach leża: udo, podudzie, siedzisko – po jednym panelu z polipropylenu w każdym segmencie, bez przezierności dla promieni RTG?

**Odpowiedź: SIWZ bez zmian.**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko tylko z autoregresją w części lędźwiowej w zakresie min 9 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

**Odpowiedź: SIWZ bez zmian.**

1. Czy Zamawiający może wyjaśnić na czym polega informacja w postaci piktogramu na pilocie wskazująca zlokalizowanie ręcznej dźwigni CPR?

**Odpowiedź: Zamawiający rozumie pojęcie graficzny piktogram jako ( wskaźnik, strzałka), wskazujący miejsce zlokalizowania dźwigni CPR.**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez piktogramu informującego o zlokalizowaniu dźwigni CPR na pilocie przewodowym?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z deklaracją zgodności bez znaku CE? Względem prawa znak CE nie jest wymagany na dokumentach produktu lecz na samym produkcie.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta**.

1. Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź: SIWZ bez zmian.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ. Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych