Sygn. USK/DZP/PN-64/2017                                                           Wrocław, 2017-06-20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki; USK/DZP/PN-64/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

PYTANIA - Pakiet nr 4 – Aparat USG

- dot. pkt. 8 . Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG w którym znajdują się 2 niezależne wbudowane  gniazda  głowic obrazowych połączonych elektronicznie? Pragniemy nadmienić iż, głowice w oferowanym  przez  nas systemie  można wymieniać  w trakcie pracy bez konieczności włączania systemu.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

- dot. pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG w którym nie ma regulacji monitora względem pulpitu lewo/prawo. Ze  względu na kompaktowość aparat  jest zainstalowany na dedykowanym wózku w którym jest możliwość regulacji monitora góra, dół oraz obrotu.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

- dot. pkt. 18. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG który ma 3 aktywne porty USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz dynamicznych na przenośne pamięci typu Flash, Pendrive.  W którym 2 są aktywne na przenośne pamięci typu Flash a 1 do zastosowań serwisowo technicznych.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

- dot. pkt. 24. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG w którym liczba klatek             ( obrazów ) przechowywana jednorazowo w pamięci dynamicznej ( CINE LOOP ) w trybie       M-mode  będzie wynosiła 999. Różnica pomiędzy wymaganą liczbą klatek a oferowana przez nasze urządzenie wynosi tylko jedną klatkę i nie będzie miała znaczenia diagnostycznego.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

- dot. pkt. 28 . Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG który nie posiada możliwości porównania na ekranie obrazów z archiwum z obrazami w czasie rzeczywistym. Wymagany przez Państwa opcja  obrazowania nie jest dostępna u wielu wiodących producentów sprzętu ultrasonograficznego  o a co za tym idzie znacznie ogranicza zamawiającemu wybór optymalnego sprzętu.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

- dot. pkt. 30 . Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG który nie posiada obrazowania poprawiającego wizualizacje toru prowadzenia igły w nawigacji podczas biopsji. Wymagany przez Państwa opcja  obrazowania nie jest dostępna u wielu wiodących producentów sprzętu ultrasonograficznego  o a co za tym idzie znacznie ogranicza zamawiającemu wybór optymalnego sprzętu.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

- dot. pkt. 31 . Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG który nie posiada dostępnej siatki na obrazie w trybie 2D pozwalające ocenić wielkość i odległość do struktury w zabiegach wymagających wprowadzenie igły.  Wymagany przez Państwa opcja  obrazowania nie jest dostępna u wielu wiodących producentów sprzętu ultrasonograficznego  o a co za tym idzie znacznie ogranicza zamawiającemu wybór optymalnego sprzętu.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

- dot. pkt. 38 . Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG który posiada maksymalną mierzoną prędkość przepływu kolorowego Dopplera 150 cm/s . Pragniemy ponadto zauważyć, że opcja ta nie ma bezpośredniego wpływu na wartość diagnostyczną sprzętu.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

- dot. pkt. 40 . Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG w którym częstotliwość odświeżania obrazu w trybie kolorowego Dopplera ( frame rate ) wynosi 50 obrazów na sekundę . Pragniemy ponadto zauważyć, że opcja ta nie ma bezpośredniego wpływu na wartość diagnostyczną sprzętu.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

- dot. pkt. 41 . Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG w którym Maksymalna mierzona prędkość przepływu Dopplera PW przy zerowej korekcji kąta wynosi 400 cm/s.

Pragniemy ponadto zauważyć, że opcja ta nie ma bezpośredniego wpływu na wartość diagnostyczną sprzętu.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIA - Pakiet nr 4 – Aparat USG

Dot. pkt. 5 . Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG  w którym liczba niezależnych kanałów wynosi 2000. Tzw. Kanały nadawcze i odbiorcze tzn. kanały przetwarzania są uzyskane w sposób software–owy, fizycznymi elementami potwierdzającymi jakość aparatu jest  przetwornik  i dynamika systemu.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych