## Pakiet-9-Respirator transportowy do pracy w środowisku MRI z zestawem tlenowym

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie pneumatyczne - z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu o ciśnieniu w zakresie min. 280-600 kPa | TAK |  |
|  | Temperatura pracy w zakresie min. -10 oC do +50oC | TAK |  |
|  | Klasa odporności na wnikanie ciał stałych / cieczy min. IP54 | TAK |  |
|  | Maksymalna waga respiratora ≤2,5 kg | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w środowisku rezonansu magnetycznego (MRI) o indukcji min. 3 Tesla | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji IPPV/ CMV | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej blokady cyklu wentylacji IPPV/ CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej | TAK |  |
|  | Objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji IPPV/ CMV nie mniejsza niż 450 ml (przy częstości oddechowej 12 odd./min.) | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji biernej 100% tlenem - oddech „na żądanie” (integralna funkcja respiratora) z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie oddechowym, przepływ maksymalny > 120 l/min. | TAK |  |
|  | Tryb CPAP – przepływ regulowany w zakresie min. 0-12 l/min. | TAK |  |
|  | Zintegrowana zastawka PEEP, zakres regulacji 0-20 cmH2O | TAK |  |
|  | Zintegrowany przepływomierz, zakres regulacji przepływu min. 1-35 l/min. | TAK |  |
|  | Minimum 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i max 50% (podać wartość znamionową stężenia O2 deklarowaną w materiałach technicznych producenta) | TAK |  |
|  | Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej/ objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Zakres regulacji parametrów wentylacji umożliwiający wentylację zastępczą dorosłych i dzieci: częstość oddechowa min. 8-40 cykli/min objętość oddechowa min. 70-1500 ml | TAK |  |
|  | Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” poniżej 3 cmH2O | TAK |  |
|  | Zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana w zakresie min. 20-60 cmH2O | TAK |  |
|  | Manometr ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Moduł alarmowy (dopuszcza się zasilanie elektryczne modułu), alarm optyczny i dźwiękowy: wysokiego ciśnienia szczytowego w układzie pacjenta niskiego ciśnienia, rozłączenia obwodu oddechowego | TAK |  |
|  | Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego | TAK |  |
|  | Przenośny zestaw tlenowy: torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/ noszy butla tlenowa aluminiowa 2,7 l O2 z głowicą DIN ¾‘, pojemność 400 l O2 przy ciśnieniu 150 atm, możliwość napełniania do 200 atm reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem Jednorazowe obwódy CPAP z maską twarzową, dla dorosłych –min. 6 szt. - Wielorazowa zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu wydechowego x 2 kpl. - jednorazowy układ oddechowy dla pacjentów dorosłych – 1 szt | TAK |  |
|  | Uchwyt na szynę typu Modura | TAK |  |
|  | Obwody oddechowe jednorazowego użytku, min. 20 szt. w zestawie | TAK |  |
|  | Dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych – załączyć do oferty | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski – załączyć autoryzację producenta | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)