## 1
STACJA DIALIZ - DOROSŁYCH
PAKIET nr 1 NA POZYCJE
Lp. | Opis | JM | RAZEM | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
18 | Zestaw cewników permanentnych do hemodializy, jednoświatłowych 14,4 Fr, średnica wewnętrzna 2,6 mm, z silikonu, z mufą dakronową, z zestawem wprowadzającym o składzie: prowadnik typu J z Nitinolu 0,97/700 mm – 1 szt., igła wprowadzająca 18 G/ 70 mm – 1 szt, rozdzieralny rozszerzacz – 1 szt, trokar – 1 szt, korek Luer – Lock – 1 szt, PEEK luer Lock złącze – 1 szt. | szt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | prowadnica JO 35 x 60 cm | szt | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | rozszerzacz naczyniowy: średnica zewn. 8 F, dł. 14 cm lub 15 cm | szt | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | rozszerzacz naczyniowy: średnica zewn. 12 F, dł14 cm lub 15 cm | szt | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM: |  |  |  |  | 0 | 0
Igły do hemodializy tętnicze i żylne– opis:
- oś obrotowa z oznaczeniami według kodu barwnego
- metalowa część igły starannie wyszlifowana i powlekana silikonem
- owalne oczko na igle tętniczej
- atraumatyczna faseta o ostrych brzegach
-szeroka i ergonomiczna konstrukcja skrzydełek
- szerokie oczko owalnego kształtu chroniące przed przysysaniem do błony wewnętrznej naczynia
- ukośny wskaźnik wg kodu barwnego wyraźnie zaznaczający pozycję igły
- dodatkowy łącznik luer – lock ze skrzydełkiem zapewniający bezpieczeństwo połączenia z systemem linii krwi
- skrzydełka i opakowanie wyraźnie oznaczone według kodu barwnego, wyraźnie wskazujące rozmiar
- średnica zewnętrzna igły (G) 16
długość drenu 150 mm
długość igły 25 mm
sterylizowane radiacyjnie – promieniami gamma
Linie krwi do aparatów typu Fresenius
Komplet w sterylnym opakowaniu, ma zawierać: linia żylna, linia tętnicza, worek odpadowy na płyn płuczący z systemem ułatwiającym otwarcie powyżej 1500ml. Igła „spike” do nakłuwania butelek z zabezpieczoną końcówką
Linie wykonane z tworzywa nie zawierającego ftalanów.
Sterylizowane radiacyjnie, wiązką elektronów Beta
Na linii tętniczej komora powietrzna zabezpieczająca dializator przed zapowietrzeniem z końcówką umożliwiającą odpowietrzenie zaopatrzona w korek i zacisk. Na linii żylnej i tętniczej zaciski centralne. Komora powietrzna (jeziorko) o średnicy 22 mm, długości minimum 12 cm w pełni kompatybilna z układem detektora powietrza zainstalowanego w aparacie Fresenius 4008S z systemem zapobiegającym pienieniu się krwi. Komora powietrzna (jeziorko) żylne wyposażone w min. 2 końcówki zakończone w luer-lock (do podłączenia strzykawki i zastępczego drenu pomiaru ciśnienia żylnego). Linie przeźroczyste w pełni kompatybilne z układem detektora optycznego zainstalowanego w aparacie Fresenius 4008S. Segment pompy krwi śr 8mm.
Linie wyposażone w tzw. „ oczka z membraną” punkty umożliwiające szybkie podanie leków przy pomocy strzykawki z igłą na linii tętniczej i linii żylnej z systemem zabezpieczającym przed ewentualnym zakłuciem się podającego.
Linia tętnicza z drenem do ciągłej podaży leku przy pomocy pompy strzykawkowej z końcówką luer -lock.
Linie krwi kodowane kolorem: złącze krwi do dializatora (nie korek), łączniki na końcówkach drenów ( nie korek) , punkty podawania leków tzw.„oczka”. Czerwony - linia tętnicza, niebieski - żylna.
Protezy naczyniowe – cechy
Protezy naczyniowe z poliuretanu do wytwarzania dostępu naczyniowego, spełniające następujące cechy:
- samouszczelniające się po nakłuciu w jak najkrótszym czasie,
- pozwalające na nakłucie i możliwość dializowania w czasie do 48 godz. po wszczepieniu,
- o wysokiej odporności na skręcanie i załamywanie,
- o średnicy wewnętrznej 6 mm.

## 2
DIALIZA DZIECI - pakiet 2 NA POZYCJE
L.P. | Nazwa Produktu/Leku | JM | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
3. | CEWNIK TYPU PERM-CATH średnicy 12F x długość 21cm ( cewnik + akcesoria do jego założenia ).Cewnik do długiego utrzymania (z mufą), dwustopniowa końcówka z uskokiem.Końcówki cewnika oznaczone kolorami czerwonymi (linia żylna) i niebieską (tętniczą).Na zaciskach ramion oznaczenia wypełnienia.W zestawie prowadnik z PTFE długość 12 cm. | szt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Zestaw linii krwi na jedną pompę z jeziorkiem 22 mm na aparacie do hemodializy typu Fresenius (do zabiegu na dwa wkłucia), zawierający : linię tętniczą, linię żylną, worek 2 l, igłę plastikową i łącznik, pakowane sterylnie w jednym komplecie; pediatryczny, śr. 4,4mm (4008) | szt | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM: |  |  |  |  | 0 | 0
Igły do hemodializy tętnicze i żylne– opis:
- oś obrotowa z oznaczeniami według kodu barwnego
- metalowa część igły starannie wyszlifowana i powlekana silikonem
- owalne oczko na igle tętniczej
- atraumatyczna faseta o ostrych brzegach
-szeroka i ergonomiczna konstrukcja skrzydełek
| - szerokie oczko owalnego kształtu chroniące przed przysysaniem do błony wewnętrznej naczynia |  |  |  |  | 0
- ukośny wskaźnik wg kodu barwnego wyraźnie zaznaczający pozycję igły
- dodatkowy łącznik luer – lock ze skrzydełkiem zapewniający bezpieczeństwo połączenia z systemem linii krwi
- skrzydełka i opakowanie wyraźnie oznaczone według kodu barwnego, wyraźnie wskazujące rozmiar
- miękki przewód o właściwościach zapobiegających powstawaniu zagięć
- średnica zewnętrzna igły (G) 16
- długość drenu 150 mm
- długość igły 25 mm
- sterylizowane radiacyjnie – promieniami gamma
Linie krwi do aparatów typu Fresenius
Komplet w sterylnym opakowaniu, ma zawierać: linia żylna, linia tętnicza, worek odpadowy o objętości powyżej 1500ml. Igła „spike” do nakłuwania butelek z zabezpieczoną końcówką
Linie wykonane z tworzywa nie zawierającego ftalanów.
Sterylizowane radiacyjnie, wiązką elektronów Beta
Na linii tętniczej komora powietrzna zabezpieczająca dializator przed zapowietrzeniem z końcówką umożliwiającą odpowietrzenie zaopatrzona w korek i zacisk. Na linii żylnej i tętniczej zaciski centralne. Komora powietrzna (jeziorko) o średnicy 22 mm, długości minimum 12 cm w pełni kompatybilna z układem detektora powietrza zainstalowanego w aparacie Fresenius 4008S z systemem zapobiegającym pienieniu się krwi. Komora powietrzna (jeziorko) żylne wyposażone w min. 2 końcówki zakończone w luer-lock (do podłączenia strzykawki i zastępczego drenu pomiaru ciśnienia żylnego). Linie przeźroczyste w pełni kompatybilne z układem detektora optycznego zainstalowanego w aparacie Fresenius 4008S. Segment pompy krwi śr 8mm.
Linie wyposażone w tzw. „ oczka z membraną” punkty umożliwiające szybkie podanie leków przy pomocy strzykawki z igłą na linii tętniczej i linii żylnej z systemem zabezpieczającym przed ewentualnym zakłuciem się podającego.
Linia tętnicza z drenem do ciągłej podaży leku przy pomocy pompy strzykawkowej z końcówką luer -lock.
Linie krwi kodowane kolorem: złącze krwi do dializatora (nie korek), łączniki na końcówkach drenów ( nie korek) , pkt podawania leków tzw.„oczka”. Czerwony - linia tętnicza, niebieski - żylna.
Protezy naczyniowe – cechy
Protezy naczyniowe z poliuretanu do wytwarzania dostępu naczyniowego, spełniające następujące cechy:
- samouszczelniające się po nakłuciu w jak najkrótszym czasie,
- pozwalające na nakłucie i możliwość dializowania w czasie do 48 godz. po wszczepieniu,
- o wysokiej odporności na skręcanie i załamywanie,
- o średnicy wewnętrznej 6 mm.

## 6
Akcesoria do HEMOFILTRACJI
PAKIET 6 NA POZYCJE
L.P. | NAZWA | J.S | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO
Pozycja nr 12 | wkłucie dializacyjne 6Fx7,5cm | szt | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Pozycja nr 13 | Cewnik dwuświatłowy 11Fx15cm do hemofiltracji. Miękki cewnik umożliwiający poruszanie się pacjenta. cewnik do technik wysokoprzepływowych, tworzywo PUR –poliuretan z bizmutową powłoką antybakteryną | szt | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| RAZEM: |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0