Załącznik nr 1B

Pakiet 1 – Aparat do znieczulenia – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego jezdny. Możliwość rozbudowy i podwieszenia na kolumnie anestezjologicznej. | TAK |  |
|  | Parametry ogólne. |  |  |
|  | zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | aparat wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria | TAK |  |
|  | uchwyt do zapasowej butli tlenowej | TAK |  |
|  | wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 4 gniazda) na tylnej ścianie aparatu. | TAK |  |
|  | zasilanie gazowe (N2O,O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
|  | zasilanie awaryjne gazowe z butli O2 | TAK |  |
|  | reduktor do butli O2 | TAK |  |
|  | awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 90 minut w warunkach standardowych | TAK |  |
|  | ssak iniektorowy z regulacją siły ssania i zbiornikiem na wydzieliny o pojemności min. 0,8 l oraz minimum jednym zapasowym wymiennym zbiornikiem | TAK |  |
|  | parowniki / kaseta w układzie sterowane elektroniczne. Parowniki / kaseta do: sevofluranu i desfluranu | TAK |  |
|  | wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z przepływem minimum do 10l/min. | TAK |  |
|  | konstrukcja uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie | TAK |  |
|  | System dystrybucji gazów | TAK |  |
|  | precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływu gazów przy pomocy wirtualnych przepływomierzy na ekranie wentylatora | TAK |  |
|  | system automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Mieszalnik sterowany elektronicznie. Mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | TAK |  |
|  | przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami | TAK, podać typ |  |
|  | Układ oddechowy | TAK |  |
|  | kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji noworodków, dzieci i dorosłych o niskiej podatności | TAK |  |
|  | układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 2,7 litra. Układ kompaktowy wbudowany niewystający poza rzut podstawy aparatu. | TAK |  |
|  | przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | TAK |  |
|  | obejście tlenowe o dużej wydajności min.35 l/min | TAK |  |
|  | wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,3 l . Możliwość stosowania pochłaniaczy jednorazowych zamiennie z wielorazowymi. | TAK, podać typ |  |
|  | eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
|  | Respirator anestetyczny |  |  |
|  | Tryby wentylacji: |  |  |
|  | możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni dwustanowej | TAK |  |
|  | tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | TAK |  |
|  | tryb wentylacji objętościowo zmienny | TAK |  |
|  | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym oraz SIMV / PCV –VG synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie ciśnieniowym z gwarantowaną objętością. | TAK |  |
|  | precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości min. od 0, 2 l/min – 10 l/min. | TAK |  |
|  | tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | TAK |  |
|  | CPAP+PSV | TAK |  |
|  | tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością | TAK |  |
|  | włączana i wyłączana przez użytkownika opcja pracy w krążeniu pozaustrojowym | TAK |  |
|  | funkcja rekrutacji pęcherzyków | TAK |  |
|  | na żądanie podanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna | TAK |  |
|  | przyciski szybkiego dostępu na ekranie wentylatora do dokonania zmiany przepływów i stężeń tlenu | TAK |  |
|  | tryb wentylacji: SIMV PCV -VG | TAK |  |
|  | Zakres PEEP : minimalny zakres PEEP od 4 do 30 cm H2O | TAK |  |
|  | Regulacje | TAK |  |
|  | regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2:1 do 1:8(podać zakres) | TAK |  |
|  | regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa (podać zakres) | TAK |  |
|  | zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1400 ml wentylacja objętościowa (podać zakres) | TAK |  |
|  | regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O (podać zakres) | TAK |  |
|  | regulowana płynnie lub skokowo pauza wdechowa w zakresie minimum 5-50% | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | niskiej pojemności minutowej i objętości oddechowej | TAK |  |
|  | alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |
|  | alarm Apnea | TAK |  |
|  | Pomiar i obrazowanie |  |  |
|  | stężenie tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |
|  | pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
|  | pomiar pojemności minutowej MV | TAK |  |
|  | pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  |
|  | ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  | ciśnienia Plateau | TAK |  |
|  | ciśnienia średniego | TAK |  |
|  | ciśnienia PEEP | TAK |  |
|  | częstość oddychania | TAK |  |
|  | stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta | TAK |  |
|  | pomiar stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, desfluranu w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta. | TAK |  |
|  | Ustawiane w aparacie do znieczulenia docelowego stężenia środka anestetycznego i tlenu na wydechu (Et AA , Et O2 ) i automatyczne osiąganie przez aparat ustawionego docelowego stężenia wydechowego środka wziewnego i O2 podczas znieczulenia. | TAK |  |
|  | automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzględnieniem wieku w aparacie do znieczulania lub monitorze pacjenta | TAK |  |
|  | wbudowane urządzenie pozwalające na ekonomizację znieczulenia i zaoszczędzenie środków wziewnych. Wbudowane urządzenie wyświetlające dane dotyczące przybliżonej ilości anestetyku wykorzystywanego w trakcie godziny pracy oraz jego koszt. | TAK |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |
|  | ekran kolorowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość min. 1024 x 768 pikseli | TAK |  |
|  | prezentacja prężności dwutlenku węgla CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie lub monitorze pacjenta | TAK |  |
|  | obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie lub monitorze pacjenta | TAK |  |
|  | obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie lub monitorze pacjenta | TAK |  |
|  | prezentacja trendów parametrów mierzonych min. 12 godz. | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta do aparatu dorosłych i dzieci |  |  |
|  | ekran kolorowy na wysięgniku z możliwością regulacji położenia, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli | TAK |  |
|  | przekątna ekranu min. 19". Możliwość podłączenia niezależnego ekranu powielającego o przekątnej minimum 19” | TAK |  |
|  | Minimum 8 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych. Monitorowanie parametrów do wyboru przez użytkownika - minimum trzy odprowadzenia EKG - krzywa oddechowa, - krzywa pletyzmograficzna, - krzywa ciśnienia tętniczego, - krzywa stężenia gazów | TAK |  |
|  | zasilanie elektryczne dostosowane do 230V, 50Hz | TAK |  |
|  | dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora. Możliwość zaprogramowania przez personel min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). | TAK |  |
|  | Sterowanie poprzez pokrętło i przyciski lub ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod port USB oraz skanera kodów kreskowych | TAK |  |
|  | pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h. Możliwość rozbudowy o trendy z 72h. | TAK |  |
|  | alarmy min.3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych. Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego | TAK |  |
|  | alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK |  |
|  | moduł danych pomiarowych archiwizujący dane pacjenta podczas transportu. | TAK |  |
|  | pomiar EKG |  |  |
|  | Kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych i dzieci – 5-odprowadzeniowe – po 1 kpl. w danym rodzaju | TAK, z dostawą |  |
|  | ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji 6 (I, II, III, aVL, aVF, Vx) odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | pomiar częstości serca, podać zakres | TAK |  |
|  | ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością wyświetlania trendów | TAK |  |
|  | podstawowa analiza arytmii pracy serca. Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii. | TAK |  |
|  | detekcja sygnału stymulatora serca | TAK |  |
|  | respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min | TAK |  |
|  | pomiar saturacji i tętna |  |  |
|  | zakres pomiaru saturacji Sp02 1-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale | TAK |  |
|  | czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych i dzieci na palec z kablem połączeniowym (dwa czujniki). | TAK, z dostawą |  |
|  | pomiar temperatur |  |  |
|  | pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej), w zestawie kable połączeniowe i czujniki dla dorosłych i dzieci - – po 1 kpl. w danym rodzaju | TAK, z dostawą |  |
|  | wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur | TAK |  |
|  | pomiar ciśnienia |  |  |
|  | ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną | TAK |  |
|  | pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 240 min, | TAK |  |
|  | komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych i dzieci - 4 różne rozmiary wraz z kablem połączeniowym – po 1 kpl. w danym rodzaju | TAK, z dostawą |  |
|  | pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i OCŻ, z możliwością rozbudowy do 4 kanałów Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. -25 do 320 mmHg | TAK |  |
|  | pomiar głębokości znieczulenia Entropia z modułu pomiarowego sterowanego z monitora wraz z 25 elektrodami - – po 1 kpl. w danym rodzaju na aparat | TAK |  |
|  | pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych w komplecie wielorazowy sensor dla dorosłych na aparat | TAK |  |
|  | prezentacja graficzna adekwatności znieczulenia AoA, prezentacja graficzna wskaźnika stresu chirurgicznego SPI | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduł programowy umożliwiający uruchamianie aplikacji klinicznych | TAK |  |
|  | Kompatybilność modułowa z posiadanym przez Zamawiającego systemem serii S/5 prod. Datex. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora pracującego w sieci bez konieczności używania dedykowanych serwerów czy centrali. | TAK |  |
|  | Ze względów serwisowych jak i przyszłej rozbudowy - monitor funkcji życiowych, moduły pomiarowe oraz aparat do znieczulenia ogólnego muszą pochodzić od jednego producenta. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 1B

Pakiet 2 – Respirator  – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii. Respirator przeznaczony do zastosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia | TAK |  |
|  | Respirator stacjonarny dla dorosłych i dzieci powyżej 4 kg. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne AC 230V 50Hz +/- 10% | TAK |  |
|  | Respirator wyposażony w pojedynczy, podstawowy, w pełni dotykowy, kolorowy ekran LCD min. 15" regulowany niezależnie od obudowy respiratora (nie dopuszcza się urządzenia wyposażonego w więcej niż jeden ekran). Możliwość zawieszenia ekranu respiratora na kolumnie. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do ekranu powielającego. | TAK |  |
|  | Wbudowane zasilanie akumulatorowe na minimum 30 min. | TAK |  |
|  | Zasilanie w powietrze i tlen medyczny z centralnej szpitalnej instalacji gazów (min. 2,4 - 6 bar), 1 komplet drenów przyłączeniowych, wtyk typu DIN | TAK, z dostawą |  |
|  | Możliwość awaryjnej pracy przy zasilaniu tylko jednym gazem (O2 lub powietrze). | TAK |  |
|  | Wentylacja A/C VC Regulacja objętości z kontrolą wspomagania. | TAK |  |
|  | Wentylacja A/C PC Regulacja ciśnienia z kontrolą wspomagania. | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowa dwupoziomowa typu (Bi-Level, BiPAP, DuoPAP). | TAK |  |
|  | Wentylacja A/C PRVC Regulacja ciśnienia i objętości z kontrolą wspomagania. | TAK |  |
|  | Wentylacja CPAP/PS . | TAK |  |
|  | Wentylacja typu Bi-Level z gwarancją objętości. | TAK |  |
|  | Wentylacja SIMV VC. | TAK |  |
|  | Wentylacja SIMV PC. | TAK |  |
|  | Wentylacja SIMV PRVC o regulowanym ciśnieniu i objętości. | TAK |  |
|  | Wentylacja APRV z redukcją ciśnienia w drogach oddechowych. | TAK |  |
|  | Wentylacja VS wspomaganie objętościowe. | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna– wentylacja przez maskę twarzową. | TAK |  |
|  | Pomiar FRC . | TAK |  |
|  | Pomiary spirodynamiczne . | TAK |  |
|  | Pomiar wydatku energetycznego EE oraz wskaźnika oddechowego RQ z modułu pomiarowego wymiennego pomiędzy respiratorami. Pomiar wyświetlany na ekranie respiratora. Moduł kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami pacjenta i aparatami do znieczulenia Serii S/5 prod. Datex. | TAK, z dostawą |  |
|  | Pomiar kapnografii. | TAK |  |
|  | Pomiar NIF. | TAK |  |
|  | Procedura P 0.1 | TAK |  |
|  | Próba oddechu spontanicznego SBT. | TAK |  |
|  | Możliwość wentylacji bezdechu z aktywacją w czasie. | TAK |  |
|  | Oddech ręczny. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji objętości pojedynczego oddechu min. 20 - 2000 ml. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji częstości oddychania w zakresie od min. 3 – 120 oddechów/min. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji przepływu wdechowego min. 2 – 160 l/min. | TAK |  |
|  | I:E min. 4:1 do 1:9 | TAK |  |
|  | Zakres regulacji czasu wdechu min. 0,25 – 10 sek. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe min. 5- 95 cm H2O. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania min. 0 - 60 cm H2O. | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP min. do 50 cm H2O. | TAK |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej – zakres min. 5 – 70% przepływu szczytowego. | TAK |  |
|  | Stężenie O2 w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie min. 21 - 100%. | TAK |  |
|  | Przepływ bazowy regulowany ręcznie lub automatycznie w zakresie min. 4 - 10 l/min. | TAK |  |
|  | Wyzwalanie oddechu - czułość przepływowa regulowana w zakresie min. od 1 – 8 L/min. | TAK |  |
|  | Wyzwalanie oddechu – regulacja czułości ciśnieniowej w zakresie min. od -0,5 do -9 cmH2O. | TAK |  |
|  | Respirator wyposażony w nebulizator sterowany z poziomu ekranu dotykowego. | TAK |  |
|  | Monitorowanie stężenia O2 - Pomiar tlenu za pomocą wewnętrznego, elektronicznego (nie chemicznego) czujnika tlenowego nie wymagającego okresowej wymiany. | TAK |  |
|  | Pomiary spirometryczne z kreśleniem minimum dwóch różnych pętli spirometrycznych. | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu – co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie. | TAK |  |
|  | Monitorowanie częstości oddechów | TAK |  |
|  | Zatrzymanie wdechu min. do 5 sek. | TAK |  |
|  | Zatrzymanie wydechu min. do 10 sek. | TAK |  |
|  | Monitorowanie objętości pojedynczego oddechu i objętości minutowej oddechów kontrolowanych | TAK |  |
|  | Monitorowanie ciśnienia minimalnego, szczytowego, średniego | TAK |  |
|  | Monitorowanie przepływu w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu z możliwością uruchomienia trybu wentylacji bezdechu | TAK |  |
|  | Alarm objętości minutowej | TAK |  |
|  | Alarm ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |
|  | Alarm częstości oddechowej | TAK |  |
|  | Alarm stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania gazowego i elektrycznego | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem informacji w j. polskim | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego doboru progów alarmowych | TAK |  |
|  | Szybkie przejście do ustawienia granic alarmowych poprzez naciśniecie parametru aktywnego alarmu | TAK |  |
|  | Pamięć trendów parametrów wentylacji zapisywane i prezentowana w respiratorze, min. 72 godziny zapisu | TAK |  |
|  | Respirator przystosowany do umieszczenia na kolumnie anestezjologicznej, posiadający podstawę jezdną. | TAK |  |
|  | Obsługa respiratora w języku polskim: menu przycisków, komunikaty ekranowe | TAK |  |
|  | Funkcja „Standby” do zatrzymania monitorowania i wentylacji. | TAK |  |
|  | Ramię pod układ oddechowy pacjenta | TAK |  |
|  | Zestaw zastawki wydechowej (wielorazowe, 2 sztuki). | Tak, z dostawą |  |
|  | Akcesoria dodatkowe: Układy oddechowe dla dorosłych 20 sztuk, linie do spirometrii 25 sztuk. Filtry do respiratora: 10 sztuk. | Tak, z dostawą |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                                                          ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 1B

Pakiet 3 – aparatura do hemofiltracji i krążenia pozaustrojowego – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CERTYFIKATY JAKOŚCI |  |  |
|  | Normy bezpieczeństwa, jakie spełnia aparat. | TAK, podać |  |
|  | Klasa i typ bezpieczeństwa aparatu. | TAK, podać |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Zasilanie 220-240 V AC, 50 Hz | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie awaryjne typu UPS, gwarantujące pełne podtrzymanie pracy urządzenia w czasie nie krótszym niż 180 minut | TAK, podać |  |
|  | Mobilna konsola na pięć modułów pomp perystaltycznych, z kołami jezdnymi z blokadą | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia i obsługi napędu głowic centryfugalnych bezpośrednio z poziomu stacji roboczej bez konieczności zastosowania modułu sterującego napędem głowic | TAK |  |
|  | Spersonalizowana rama utrzymująca moduły pomp perystaltycznych – możliwość ustawienia portów modułów pomp perystaltycznych zgodnie z życzeniem użytkownika | TAK |  |
|  | Komunikacja: min.: 1 port LAN, 3 porty USB, WiFi | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych różnych producentów oraz zarządzanie danymi kompatybilne z różnymi systemami szpitalnymi | TAK |  |
|  | Okablowanie stacji roboczej i pomp ukryte w konstrukcji urządzenia | TAK |  |
|  | Pompy perystaltyczne kompaktowe, dające możliwość wielopozycyjnego ustawienia i skonfigurowania | TAK |  |
|  | Stacja robocza w postaci kolorowego ekranu dotykowego o przekątnej min.15”, z możliwością personalizacji ustawień i wyświetlanych parametrów, z niezależnym dodatkowym zasilaniem na min. 60 minut. Napędy pomp obsługiwane dodatkowo pokrętłami | TAK, podać |  |
|  | Min. 3 niezależne timery | TAK, podać |  |
|  | JEDNOGŁOWICOWA POMPA PERYSTALTYCZNA - 4 SZTUKI |  |  |
|  | Pompy wyposażone w system diagnostyczny testujący ich stan techniczny | TAK |  |
|  | Możliwość skalibrowania pompy dla każdego rozmiaru drenu | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym pompy tętniczej | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie stacji roboczej informacji o przepływie/obrotach pompy, rozmiarze drenów, ustawionych zabezpieczeniach i kierunku obrotów pompy | TAK |  |
|  | Możliwość pracy wybranych jednostek w trybie Master-Slave | TAK |  |
|  | Zatrzaskowy system mocowania drenów | TAK |  |
|  | Możliwość okresowego - awaryjnego zawieszenia zabezpieczeń | TAK |  |
|  | System mocowania drenów niewymagający stosowania insertów, wkładek o różnych średnicach | TAK |  |
|  | DWUGŁOWICOWA POMPA PERYSTALTYCZNA - 1 SZTUKA |  |  |
|  | Dwie głowice o tej samej średnicy bieżni | TAK |  |
|  | Niezależne sterowanie każdej głowicy | TAK |  |
|  | Pompy wyposażone w system diagnostyczny testujący ich stan techniczny | TAK |  |
|  | System mocowania drenów niewymagający stosowania insertów, wkładek o różnych średnicach | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w zabezpieczenie przed przypadkowym wyłączeniem | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie stacji roboczej informacji o przepływie/obrotach pompy, rozmiarze drenów, ustawionych zabezpieczeń i kierunku obrotów pompy | TAK |  |
|  | Możliwość okresowego - awaryjnego zawieszenia zabezpieczeń | TAK |  |
|  | Ostrzegawcza sygnalizacja alarmowa zmiany domyślnego kierunku przepływu | TAK |  |
|  | UKŁADY MONITOROWANIA HEMODYNAMICZNEGO |  |  |
|  | Zintegrowany z konsolą główną ciągły rzeczywisty pomiar saturacji żylnej, tętniczej oraz hematokrytu i hemoglobiny za pomocą wielorazowych, nieinwazyjnych czujników | TAK |  |
|  | Monitorowanie przepływu i mikrozatorów z wykorzystaniem nieinwazyjnego detektora ultradźwiękowego – minimum 3 niezależne kanały | TAK, podać |  |
|  | Nieinwazyjny i ciągły monitoring parametrów gazowych, w tym: FiO2, FiCO2, pO2, pCO2, DO2, Cardiac Index, przepływ gazu | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia min. 2 czujników temperatury | TAK, podać |  |
|  | Monitor pomiaru ciśnienia – minimum 2 niezależne kanały | TAK, podać |  |
|  | Funkcja monitorowania przepływu pulsacyjnego – pompa tętnicza | TAK |  |
|  | Monitor poziomu objętości perfuzatu z sensorem sterującym pompami w sposób automatyczny | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji alarmów wizualnych i dźwiękowych monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  | SYSTEM GRZEWCZO-CHŁODNICZY – 1 SZT. |  |  |
|  | Niezależny od źródła wody system grzewczo – chłodzący, zawierającym trzy oddzielne obwody wodne z drenami zakończonymi złączkami typu Hansen, pracujące jako: | TAK |  |
|  | Dwa obwody dla pacjenta ( dla koców grzewczo – chłodzących oraz dla oksygenatora). Uzyskiwane temperatury w zakresie od 1ºC do 40,5ºC. | TAK |  |
|  | Obwód grzewczo/chłodzący dla kardioplegii. Uzyskiwane temperatury w zakresie od 2 ºC do 40,5ºC. | TAK |  |
|  | Sterowanie: - z panelu własnego zarządzanie wszystkimi funkcjami sterującymi i monitorującymi; - regulacja wartości nastawionych, uruchamianie i zatrzymywanie pomp, wyświetlanie wszystkich rzeczywistych i nastawionych temperatur, wyświetlanie poziomu wody i odpowiedniego alarmu | TAK |  |
|  | Alarmy/ zabezpieczenie: - Rodzaje alarmów: niskiego poziomu cieczy w zbiorniku, temperatury - Układ zabezpieczający przed przekroczeniem temperatury powyżej 42°C - Serwisowy/wyświetlanie kodów błędów | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
|  | Maszt teleskopowy | TAK |  |
|  | Mieszacz gazów typu SECHRIST z wężami przyłączeniowymi | TAK |  |
|  | Podwójny czujnik poziomu krwi w zbiorniku kardiotomijnym | TAK |  |
|  | Lampa typu led | TAK |  |
|  | Półka nierdzewna | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE |  |  |
|  | Szkolenie personelu w wymiarze czasowym umożliwiającym jego przeprowadzenie po uzgodnieniu z użytkownikiem, dla wszystkich użytkowników pracujących w trybie zmianowym | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |  |
|  | Wymiana urządzenia lub niezależnego elementu na nowy po 3 nieskutecznych naprawach (z wyjątkiem uszkodzeń z winy Użytkownika) | TAK |  |
|  | Udostępnienie aparatu zastępczego na czas naprawy trwającej dłużej niż trzy dni | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Czas naprawy aparatu do 3 dni w przypadku działań niewymagających wymiany części i do 14 dni w przypadku konieczności wymiany części | TAK |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni automatyczne wydłużenie gwarancji o ilość dni przestoju aparatu. | TAK |  |
|  | Przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z wytycznymi producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego | TAK |  |
|  | Czas podjęcia czynności naprawczych – do 24 godz. po otrzymaniu zgłoszenia | TAK |  |
|  | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez - nazwa, adres, tel., fax | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 1B

Pakiet 4 – Aparat ultrasonograficzny – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Aparat przenośny (obudowa wykonana w formie laptopa) | TAK |  |
|  | Architektura aparatu w pełni cyfrowa | TAK |  |
|  | Cyfrowy tor przetwarzania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości, min. 1400x1050 pixel; Przekątna ekranu, min. 15" | TAK, podać |  |
|  | Waga aparatu z akumulatorem oraz stacją DVD, max. 7 [kg] | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany czujnik oświetlenia do automatycznego dopasowania jasności monitora w zależności od warunków otoczenia | TAK |  |
|  | Ilość kanałów przetwarzania, min. 340000 | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu, min. 1,0÷15,0 [MHz] | TAK, podać |  |
|  | Zakres głębokości obrazowania (głębokość penetracji), min. 1÷30 [cm] | TAK, podać |  |
|  | Liczba aktywnych gniazd do podłączania głowic obrazowych w aparacie min.1 | TAK, podać |  |
|  | Gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe, akumulator wbudowany w ultrasonograf. | TAK |  |
|  | Ciągła wejściowa dynamika aparatu, min. 170 [dB] | TAK, podać |  |
|  | Czas pracy wbudowanego akumulatora, min. 45 [min.] | TAK, podać |  |
|  | Rączka/uchwyt do przenoszenia aparatu bez torby | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-240 [V] | TAK |  |
|  | Wózek do oferowanego aparatu z min. 3 aktywnymi portami, z regulacją góra/dół, wieszakami na głowice oraz wyposażony w cztery skrętne kółka i videoprinter czarno-biały | TAK, podać |  |
|  | Archiwizacja i oprogramowanie |  |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności, min. 160 [GB]. Zapis w formacie surowych danych np. RAW Data | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zapamiętania obrazów na dysku aparatu bez konieczności wprowadzania danych pacjenta. Aparat nadaje tymczasowe oznaczenie rekordu, który można zmienić po wykonaniu badania. | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania, min. 1000 obrazów | TAK, podać |  |
|  | Napęd dysków DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania wbudowany w aparat | TAK |  |
|  | Zapis obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD/USB w formatach DICOM wraz z automatycznie załączonym oprogramowaniem komputerowym do przeglądania obrazów DICOM, pozwalającym dodatkowo na podstawowe regulacje obrazów | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD/USB w formatach, min. BMP, AVI, Dicom | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie w postaci predefiniowanych ustawień do badań naczyniowych i kardiologicznych. | TAK |  |
|  | Arkusz kalkulacyjny kardiologiczny wraz z raportem zawierający pomiary w trybach 2D, M-mode, Doppler PW/CW | TAK |  |
|  | Aktywna funkcja przesyłania Dicom (min. Worklist, Store) | TAK, podać |  |
|  | Tryby obrazowania |  |  |
|  | 2D; Maksymalny FrameRate dla trybu 2D, min. 750 [Hz] | TAK, podać |  |
|  | Uchylność bramki dopplerowskiej min. +/- 20° | TAK, podać |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej z min. 8 kątami ugięcia wiązki na współpracujących z aparatem głowicach liniowych i convexowych. Praca w w/w trybie z użyciem obrazowania harmonicznego. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do redukcji szumów akustycznych obrazowania 2D (np.SRI) | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D (min. wzmocnienie i TGC) do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  |
|  | Kolor Doppler; Rejestrowana prędkość min. 420 cm/s | TAK, podać |  |
|  | Doppler Angiologiczny (Power Doppler), kierunkowy Doppler angiologiczny | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja częstotliwości Dopplera Kolorowego w zależności od głębokości obrazowania oraz automatyczna optymalizacja wzmocnienia kolorowego Dopplera za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | 2D+M; M-Mode; Kolor M-Mode; | TAK |  |
|  | Doppler spektralny PW; rejestrowana prędkość min. 800 cm/s (przy zerowym kącie bramki), regulacja bramki PW min. 0,8 – 24mm | TAK, podać |  |
|  | Tryb Dual tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B+B/CD | TAK |  |
|  | Możliwość porównania na ekranie dwóch obrazów: jednego rzeczywistego drugiego odtworzonego z dysku trwałego | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej, wzmocnienia oraz PRF) | TAK |  |
|  | Min. 8 regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC oraz min. 2 regulatory wzmocnienia poprzecznego wiązki LGC | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia TGC i 2D gain po zamrożeniu obrazu | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-Mode w czasie rzeczywistym oraz z pętli cineloop | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe oraz rombowe dla głowicy liniowej | TAK |  |
|  | Pakiet badań kardiologicznych wraz z: arkuszem kalkulacyjnym, Dopplerem tkankowym kolorowym oraz spektralnym oraz z Dopplerem spektralnym z falą ciągłą CW (Rejestrowane prędkości maksymalne w CW przy zerowym kącie bramki min. 19 m/s); wbudowane wejścia zewnętrznych sygnałów: ekg, prezentacja na ekranie przebiegu EKG pacjenta | TAK |  |
|  | Głowica |  |  |
|  | Głowica przezprzełykowa wielopłaszczyznowa, matrycowa; zakres częstotliwości, min. 2,0-7,0 [MHz]; regulacja płaszczyzny skanowania w zakresie, min. 0-180°; ilość elementów, min. 2400; praca w trybach: min. 2D, CD, PW, CW, harmonicznym | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: głowicę liniową elektroniczną, szerokopasmowa, ze zmienną częstotliwością pracy, do badań naczyniowych i małych narządów; zakres częstotliwości, min. 3,0-12,0 [MHz]; pole widzenia max. 40 [mm]; ilość elementów, min. 160; praca w II harmonicznej; min. 3 optymalizacje częstotliwości fundamentalnych oraz min. 3 optymalizacje częstotliwości harmonicznych, obrazowanie rombowe oraz trapezowe | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica convex elektroniczna, szerokopasmowa, ze zmienną częstotliwością pracy, do badań brzusznych. Głowica wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (min. 160 elementów) lub w technologii matrycowej (min. 680 elementów); zakres częstotliwości, min. 1,0-5,0 [MHz]; kąt widzenia, min. 70°; praca w II harmonicznej; min. 3 optymalizacje częstotliwości fundamentalnych oraz min. 3 optymalizacje częstotliwości harmonicznych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica endowaginalna szerokopasmowa do badań ginekologiczno-położniczych wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (min. 125 elementów) lub w technologii matrycowej (min. 680 elementów); zakres częstotliwości, min. 4,0-10,0 [MHz]; kąt skanu min. 125°; | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice pediatryczne: a) Głowica sektorowa pediatryczna elektroniczna, szerokopasmowa, ze zmienną częstotliwością pracy, do badań kardiologicznych pediatrycznych; Zakres częstotliwości fundamentalnych min. 3,0 – 8,0 MHz; kąt skanowania min. 90°; ilość elementów min. 90; b) Głowica sektorowa neonatologiczna elektroniczna, szerokopasmowa, ze zmienną częstotliwością pracy, do badań kardiologicznych noworodkowych; Zakres częstotliwości fundamentalnych 4,0 – 12,0 MHz; kąt skanowania min. 90°; ilość elementów min. 90; c) Głowica mikrokonweksowa elektroniczna, szerokopasmowa, ze zmienną częstotliwością pracy, do badań pediatrycznych oraz naczyniowych; Zakres częstotliwości fundamentalnych min. 5,0 – 8,0 MHz; kąt skanowania min. 90° | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie kardiologiczne Live 3D(4D), Live 3D(4D) Color na głowicy przezprzełykowej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Stress Echo | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z kontrastem ogólnoradiologicznym | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy w aparacie o oprogramowaniem do analizy ilościowej badań kardiologicznych oraz badań ogólnych zawierające m.in.: a)analizę IMT b)analizę Strain i Strain Rate z badań wykonanych w trybie kolorowego Dopplera tkankowego wysokiej rozdzielczości c)oprogramowanie do analiz 2D Strain na bazie technologii speckle tracking d) zaawansowaną analizę obrazów 3D, m.in. trójwymiarowa ocena LV | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie kontrastowe z niskim indeksem do oceny lewej komory, | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D radiologiczne, dostępne min. z głowicy liniowej oraz konweksowej | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                                                               ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)