Protokół zgodności kolumny anestezjologicznej z windą na aparat do znieczulenia

| Lp. | Parametry techniczne | Spełnienie wymogu 10 pkt/Tak | Uwagi i dodatkowe punkty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sufitowa jednostka zasilająca – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy II b | Tak/Nie | Nie – wyklucza z postępowania |
|  | Kolumna mocowana do stropu za pomocą zawieszenia modułowego, wyposażona w zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do listwy z zaworami. Przewody elektryczne prowadzone wewnątrz kolumny w rurach osłonowych. | Tak/Nie | Nie – wyklucza z postępowania |
|  | Kolumna wyposażona w maskownicę stropową. | Tak/Nie | Nie – wyklucza z postępowania |
|  | Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min. 1800 mm . | Tak/Nie | Nie – wyklucza z postępowania |
|  | Ramię o przekroju poprzecznym w kształcie zbliżonym do odwróconego trapezu z górną powierzchnią ramienia wypukłą - celem łatwiejszego utrzymania w czystości. Nie dopuszcza się ramion gdzie którakolwiek z powierzchni ramienia jest wklęsła lub posiada jakiekolwiek wgłębienie jako utrudniających czyszczenie. Wszystkie powierzchnie gładkie bez wystających elementów. | Tak/Nie | Nie – wyklucza z postępowania |
|  | Wysokość całkowita każdego ramienia: max 180 mm, równocześnie średnica wewnętrzna w każdym ramieniu nie mniejsza niż 120 mm w celu zapewnienia przestrzeni na dodatkowe przewody gazowe i elektryczne dla ewentualnej rozbudowy kolumny | Tak/Nie | Nie – wyklucza z postępowania Tak > 120mm – 10 pkt. |
|  | Rotacja ramion w poziomie: 330 stopni | Tak/Nie | Nie – wyklucza z postępowania |
|  | Podwójny system hamulców w ułożyskowanych przegubach kolumn. System hamulców ciernych i system hamulców elektro-pneumatycznych lub pneumatycznych umożliwiających zwalnianie hamulca poprzez odcinanie sprężonego powietrza lub system hamulców ciernych i elektro-magnetycznych. Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układów pneumatycznych. | Tak/Nie | Nie – wyklucza z postępowania Tak – hamulce cierne i elektromagnetyczne – 10 pkt. Tak – hamulce cierne i elektro-pneumatyczne – 0 pkt. |
|  | Hamulce mechaniczne blokujące dalszy obrót kolumny z możliwością instalacji w odstępie 11˚ - 15˚ | Tak/Nie | Nie – wyklucza z postępowania |
|  | System hamulców wyposażony dodatkowo w układ spowalniający łagodnie ruch obrotowy w skrajnych położeniach ramion, tzw. „miękki stop”, zabezpieczający przed spadaniem przedmiotów umieszczonych na półce w przypadku gwałtownego poruszenia ramionami do granicy ich ruchu. Rozwiązanie potwierdzone w oryginalnej dokumentacji Producenta | Tak/Nie | Nie – wyklucza z postępowania Tak – 10 pkt. |
|  | Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy): min 180 kg. Wytrzymałość i nośność – kolumna i przeguby ramion testowana na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1, współczynnik bezpieczeństwa ≥ 4 | Tak/Nie | Nie – wyklucza z postępowania |
|  | Głowica kolumny w układzie pionowym o wysokości: min. 600 mm , szerokości: 500 mm (+/- 50 mm) x głębokości: 250 mm (+/- 50 mm) pozwalająca na ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu medycznego | Tak/Nie | Nie – wyklucza z postępowania |
|  | Głowica monolityczna | Tak/Nie | Nie – wyklucza z postępowania |
|  | Głowica bez dołączanych z boku modułów, wyposażona w: 1 x dwuręczny pojedynczy uchwyt do pozycjonowania kolumny (umiejscowiony na tylnej ścianie) lub dwa pionowe uchwyty do pozycjonowania kolumny umieszczone na tylnych ścianach głowicy. Uchwyt poziomy lub jeden z uchwytów pionowych wyposażony w system sterowania hamulcami. 1 x szyna sprzętowa: 25mm x 10mm długości 400mm, zamontowana na tylnej bądź bocznej ścianie głowicy 1 x wieszak na płyny infuzyjne z regulacją wysokości, zamontowany na dwóch podwójnych ramionach do bocznej lub tylnej ściany głowicy 1 x winda umożliwiająca podczepienie i uniesienie aparatu do znieczulenia dowolnego producenta. Winda montowana do spodniej części głowicy. Możliwość szybkiego zdemontowania windy, bez pozostawienia jakichkolwiek widocznych śladów na głowicy tj. bez ingerencji w pozostałe (frontowe, tylne, boczne) panele głowicy. | Tak/Nie | Nie – wyklucza z postępowania |
|  | Wyposażenie głowicy takie jak: uchwyty do pozycjonowania głowicy, szyny sprzętowe, wysięgniki na monitory itp. Instalowane do pionowych szyn umieszczonych min. na froncie głowicy. Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości zainstalowanego wyposażenia przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu lub Regulacja skokowa (skok 2-3cm) zainstalowanego wyposażenia przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu | Tak/Nie | Nie – wyklucza z postępowania Tak – regulacja bezstopniowa – 10 pkt. Tak – regulacja skokowa – 0 pkt. |
|  | Szyny do instalacji wyposażenia z zasilaniem elektrycznym umożliwiającym zasilenie dołączonego wyposażenia energią elektryczną | Tak/Nie | Nie – wyklucza z postępowania |
|  | System sterujący hamulcami : Uchwyt lub pionowe uchwyty wyposażone w czujnik pojemnościowy zwalniający blokadę hamulców po jego uchwyceniu (wersja I) lub Uchwyt lub pionowe uchwyty wyposażone w przyciski sterujące blokadą hamulców (wersja II) | Tak/Nie | Nie – wyklucza z postępowania Tak – wersja I – 10 pkt. Tak – wersja II – 0 pkt. |
|  | Głowica kolumny wyposażona w gniazda gazowe. Ilość gniazd: 2 x sprężone powietrze, 2 x próżnia 2 x tlen 1 x odciąg gazów anestetycznych Głowica kolumny wyposażona w gniazda gazowe na stałej wysokości względem podłogi (nawet w trakcie przemieszczania windy). Wszystkie gniazda gazowe zaopatrzone w czytelne opisy, oznaczone różnymi kolorami i zaopatrzone w wejścia o różnym kształcie zabezpieczającym przed niewłaściwym podłączeniem. | Tak/Nie | Nie – wyklucza z postępowania |
|  | Głowica kolumny wyposażona w gniazda teletechniczne. Ilość gniazd: 1 x gniazdo podwójne RJ 45 1 x przygotowanie do montażu gniazd teleinformatycznych | Tak/Nie | Nie – wyklucza z postępowania |
|  | Głowica kolumny wyposażona w gniazda elektryczne. Ilość gniazd: 8 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z bolcem uziemienia (rozmieszczonych po równo na każdym z dwóch paneli) 8 x gniazdo ekwipotencjalne (rozmieszczonych po równo na każdym z dwóch paneli) Głowica monolityczna, bez dołączanych paneli (modułów) | Tak/Nie | Nie – wyklucza z postępowania |
|  | Winda na aparat do znieczulenia z podwójnym systemem sensorów zabezpieczających przed niewłaściwym podjęciem aparatu do znieczulenia. | Tak/Nie | Nie – wyklucza z postępowania |
|  | Wysokość unoszenia windy: min. 400mm | Tak/Nie | Nie – wyklucza z postępowania |
|  | Możliwość demontażu windy (np. do celów serwisowych) bez konieczności demontażu całej głowicy lub kolumny. | Tak / Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Nośność netto windy (rozumiana jako waga aparatu do znieczulenia jaki może unieść winda): min 180 kg. Wytrzymałość i nośność – kolumna, półki i przeguby ramion testowana na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1, współczynnik bezpieczeństwa ≥ 4 | Tak/Nie | Nie – wyklucza z postępowania |
|  | Winda wyposażona w uchwyt dokujący aparat do znieczulenia, umiejscowiony na windzie - od strony frontowej kolumny, umożliwiający podczepienie i uniesienie aparatu dowolnego producenta | Tak/Nie | Nie – wyklucza z postępowania |
|  | Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów oraz wystających łbów śrub, nitów. | Tak/Nie | Nie – wyklucza z postępowania |
|  | Całkowita waga kolumny (ramienia nośnego, głowicy, wyposażenia): max 200 kg | Tak/Nie | Nie – wyklucza z postępowania |
|  | Możliwość rozbudowy - instalowania dodatkowego wyposażenia (półek, wysięgników, uchwytów, itp.) | Tak/Nie | Nie – wyklucza z postępowania |
|  | Lampa operacyjna oraz kolumna chirurgiczna, anestezjologiczna, wysięgniki pod monitory, wysięgniki pod ochronę radiologiczną – jednego producenta | Tak/Nie | Nie – wyklucza z postępowania |
|  | Suma punktów: |  |  |
|  | RAZEM: |  |

Wartość brutto (60%):………………………………

Wartość brutto słownie (60%):………………………………

Ilość punktów (40%): ………………………..

Ilość punktów słownie (40%): ………………………..