## PAKIET 1
PAKIET NR 1 – Stymulatory jednojamowe SSI(R) wraz z elektrodami
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | Stawka VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Numer katalogowy | Producent
1 | Jednojamowe stymulatory z elektroddami. objętość ≤ 11 cm3,waga stymulatora max 20 g ,min. czas pracy stymulatora (100% stymulacji, 60 ppm, 500 Ω, 2,5 V) 14, lat funkcja sprawdzająca skuteczność stymulacji „beat by beat”,czułość 05-12mV,amplituda impulsu 0-7,5V,szerokość impulsu 0,05-1,5ms,okres frakcji 125-500ms,algorytm Rest Rate- automatyczna (fizjologiczna)część spoczynkowa,interwencja na nagły spadek rytmu komorowego,automatyczna optymalizacja czujnika ,automatyczne monitorowanie impedancji oraz przełączanie polarności elektrod,elektrody stymulujące bipolarne o fiksacji aktywnej i pasywnej przechodzące przez introducer 6F,osłona elektrody zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu, papier do programatorów przez okres trwania umowy. | szt | 65
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0
UWAGA: długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca.
KOMIS
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.
*POD PAKIETEM NALEŻY PODAĆ W TABELI CENY JEDNOSTKOWE NETTO I BRUTTO ORAZ WARTOŚCI NETTO I BRUTTO SKŁADOWYCH PAKIETU 3( URZĄDZENIE, ELEKTRODA, INTRODUCER)

## PAKIET 2
PAKIET NR 2 – Stymulatory dwujamowe DDD(R) wraz z elektrodami
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | Stawka VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Numer katalogowy | Producent
1 | Dwujamowe stymulatory z elektrodami. Objętość ≤ 11 cm3,waga stymulatora max 20 g,żywotność ≥ 9 lat,amplituda impulsu 0-7,5V,funkacja sprawdzająca skuteczność stymulacji „beat by beat” w prawej komorze,algorytm Rest Rate - automatyczna (fizjologiczna) częstość spoczynkowa ,oddzielna częstość stymulacji dla komór w trakcie arytmii przedsionkowych ,Odstęp AV z dodatnią i ujemną histerezą,algorytm typ overdrive do prewencji arytmii nadkomorowych z rozbudowaną diagnostyką AT/AF,interwencja na nagły spadek rytmu komorowego,pamięć IEGM ≥ 14 min,automatyczne monitorowanie impedancji oraz przełączanie polarności elektrod,automatyczny pomiar potencjałów w obu kanałach raz na dobę, nanoszenie tygodniowego trendu, wyświetlanie zapisu EGM z ostatniego pomiaru,algorytm do unikania stymulacji komorowej ,funkcja umożliwiająca okresowe pomiary progu stymulacji przedsionkowej i powodująca automatyczne określenie ustawienia amplitudy impulsu powyżej zmierzonego progu,automatyczne testy umożliwiające optymalizację opóźnienia AV,elektrody stymulujące bipolarne o fiksacji aktywnej i pasywnej przechodzące przez introducer 6 F,osłona elektrody zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu, papier do programatorów przez okres trwania umowy. | szt | 150
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
UWAGA: długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca.
KOMIS
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.
*POD PAKIETEM NALEŻY PODAĆ W TABELI CENY JEDNOSTKOWE NETTO I BRUTTO ORAZ WARTOŚCI NETTO I BRUTTO SKŁADOWYCH PAKIETU NR 2( URZĄDZENIE, ELEKTRODY, INTRODUCER)

## PAKIET 15
PAKIET NR 15 – zestaw do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | Stawka VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Numer katalogowy | Producent
1 | zestaw do wprowadzania cewników, introduktor z zastawką 6,7 i 8 F | szt | 200
RAZEM:
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

## pakiet 16
PAKIET NR 16– Kable do pomiarów śródoperacyjnych, introducery
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | Stawka VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Numer katalogowy | Producent
1 | Kable do pomiarów śródoperacyjnych, jednorazowe kompatybilne z urządzeniem MERLIN f. ST. JUDE | szt | 300
2 | Introducer do implantacji elektrod (rozmiary od 7-12F do wyboru zamawiającego) | szt | 150
RAZEM:
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

## PAKIET 19
PAKIET NR 19 – Elektrody
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | Stawka VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Numer katalogowy | Producent
1 | Elektrody do kardioimpedancji | szt | 100
RAZEM:

## Pakiet 20
Pakiet 20
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | Stawka VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Numer katalogowy | Producent
1 | Rozrusznik bezelektrodowy charakteryzuje się objętością nie większy niż 0,8 cm3,,posiadający dwa bieguny stymulacji, katoda uwalniająca steryd. Stymulacja pacjenta dzięki: VVIR, VVI, VOO, OVO, Stymulator posiadający możliwość wyłączenia.. Zakres częstości stymulacji 30 – 170 /min; amplitudę stymulacji można programować w zakresie 0,13 – 5,00 V przy szerokości impulsu z zakresu 0,09 – 1,00 ms. Czułość komorowa może być programowana w zakresie 0,45 do 11,30 mV. Stymulator posiadający algorytm automatycznego pomiaru progu stymulacji w kanale komorowym z możliwością adaptacji amplitudy stymulacji do zmierzonego progu stymulacji, wbudowane trzy czujniki aktywności pacjenta. Mozliwosść działania w środowisku rezonansu magnetycznego, w urządzeniach MRI o indukcji 1,5T i/lub 3 T. | szt. | 10
KOMIS
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.