Załącznik nr 1B

Trzystanowiskowy aparat cyfrowyRTG przeznaczony do badań rentgenowskich ogólnodiagnostycznych, prześwietleń(fluoroskopii( i badań kontrastowych – 1 szt.

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I INFORMACJE OGÓLNE |
|  | Certyfikat CE na cały aparat, nie na elementy składowe | TAK |  |
|  | Aparat musi być fabrycznie nowy, nie dopuszcza się powystawowych, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| II ŚCIANKA ZDALNIE STEROWANA |
|  | Zakres pochylania [°] | Min. od +90° do –45° |  |
|  | Najniższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) [cm] umożliwiające wykonanie badania na blacie ścianki, dostępne dla technika (nie w trybie serwisowym) | ≤ 50 cm |  |
|  | Zakres zmian wysokości blatu stołu w pozycji poziomej [cm] | ≥ 70 cm |  |
|  | Wysokość blatu stołu płynnie regulowana pomiędzy krańcowymi pozycjami | TAK |  |
|  | Najniższe położenie poziomego promienia centralnego łączącego ognisko lampy i środek detektora w pionowej pozycji blatu | ≤ 50 cm |  |
|  | Wymiary blatu [cm x cm] | ≥ 240 cm x 70 cm |  |
|  | Obszar blatu przezierny dla promieniowania [cm x cm] | ≥ 230 cm x 50 cm |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu ścianki [cm] | ≥ 30 cm |  |
|  | Obciążalność blatu ścianki z zachowaniem możliwości pochylania i zmiany wysokości ścianki [kg] | ≥ 180 kg |  |
|  | Pochłanialność blatu, ekwiwalent [mm Al] | ≤ 0.7 mm Al |  |
|  | Swobodny i bezpośredni dostęp do blatu stołu pacjenta z czterech stron w pozycji poziomej ścianki, bez obudów przewyższających wysokość blatu | TAK |  |
|  | Zakres skręcenia kołpaka [°] | Min. od +180° do –180° |  |
|  | Minimalne SID [cm] ustawiane silnikowo | ≤ 115 cm; |  |
|  | Maksymalne SID [cm] ustawiane silnikowo | ≥ 150 cm |  |
|  | Projekcje skośne, zakres kątów [°] | ≥ +/- 40° |  |
|  | Konsola sterująca wyposażona w urządzenie sygnalizujące akustycznie i optycznie wykonanie ekspozycji | TAK |  |
|  | Odległość blat stołu-detektor [mm] | ≤ 95 mm |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa – parametry | Min.12:1, 80 l/cm |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa -możliwość usuwania z wiązki promieniowania bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | System AEC w ściance, min 3 polowy | TAK |  |
|  | Zdalnie sterowane urządzenie uciskowe z pozycją parkującą poza wiązką RTG | TAK |  |
|  | Wyzwalanie promieniowania w sterowni przyciskiem ręcznym i nożnym. | TAK |  |
|  | Akcesoria – uchwyty dla pacjenta | TAK, min. 2 szt. |  |
|  | Akcesoria – podnóżek który można demontować | TAK |  |
| III STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |
|  | Najniższa odległość promienia centralnego od podłogi | ≤38cm |  |
|  | Najwyższa odległość promienia centralnego od podłogi | ≥170 cm |  |
|  | Możliwość odchylania detektora | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z systemem CR | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy do systemu z detektorem płaskim | TAK |  |
| IV LAMPA RTG I KOLIMATOR |
|  | Wielkość ogniska małego | ≤ 0,6 |  |
|  | Wielkość ogniska dużego | ≤ 1,2 |  |
|  | Nominalna moc małego ogniska | ≥ 40 kW |  |
|  | Nominalna moc dużego ogniska | ≥ 80 kW |  |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 600 kHU |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 150 kHU/min |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg | ≥ 2 MHU |  |
|  | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr./min | TAK |  |
|  | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania dodatkowych filtrów w kolimatorze | TAK |  |
|  | Wirtualna kolimacja – na obrazie LIH | TAK |  |
| 43 | Zintegrowana z kolimatorem kamera do monitorowania pacjenta, z wyświetlaniem obrazu na konsoli operatora | TAK |  |
| V GENERATOR RTG |
| 44 | Generator wysokiej częstotliwości | TAK |  |
| 45 | Moc generatora | ≥ 60 kW |  |
| 46 | Max prąd w radiografii | ≥ 800 mA |  |
| 47 | Max wartość mAs | ≥ 1000 mAs |  |
| 48 | Zakres napięć w radiografii | min 40 - 150 kV |  |
| 49 | Zakres napięć we fluoroskopii pulsacyjnej | min 50 - 120 kV |  |
| 50 | Zakres napięć we fluoroskopii ciągłej | min 40 - 120 kV |  |
| 51 | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 150 mA |  |
| 52 | Maksymalny prąd dla fluoroskopii ciągłej | ≥ 8 mA |  |
| 53 | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  |
| 54 | W radiografii min. technika 1,2,3 - punktowa | TAK |  |
| 55 | Konsola generatora zintegrowana z konsolą sterującą ruchami ścianki | Tak |  |
| VI DETEKTOR ZNTEGROWANY W ŚCIANCE DO PRZEŚWIETLEŃ |
| 56 | Detektor do zdjęć kostnych oraz badań dynamicznych | TAK |  |
| 57 | Wymiary pola aktywnego detektora | ≥ 42 cm x 42 cm |  |
| 58 | Matryca aktywna detektora (liczba pikseli) | Min. 2840 x 2840 pikseli |  |
| 59 | Rozmiary piksela | ≤ 150 µm |  |
| 60 | DQE | ≥65% |  |
| 61 | Głębokość akwizycji | ≥ 14 bit |  |
| 62 | Akwizycja fluoroskopii min. na największym polu detektora oraz dwóch powiększeniach | TAK |  |
| 63 | Materiał warstwy scyntylacyjnej – podać | TAK |  |
| VII MONITORY |
| 64 | Min. jeden monitor w sterowni oraz jeden w pokoju badań na wózku | TAK |  |
| 65 | Rozdzielczość monitorów | ≥ 1280 x 1024 |  |
| 66 | Przekątne ekranu monitorów | ≥ 18” |  |
| 67 | Monitory z możliwością kalibracji zgodnie z krzywą GSDF (DICOM) i fabrycznie skalibrowane | TAK |  |
| 68 | Monitory z możliwością wyświetlania z poziomu użytkownika obrazów testowych do testów podstawowych i specjalistycznych zgodnych z AAPM TG18 | TAK |  |
| 69 | Urządzenie do kalibracji dostarczonych monitorów | TAK |  |
| 70 | Luminacja monitorów, kontrast | ≥900cd/m2, 1000:1 |  |
| VIII KONSOLA TECHNIKA RTG |
| 71 | Konsola technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki | TAK |  |
| 72 | Funkcja LIH | TAK |  |
| 73 | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) w pełnej rozdzielczości matrycy detektora | ≥ 8000 |  |
| 74 | Szybkość akwizycji podczas radiografii seryjnej | ≥ 8 obr/s |  |
| 75 | Szybkość akwizycji podczas fluoroskopii pulsacyjnej z największego pola detektora | ≥ 15 obr/s |  |
| 76 | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych | TAK |  |
| 77 | Ilość programów anatomicznych | ≥ 250 |  |
| 78 | Wybór parametrów pracy generatora | TAK |  |
| 79 | Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM | TAK |  |
| 80 | Nagrywarka CD i DVD | TAK |  |
| 81 | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna | TAK |  |
| 82 | Obsługa protokołów DICOM: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage • DICOM Worklist / MPPS | TAK |  |
| 83 | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów - opisać • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • dodawanie komentarzy | TAK |  |
| 84 | Pomiar odległości i kątów | TAK |  |
| 85 | Możliwość pomiarów w ROI min.: średniej wartości piksela, odchylania standardowego średniej wartości piksela, powierzchni ROI; | TAK |  |
| 86 | Dostęp użytkownika do obrazów nieprzetworzonych i możliwość ich eksportu do USB i/lub CD/DVD | TAK |  |
| IX INNE |
| 87 | Aparat wyposażony w funkcjonalność automatycznego sklejania zdjęć kości długich | TAK |  |
| 88 | Gwarancja min. 24 miesiące | PODAĆ |  |
| 89 | Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych/odbiorczych i specjalistycznych. | TAK |  |
| 90 | Wykonanie w cenie oferty szkolenia techników min. 5 dni w tym 1 dzień przed przekazaniem aparatu pozostałe w razie potrzeby w okresie gwarancji oraz 1 dzień z kontroli jakości aparatu i monitorów orazi lekarzy min. 10 dni w tym 2 dni przed przekazaniem aparatu pozostałe w razie potrzeby w okresie gwarancji w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu (konsole lekarskie). | TAK |  |
| 91 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | TAK |  |
| 92 | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – pokój badań oraz sterownia pokój opisowy Ochrona RTG – 2 komplety min. osłony na gonady męski i żeński 1,0mm Pb, 2 szt. osłony na tarczyce, 2 szt. Fartuchy jednostronne ultralekkie, 2 szt. okularów oraz 2 pary rękawic ochronnych - osłonność 0,5mmPb Kontrola jakości : Zestaw kontroli jakości dla pracowni z RTG cyfrowym zgodnie z Rozporządzenie Min. Zdrowia z 18.02.2011 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych ( zał. Nr 6) wraz z późniejszymi zmianami, dodatkowo zestaw płyt PMMA lub stały fantom wodny o łącznej grubości 20 cm (płyty: 3x10mm, 8 x 20mm, 2x5mm) o wymiarach 30cmx30cm Instrukcja obsługi z dokładnym opisem wykonania testów oraz formularze do ich zapisywania. Detektor do pomiaru natężenia światła. Opakowanie do przechowywania zestawu. | TAK |  |
| 93 | Podłączenia do systemu RIS/PACS wraz z licencją | TAK |  |
| 94 | Zestaw komputerowy do rejestracji pacjentów wraz z podłączeniem i licencją do systemu ALTERIS | TAK |  |
| X Stacja lekarska-1kpl |
| 95 | Producent | PODAĆ |  |
| 96 | Nazwa i typ | PODAĆ |  |
| 97 | 1 szt.: Komputer, wymagania: procesor czterordzeniowy 2,8 GHz, 4 GB pamięci RAM, dysk twardy 2 x 500 GB, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny Windows 7 | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  |
| 98 | 2 szt. monitor diagnostyczny z oprogramowaniem do kontroli jakości : Monitor diagnostyczny klasy 2MP z dedykowaną kartą graficzną - LCD z podświetlaniem LED, - rozdzielczość co najmniej 1200x1600 pikseli, - jasność max co najmniej 760 cd/m2, - kontrast co najmniej 1400:1, - wielkość przekątnej ekranu co najmniej 21,3 cala (min. 540 mm), - LUT minimum 10 bitów, - dedykowana do zastosowań medycznych karta graficzna, - kąty widzenia pionowy/poziomy 176/176˚ | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  |
| 99 | Monitory z możliwością kalibracji zgodnie z krzywą GSDF (DICOM) i fabrycznie skalibrowane | TAK |  |
| 100 | Monitory z możliwością wyświetlania z poziomu użytkownika obrazów testowych do testów podstawowych i specjalistycznych zgodnych z AAPM TG18 | TAK |  |
| 101 | Urządzenie do kalibracji dostarczonych monitorów | TAK |  |
| XI Oprogramowanie Medyczne |
| 102 | Producent | PODAĆ |  |
| 103 | Nazwa i typ | PODAĆ |  |
| 104 | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej nie przypisana do hardware komputera | TAK |  |
| 105 | Otwieranie badań CR/DR/US/CT/MG i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych | TAK |  |
| 106 | System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta oraz 2 takie same badania: aktualne i starsze w celu porównania | TAK |  |
| 107 | Oprogramowanie zgodne ze standardem DICOM 3.0 | TAK |  |
| 108 | Obsługa DICOM Query/Retrieve | TAK |  |
| 109 | Obsługa DICOM send i DICOM Receive z możliwością autoroutingu według złożonych reguł (min. według źródła, czasu wysyłania, typu badania). | TAK – 0,5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 110 | Komunikacja DICOM z innymi systemami | TAK |  |
| 111 | Komunikacja HL7 z innymi systemami | TAK |  |
| 112 | Obsługa DICOM Compression i Decompression dla formatów JPEG Lossless i JPEG lossy | TAK |  |
| 113 | Obsługa dekompresji typu Wavelet | TAK |  |
| 114 | Obsługa DICOM Modality Performed Procedure Step (MPPS) | TAK |  |
| 115 | Wsparcie dla listy roboczej DICOM jako Service Class User | TAK |  |
| 116 | Wyświetlanie miniatur obrazów w celu nawigacji w ramach badania | TAK |  |
| 117 | Narzędzia do pomiaru odległości, kątów, ROI i kątów Cobba, średniej wartości piksela w ROI i odchylenia standardowego średniej wartości piksela w ROI | TAK |  |
| 118 | Wyświetlanie Structured Report ( SR ) | TAK |  |
| 119 | Importowanie obrazów DICOM z płyt CD/DVD. | TAK |  |
| 120 | Definiowanie automatycznego usuwania badań (na podstawie wybranych reguł, np. najstarsze) | TAK |  |
| 121 | Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyszukać, oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: - imię i nazwisko pacjenta - rodzaj badania wyświetlane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi | TAK |  |
| 122 | Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | TAK |  |
| 123 | Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu aplikacji stacji diagnostycznej do systemu pomocy w języku polskim, obejmującego następujące tematy: - jak korzystać z systemu pomocy - opis wszystkich dostępnych narzędzi i metody jak je stosować - nawigacja po systemie - wyszukiwanie badań - odczytywanie, modyfikacja, porównywanie badań - przygotowywanie badań do kominków i konferencji | TAK – 0,5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 124 | Możliwość definiowania protokołów indywidualnych, grupowych (np. dla radiologów) i globalnych (dla wszystkich). | TAK – 0,5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 125 | Zdefiniowane filtry (w tym wyostrzenie) | TAK |  |
| 126 | Możliwość definiowania filtrów przez użytkowników | TAK |  |
| 127 | Blenda | TAK |  |
| 128 | Eksport statystyk ROI do formatu Excel | TAK |  |
| 129 | Eksport obrazów statycznych do formatów TIFF, BMP, JPEG | TAK |  |
| 130 | Wyświetlanie pętli filmowych | TAK |  |
| 131 | Funkcjonalność MPR i MIP | TAK |  |
| 132 | Tworzenie pętli ruchomych MPR/MIP. | TAK |  |
| 133 | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | TAK |  |
| 134 | Możliwość korygowania danych pacjenta w pliku DICOM | TAK |  |
| 135 | Dostęp do badań tylko dla uprawnionych użytkowników | TAK |  |
| 136 | Możliwość nagrywania płyt CD/DVD, stacja tworzy bazę danych nagranych płyt w celu łatwej identyfikacji, na której płycie nagrane jest wybrane badanie. | TAK |  |
| 137 | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | TAK |  |
| 138 | Funkcjonalność tworzenia własnych makr/filtrów wyświetlających listę badań min. tylko dzisiejszych lub tylko badań z danego urządzenia diagnostycznego | TAK |  |
| 139 | Hierarchizacja ważności obrazów - minimum możliwość zaznaczenia wybranego obrazu w badaniu jako „istotny” | TAK |  |
| 140 | Obrazy zaznaczone w badaniu jako „istotne" są widziane jako miniatury przy opisie badania w aplikacji stacji diagnostycznej - kliknięcie na miniaturę pozwala wyświetlać obraz na monitorze diagnostycznym | TAK |  |
| 141 | Funkcjonalność - przełączanie się pomiędzy obrazami w badaniu według minimum poniższych metod: - obraz po obrazie, - tylko pomiędzy zaznaczonymi „istotnymi” obrazami (patrz poprzedni punkt). | TAK |  |
| 142 | Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań | TAK – 0,5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 143 | Automatyczne dostosowywanie wartości jasności i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania | TAK – 0,5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 144 | Przeglądarka animacji, funkcje min.: - ustawienia prędkości animacji, - ustawienie przeglądania animacji w pętli, - zmiana kierunku animacji, - ustawienie zakresu obrazów do animacji. | TAK – 0,5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 145 | Funkcja scalania wszystkich dostępnych serii w jedną serię | TAK |  |
| 146 | Funkcja ręcznego łączenia dwóch lub więcej serii | TAK |  |
| 147 | Funkcja sortowania obrazów w serii badania według wybranych tagów DICOM; dostępne sortowanie rosnąco i malejąco; dostępne kryteria sortowania min.: - numer obrazu, - czas akwizycji obrazu, - lokalizacja warstwy. | TAK – 0,5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 148 | Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | TAK |  |
| 149 | Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta | TAK |  |
| 150 | Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | TAK |  |
| 151 | Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie | TAK |  |
| 152 | Funkcja powiększania obrazu, min.: - powiększanie stopniowe, - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania. | TAK |  |
| 153 | Pomiar kątów | TAK |  |
| 154 | Funkcja dodania dowolnego tekstu do obrazu badania do długości 16 znaków | TAK |  |
| 155 | Funkcja dodania strzałki do obrazu badania | TAK |  |
| 156 | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie | TAK |  |
| 157 | Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | TAK |  |
| 158 | Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania | TAK – 0,5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 159 | Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie minimum koła, elipsy, kwadratu, prostokąta | TAK |  |
| 160 | Funkcja dodawania w nowej serii badania obrazów przetworzonych przez aplikacje zewnętrzne | TAK |  |
| 161 | Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się | TAK |  |
| 162 | Wysyłanie badań obrazowych do zdalnego opisywania (teleradiologia) | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)