Załącznik nr 1b

Pakiet 1 – Defibrylator – 12 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | TAK |  |
|  | Ekran min. 8,4” TFT, kolorowy, z podświetleniem LED, min. 170x127 mm, z możliwością ustawienia kontrastów w 8 poziomach. | TAK |  |
|  | Tryb ekranu z wysokim kontrastem zapewniający dobrą widoczność w świetle słonecznym. | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania min. 3 krzywych | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany kolorów wyświetlanych wartości. | TAK |  |
|  | Ciężar max. 10 kg razem z łyżkami dla dzieci i dorosłych, kompletem akumulatorów i kabli | TAK |  |
|  | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IPX4 wg IEC529 | TAK |  |
|  | Automatyczne testy podczas włączenia i pracy defibrylatora. Możliwość wykonania testu ręcznie. | TAK |  |
|  | Wszelkie błędy sygnalizowane przez wskaźniki statusu znajdujące się z przodu urządzenia. | TAK |  |
|  | Tryb demonstracyjny — stosowany w celu demonstrowania sposobu działania urządzenia; wyświetlane symulowane kształty fal. | TAK |  |
|  | Wartości progowe alarmów zależne od skonfigurowanego typu pacjenta (dorosły lub pediatryczny), ikona informująca na ekranie. | TAK |  |
|  | Tryb AED z funkcją doradczą w formie komunikatów głosowych i grafik | TAK |  |
|  | Budowa modułowa typu Plug&Play, umożliwiająca rozbudowę defibrylatora o dodatkowe moduły (SpO2/ SpMet/ SpCO/ PVI/ SpHb/ SpOC, NIBP, IBP, TEMP, EtCO2) w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Trendy: funkcja pokazująca mierzone parametry na osi czasu i w formie tabeli | TAK |  |
| ZASILANIE |
|  | Zasilanie z instalacji prądu stałego 10-16 V DC, zasilacz zintegrowany | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe - czas pracy: - min. 160 min ciągłego monitorowania EKG - min. 140 min. ciągłego monitorowania EKG, SpO2, CO2 i NIBP (co 15 min.) lub - min. 150 defibrylacji z maksymalną energią | TAK |  |
|  | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł | TAK |  |
|  | Akumulator NiMh | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiej wymiany akumulatora przez użytkownika | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności – maksymalnie 4 godziny | TAK |  |
| DEFIBRYLACJA |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa z kompensacją impedancji pacjenta | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
|  | Energia defibrylacji w zakresie min. 1-360J | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej max 9 sekund, gotowość sygnalizowana sygnałem akustycznym i optycznym | TAK |  |
|  | Czas ładowania do 200 J max 5 sekund | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek i elektrod jednorazowych | TAK |  |
|  | Min. 23 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej | TAK |  |
|  | Ładowanie, wyzwolenie energii i wydruk za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – zintegrowane łyżki dla dzieci / pediatryczne | TAK |  |
|  | Wskaźnik na łyżce defibrylacji prawidłowego kontaktu z ciałem pacjenta | TAK |  |
|  | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii. | TAK |  |
| DEFIBRYLACJA AED |
|  | Wybór energii od 150 do 360 J dla dorosłych | TAK |  |
|  | Wybór energii od 40 do 90 J dla dzieci | TAK |  |
|  | Na ekranie wyświetlane informacje w postaci animacji oraz komendy głosowe w j. polskim pomagające w prowadzeniu reanimacji | TAK |  |
|  | Metronom | TAK |  |
|  | Wskaźnik informujący o poprawności wykonywania częstotliwości ucisków klatki piersiowej. | TAK |  |
| REJESTRACJA |
|  | Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 100 mm (przy 100 mm wydruk z możliwością drukowania 3 krzywych jednocześnie) | TAK |  |
|  | Szybkość wydruku: 10 mm/sek; 25 mm/sek; 50 mm/ sek. | TAK |  |
|  | Wewnętrzna pamięć z możliwością archiwizacji odcinków krzywych EKG oraz przebiegu pracy: minimum 330 minut ciągłego EKG. | TAK |  |
|  | Slot z kartą pamięci typu Compact Flash - minimum 512 MB = 128 godzin nieprzerwanego sygnału EKG wraz z dźwiękiem | TAK |  |
| EKG |
|  | Monitorowanie 3 lub 5 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Prezentacja częstości akcji serca z wartościami progowymi alarmów. | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 /min | TAK |  |
|  | Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,25 do 4,0 cm/mV (min. 5 ustawień) | TAK |  |
|  | Informacja na ekranie informująca o odłączeniu co najmniej jednego odprowadzenie kabla pacjenta od pacjenta. | TAK |  |
|  | Alarm rytmów VT/VF, dźwiękowe i sygnalizowane ikoną na ekranie | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania filtru w celu wyeliminowania zakłóceń EKG pochodzących z aktywności mięśni. | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania do monitorowania typu pacjenta, wieku, płci, rasy. | TAK |  |
|  | Informacja o pacjencie: dorosły, małoletni - prezentowana na ekranie defibrylatora w postaci ikony. | TAK |  |
| STYMULACJA ZEWNĘTRZNA |
|  | Tryb pracy: stały i „na żądanie” | TAK |  |
|  | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30-180 imp/min | TAK |  |
|  | Prąd stymulacji w zakresie min. 0-200 mA | TAK |  |
| Wyposażenie |
|  | Kabel EKG 5-odprow., 1 szt. | TAK |  |
|  | Kabel do stymulacji | TAK |  |
|  | Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i pediatryczne | TAK |  |
|  | Elektrody wielofunkcyjne samoprzylepne: - dla dorosłych 2 szt. - dla dzieci 1 szt. | TAK |  |
|  | Torba na akcesoria | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja serwisowa oraz kody serwisowe wszystkich urządzeń wchodzących w zakres zamówienia. W tym również po każdej aktualizacji oprogramowania | TAK, z dostawą |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | TAK, z dostawą |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanej aparatury w Polsce lub umowa z autoryzowanym serwisem | TAK, załączyć |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)