Załącznik nr 2

Pakiet 1 – Aparat usg – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Parametry oceniane | Wartość oferowana | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kliniczny, cyfrowy aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy z kolorowym Dopplerem | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji nie wcześniej niż w 2015 roku. | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Przetwornik cyfrowy minimum 12-bitowy | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 3 000 000 | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min.3 oraz min. 1 parkingowe | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Dynamika systemu min. 260 dB | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu min. 17 cali | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę o przekątnej min. 10 cali | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres pracy częstotliwości pracy min. od 2 MHz do 20 MHz | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej Cineloop min. 21 000 | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów Cineloop | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B, tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 200s | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 0,75-40cm | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw.Presetów) programowanych przez użytkownika min. 70 | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz z blokada kierunku jazdy | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Kombinacja prezentowanych jednocześnie obrazów min: B, B+B, 4B M B+M D B+D B+C (Color Doppler) B+PD (power Doppler) B+Color+M | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Odświeżanie obrzau (Frae Rate) dla trybu B min. 1100 obrazów/s | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frae Rate) B + kolor (CD) min. 300 obrazów/s | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min.8 pasm częstotliwości | TAK, podać | 8 pasm – 0 pkt. 16 pasm – 10 pkt |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD), min.+/- 4,0 m/s | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD o wysokiej częstotliwości przetwarzania | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Pulsacyjnego PWD przy zerowym kącie bramki min. +/- 6,0 m/s | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej min. 0,5mm do 20mm | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki dopplerowskiej min. +/- 30stopni | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Funkcja jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu w dwóch niezależnych bramek dopplerowskich | TAK/NIE | NIE – 0 pkt. TAK – 20 pkt. |  |  |
|  | Obrazowanie typu Compound w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. Skrzyżowane ultradźwięki) | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu Compound min.5 | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich głowicach | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B+B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia typu GAIN w czasie rzeczywistym | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Collor Dopplerze min. 30map | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Funkcja regulacji wzmocnienia typu GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | ARCHIWIZACJA OBRAZÓW |  |  |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem twardym o pojemności min. 320GB | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych AVI w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive i płyty CD/DVD | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2,0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa typu Ethernet min. 10/100 Mbps | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysłania danych (obrazy, raporty) | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | FUNKCJE UŻYTKOWE |  |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min.20x | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min.10 | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min.2 kolorach | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki dopplerowskiej – dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Ginekologiczno-położniczych Małych narządów Naczyniowych Śródoperacyjnych Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych Kardiologicznych pediatrycznych | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | GŁOWICE |  |  |  |  |
|  | Głowica typu convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | TAK, podać typ | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy w zakresie min. 1,0-5,0 MHz | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Liczba elementów min. 190 | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Kat skanowania min. 75st. | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne, min.8 pasm częstotliwości | TAK, podać | 8 pasm – 0 pkt. 16 pasm – 10 pkt |  |  |
|  | Głowica liniowa, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | TAK, podać typ | Bez punktacji |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy w zakresie min. 3,0-13,0 MHz | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Liczba elementów min. 190 | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Szerokość pola skanowania max. 40mm | TAK, podać | Bez punktacji |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne, min.8 pasm częstotliwości | TAK, podać | 8 pasm – 0 pkt. 16 pasm – 10 pkt |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY – opcje dostępne w dniu składania oferty |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie Dopplera Ciągłego (CWD) w zakresie prędkości min. +/- 15 m/s | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę kardilogiczną typu Phased Array min. 1,0-5,0 MHz, kąt obrazowania min. 90st, obrazowanie harmoniczne | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł typu Stress Echo + moduł EKG | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie panoramiczne na głowicach liniowych | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę liniową 3D/4D skanująca automatycznie, min. 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min.4 pasma częstotliwości. | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę rektalną dwupłaszczyznową w układzie convex/convex min. 4,0-8,0 MHz min.190 elementów, kąt skanowania min.100 stopni dla każdej płaszczyzny, promień max.R10mm, obrazowanie harmoniczne | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy (na podczerwień) programowalny pilot zdalnego sterowania | TAK | Bez punktacji |  |  |
|  | INNE |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896), wykaz części serwisowych zalecanych przez producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcję serwisową oraz kody serwisowe wszystkich urządzeń wchodzących w zakres zamówienia, w tym również po każdej aktualizacji oprogramowania | TAK, z dostawą | Bez punktacji |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać | Punktacja |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)