Załącznik nr 1B

Pakiet 1 – Centrala monitorowania z 6 kardiomonitorami – 1 kpl.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych - Parametr oferowany | Określenie punktacji | Ocena punktowa (wypełnia Zamawiający) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitory pacjenta - 6 szt. |  |  |
|  | Monitor zbudowany w oparciu o moduły pomiarowe przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane do szuflady modułów pomiarowych w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Poprzez moduł pomiarowy należy rozumieć moduł jedno lub wieloparametrowy w postaci kostki wsuwany do stacji dokującej modułów. Zasilanie, komunikacja oraz przesyłanie danych pomiarowych z modułów pomiarowych do monitora realizowane wyłącznie poprzez metalowe złącza elektroniczne (styki elektryczne). | TAK |  |  |  |
|  | Moduły pomiarowe oraz opisany poniżej moduł transportowy montowane od przodu w zewnętrznej stacji dokującej modułów. Możliwość dowolnego umiejscowienia stacji dokującej modułów na stanowisku pacjenta, również po przeciwnych stronach łóżka pacjenta. Możliwość regulacji położenia stacji dokującej modułów względem pacjenta niezależnie od położenia ekranu monitora - regulacja położenia przynajmniej w jednej płaszczyźnie | TAK |  |  |  |
|  | Stacja dokująca modułów pozwala na zamocowanie opisanego w dalszej części modułu transportowego (zapewnia jego zasilanie oraz ładowanie akumulatora). |  |  |  |  |
|  | Monitor pazwala na jednoczesny pomiar co najmniej następujących parametrów: - EKG/ST/QT/Arytmia, - oddech, - saturacja krwi SpO2, - ciśnienie krwi metodą nieinwazyjną, - temperatura (przynajmniej 1 tor pomiarowy), - ciśnienie krwi metodą inwazyjną (przynajmniej 2 tory pomiarowe, z możliwością rozbudowy do 4 torów), - kapnografia CO2, - ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą termodilucji przezpłucnej albo pomiar rzutu minutowego serca metodą Swan-Ganz’a W przypadku jednoczesnego pomiaru wszystkich wymaganych powyżej parametrów, stacja dokująca modułów musi posiadać co najmniej 3 wolne gniazda modułów, które pozwolą na przyszłą rozbudowę monitora o co najmniej następujące parametry (monitorowane jednocześnie wraz z wymienionymi powyżej): - bioelektryczna czynność elektryczna mózgu ( co najmniej 4 kanałowe EEG) - pomiar saturacji mieszanej krwi żylnej - pomiar stopnia blokady nerwowo mięśniowej | TAK |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w pojedynczy ekran o przekątnej min. 15 cali (rozdzielczość min. 1024 x 768) ze sterowaniem dotykowym, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie pomiarami (ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania). | TAK |  |  |  |
|  | Monitor posiada możliwość opcjonalnej rozbudowy o ekran dodatkowy | TAK |  |  |  |
|  | Oprogramowanie, menu i komunikaty ekranowe monitora w języku polskim | TAK |  |  |  |
|  | Dla zachowania wysokiego stopnia aseptyki urządzenia monitor oraz moduły pomiarowe nie mogą posiadać jakichkolwiek wbudowanych wentylatorów | TAK |  |  |  |
|  | Zawieszenie umożliwiające stabilne przymocowanie monitora na stanowisku monitorowania z możliwością zmiany położenia ekranu | TAK |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V 50 Hz | TAK |  |  |  |
|  | Każdy monitor wyposażony w moduł transportowy, który pozwala na ciągłe monitorowanie co najmniej EKG, SpO2 i NIBP podczas transportu pacjenta. Masa modułu poniżej 2 kg, zasilanie bateryjne na minimum 1,5 godziny pracy. Moduł transportowy musi umożliwiać przeniesienie danych pacjenta pomiędzy poszczególnymi stanowiskami (dane osobowe, ustawione poziomy alarmów, trendy parametrów z ostatnich min. 6 godzin). Przygotowanie pacjenta do transportu nie wymaga podłączania i/lub odłączania przewodów łączących monitor z pacjentem i z monitorem – element transportowy mocowany za pośrednictwem „stacji dokującej”, zapewniającej łatwe odłączenie i podłączenie. „Stacja dokująca” przekazuje do elementu transportowego zasilanie i połączenie z siecią. W komplecie ergonomiczne zamocowanie stacji dokującej na stanowisku. Każdy moduł transportowy wyposażony we własny, kolorowy, wyświetlacz o przekątnej min. 6 cali lub każdy zaoferowany moduł transportowy wyposażony w urządzenie zewnętrzne pozwalające na wyświetlanie monitorowanych danych (ekran min. 6 cali) z modułu podczas transportu | TAK |  |  |  |
|  | Moduł transportowy z wbudowanym w swoją obudowę, kolorowym, ekranem o przekątnej min. 6 cali. Ekran modułu transportowego sterowany dotykowo, pojemnościowy z technologią multi-touch do ustawiania granic alarmowych, uruchamiania pomiarów oraz wyboru sposobu wyświetlania | TAK/NIE |  | TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Monitor wyświetla jednocześnie wszystkie wartości numeryczne mierzonych parametrów oraz przynajmniej 6 różnych krzywych dynamicznych, dostępne bez konieczności użycia funkcji monitorowania 12-tu odprowadzeni EKG | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja tworzenia, zapisywania i łatwego przywołania własnych układów ekranu do różnych typów przypadków (minimum 20 zapamiętywanych ekranów) | TAK |  |  |  |
|  | Monitor dostosowany do pracy w systemie centralnego monitorowania, wyposażony w kartę sieciową do połączenia ze stacją centralnego monitorowania | TAK |  |  |  |
|  | Komunikacja pomiędzy monitorami. Podgląd danych i sygnalizacji alarmów występujących w innych monitorach znajdujących się w sieci monitorowania. | TAK |  |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z przebiegu monitorowania – do wydruku na centralnej drukarce – drukowanie na sieciowej drukarce laserowej | TAK |  |  |  |
|  | Trendy wszystkich monitorowanych parametrów w postaci cyfrowej i graficznej z ostatnich minimum 24 godzin. Możliwość wyświetlania trendów w zaprogramowanych grupach | TAK |  |  |  |
|  | Historia zdarzeń min. 50 przypadków. Zapis zdarzeń wyzwalany automatycznie np. poprzez ustawione progi alarmowe lub wyzwalany ręcznie. Każde zdarzenie winno rejestrować min. 4 mierzone parametry wraz z odpowiadającymi im krzywymi dynamicznymi. | TAK |  |  |  |
|  | Graficzna prezentacja trendów w postaci krzywych, słupków z zaznaczeniem strzałką szybkości zmian w danym parametrze i histogramów. Funkcja musi umożliwiać czytelny i intuicyjny odczyt danych dotyczących stanu klinicznego pacjenta i porównanie ich z założonymi wartościami np. podczas stosowania leków naczyniowoczynnych w celu utrzymania założonego poziomu ciśnienia krwi | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Alarmy wizualne i akustyczne, min. 3-stopniowe, z podaniem przyczyny alarmu. | TAK |  |  |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu. | TAK |  |  |  |
|  | Czasowe wyciszenie alarmów. Ustawiany czas wyciszania | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych w monitorze w stosunku do aktualnych pomiarów pacjenta. Ręczne ustawianie granic alarmów | TAK |  |  |  |
|  | Monitor posiada funkcję jednoczesnego podłączenia respiratora i stacji dokującej z min. 6 pompami infuzyjnymi (wymienić co najmniej 2 różnych producentów dla każdego urządzenia). Podłączenie musi umożliwiać odczyt danych pomiarowych z urządzeń zewnętrznych na ekranie monitora, przesyłanie ich do stacji centralnego monitorowania. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Monitor pacjenta posiada możliwość opcjonalnej rozbudowy o funkcjonalność pozwalającą na interaktywny dostęp do informacji ze szpitalnych systemów informatycznych typu RIS, HIS, LIS oraz witryn internetowych, udostępnianych przez szpital w sieci informatycznej za pośrednictwem technologii WWW. Interaktywny dostęp oznacza podgląd danych na ekranie monitora, dokonywanie wpisów, zleceń itp. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar EKG we wszystkich monitorach | TAK |  |  |  |
|  | Monitorowanie i jednoczesne wyświetlanie od 1 do 7 odprowadzeń EKG, z możliwością wyboru i programowania przez użytkownika. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o następujące funkcje: - diagnostyczny pomiar 12-to odprowadzeniowego EKG przy użyciu przewodu 10-ciu elektrod rejestrujących - rekonstruowany pomiar 12-to odprowadzeniowego EKG przy użyciu 5-ciu lub 6-ciu elektrod rejestrujących | TAK |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru rytmu serca z sygnału EKG min. od 30 do 300 [ud./min.] z dokładnością min. +/- 1% w całym zakresie pomiarowym | TAK |  |  |  |
|  | Analiza odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach. Zakres pomiaru minimum -1,2 mV/+1,2 mV | TAK |  |  |  |
|  | Alarm przekroczenia ustalonego zakresu wartości zmian ST w wybranym odprowadzeniu z możliwością definiowania tego zakresu. Ręczne i automatyczne definiowanie p-ktu J | TAK |  |  |  |
|  | Analiza odcinka ST, QT/QTc we wszystkich odprowadzeniach EKG | TAK |  |  |  |
|  | Analiza odcinka ST z prezentacją graficzną zmian ST na wykresach kołowych Funkcja gromadzi pomiary odcinka ST oraz trendy uzyskane z pomiarów w płaszczyźnie pionowej (odprowadzenia kończynowe) i poziomej (odprowadzenia przedsercowe) Możliwość wyboru referencyjnego poziomu wyjściowego | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Analiza odcinka QT i QTc dostępny jako parametr z ustawianymi progami alarmów i trendami. | TAK |  |  |  |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG: min. 2 odprowadzenia analizowane jednocześnie. Klasyfikacja minimum 19 różnych rodzajów różnych zaburzeń rytmu wraz z alarmami, w tym: wykrywanie migotania przedsionków | TAK |  |  |  |
|  | Analogowe wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancji we wszystkich monitorach | TAK |  |  |  |
|  | Wyświetlana wartość cyfrowa wraz z falą oddechu | TAK |  |  |  |
|  | Minimalny zakres 1-170 odd/min Dokładność pomiaru częstości oddechów w zakresie od 1 do 120 odd/min przynajmniej +/-1 odd/min | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną we wszystkich monitorach | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas. Czas repetycji pomiarów automatycznych min. od 1 do 240 minut. Funkcja stazy – utrzymania ciśnienia w mankiecie. | TAK |  |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej cały czas do kolejnego pomiaru. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar saturacji SpO2 we wszystkich monitorach | TAK |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy saturacji min. 70-100% z dokładnością min. +/- 3% | TAK |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy tętna min. 30-240 z dokładnością min. +/- 1 ud./min. | TAK |  |  |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna | TAK |  |  |  |
|  | Algorytm pomiarowy w technologii Masimo lub FAST, odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury min. 1 kanałowy we wszystkich monitorach | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury, zakres pomiarowy minimum 0 – 45oC | TAK |  |  |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury przynajmniej +/- 0,1°C | TAK |  |  |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi we wszystkich monitorach | TAK |  |  |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia w min. 2 kanałach jednocześnie. Minimalny zakres pomiarowy ciśnienia od –40 do +340 mmHg | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość pomiaru i wyboru nazw różnych ciśnień | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar pulsu w zakresie min. 30-300 ud/min. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar CO2 (kapnografii) w 2 dostarczanych monitorach (2 szt.) | TAK |  |  |  |
|  | Moduł pomiarowy, metoda strumienia bocznego. Pomiar realizowany na wdechu i wydechu | TAK |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru CO2 min. 0-150 mmHg | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechowej na podstawie pomiaru fali kapnograficznej, zakres min. 2 – 150 odd./min. | TAK |  |  |  |
|  | Ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą termodylucji przezpłucnej we wszystkich dostarczanych monitorach (6 szt.) | TAK |  |  |  |
|  | W skład mierzonych parametrów muszą wchodzić minimum następujące: Ciągły rzut serca, Systemowy opór naczyniowy, Objętość wyrzutowa/Indeks, Zmienność objętości wyrzutowej, Zmienność ciśnienia tętna, Objętość krwi w klatce piersiowej, Pozanaczyniowa woda | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar rzutu serca metodą Swan-Ganz’a we wszystkich dostarczanych monitorach (6 szt.) | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar rzutu serca metodą Swan-Ganz’a w zakresie min. od 0,1 do 20,0 l/min | TAK |  |  |  |
|  | Dla ograniczenia zajmowanego przez moduły miejsca w stacji dokujące pomiar rzutu serca metodą Swan-Ganz dostępny we wspólnym module wraz ciągłym pomiarem rzutu minutowego serca metodą termodylucji przezpłucnej | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny poziomu hemoglobiny, zawartości tlenu oraz dynamiczny pomiar zmienności pletyzmogramu na podstawie danych zbieranych poprzez czujnik SpO2 realizowane w technologii Masimo na 1 stanowisku. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny poziomu hemoglobiny, zawartości tlenu oraz dynamiczny pomiar zmienności pletyzmogramu w module oferowanego monitora | TAK/NIE |  | TAK (moduł) – 5 pkt. NIE (osobne urządzenie) – 0 pkt. |  |
|  | Akcesoria pomiarowe | TAK, z dostawą |  |  |  |
|  | Akcesoria pomiarowe dla dostarczanego systemu monitorowania: - wielorazowy przewód główny EKG x 6 szt. - wielorazowy przewód 5-odprowadzeniowy EKG typu krokodylek do połączenia z przewodem głównym EKG x 6 szt. - wielorazowy przewód do podłączenia mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi x 6 szt. - wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych x 16 szt. - wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych duży x 6 szt. - wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych mały x 6 szt. - wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2, na palec x 6 szt. - jednorazowe adaptery do pomiaru kapnografii dla dorosłych niezaintubowanych x min. 20 szt. - jednorazowe adaptery do pomiaru kapnografii dla dorosłych zaintubowanych x min. 20 szt. - przewód do podłączenia przetworników inwazyjnego ciśnienia krwi IBP x 12 szt. - czujnik temperatury wewnętrznej dla dorosłych x 6 szt. - przewód pomiarowy do podłączenia akcesoriów jednorazowych do ciągłego pomiaru rzutu serce metodą termodylucji przezpłucnej x 6 szt. oraz przewód pomiarowy do podłączenia akcesoriów jednorazowych do pomiaru rzutu serca metodą Swan-Ganz’a x 6 szt. lub jeżeli, pomiar rzutu serca Swan-Ganz dostępny jest w module ciągłego pomiaru rzutu minutowego serca, to należy zaoferować 6 szt. przewodów pomiarowych do podłączenia akcesoriów jednorazowych do pomiaru ciągłego rzutu serca i Swan-Ganz’a | TAK |  |  |  |
|  | Monitory mocowane do posiadanych przez Zamawiającego kolumn. Zalecana wizja lokalna. Sala 3.40 i 3.40a w Klinice Chirurgii Serca. | TAK |  |  |  |
| Stacja centralnego monitorowania - 1 szt. |  |  |
|  | System monitorowania oparty na strukturze klient-serwer, gdzie sieć monitorowania zarządzana jest przez jeden, centralny serwer. | TAK |  |  |  |
|  | Stacja centralnego monitorowania pozwalająca na jednoczesne monitorowanie i podgląd min. 6 pacjentów | TAK |  |  |  |
|  | Stacja centralnego monitorowania wyposażona w: - 2 ekrany kolorowe TFT, o przekątnej min. 19 cali (rozdzielczości min. 1280x1024) lub - 1 ekran kolorowy TFT o przekątnej min. 27” (rozdzielczości min. 2560x1440) | TAK |  | Przekątna ekranu poniżej 27” (rozdzielczości poniżej 2560x1440) – 0 pkt Przekątna ekranu min. 27” (rozdzielczości min. 2560x1440) – 1 pkt |  |
|  | Monitorowanie wszystkich parametrów dostępnych w kardiomonitorach w tym: EKG, ST, QT/QTc, oddech, SpO2, NIBP, IBP, temperatura, CO2, rzut minutowy serca albo ciągły rzut minutowy serca. | TAK |  |  |  |
|  | Podgląd dowolnie wybranego stanowiska monitorowania z wyświetleniem wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych | TAK |  |  |  |
|  | Umożliwienie komunikacji monitor-monitor i monitor-centrala | TAK |  |  |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek | TAK |  |  |  |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza arytmii z alarmami (minimum z 2 odprowadzeń z możliwością przełączenia na 1 odprowadzenie), dokonywana w monitorze przyłóżkowym i/lub w centrali. Klasyfikacja minimum 19 rodzajów arytmii, obejmująca wykrywanie migotania przedsionków – wymienić wszystkie rodzaje arytmii wraz z alarmami. | TAK |  |  |  |
|  | Pamięć trendów graficznych i numerycznych wszystkich mierzonych parametrów (w tym ST) oraz funkcja "holterowska" min. 6 przebiegów różnych krzywych z ostatnich minimum 72 godzin dla każdego stanowiska przyłóżkowego, do retrospektywnej analizy. | TAK |  |  |  |
|  | Pamięć trendów graficznych i numerycznych wszystkich mierzonych parametrów (w tym ST) oraz funkcja "holterowska" min. 6 przebiegów różnych krzywych z ostatnich minimum 7 dni dla każdego stanowiska przyłóżkowego, do retrospektywnej analizy. | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wprowadzenie danych demograficznych pacjenta w monitorze i/lub centrali. | TAK |  |  |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |  |
|  | Podtrzymanie zasilania elektrycznego UPS | TAK |  |  |  |
|  | Praca w sieci z monitorami umożliwiającymi przesyłanie alarmów do centrali i do innych monitorów w czasie rzeczywistym. | TAK |  |  |  |
|  | Drukarka laserowa (format A4) x 1 szt., obsługująca stację centralną oraz monitory przyłóżkowe – 1 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Centrala, monitory i inne urządzenia połączone siecią w standardzie LAN, zgodną z powszechnie stosowanym standardem komputerowym | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy stacji centralnego monitorowania o monitorowanie telemetryczne widoczne na ekranie centrali i kardiomonitorów podłączonych systemu monitorowania. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych do centrali niezależnie od kardiomonitorów i wyświetlanie danych z tych urządzeń na ekranie centrali (podać listę urządzeń). | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy centrali o bezpośrednie przesyłanie zapisów Full Disclousure EKG do systemów Holterowskich. | TAK, podać jakich |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o analizę spoczynkowego EKG z 12 odprowadzeń bezpośrednio na centrali i przesyłanie tych analiz do systemów archiwizacji EKG w postaci "raw data" | TAK, podać systemy |  |  |  |
|  | Oferowany system centralnego monitorowania posiada na dzień dostawy możliwość przyszłej rozbudowy, która pozwala na jednoczesne monitorowanie, rejestrację i archiwizację danych pochodzących z min. 32 monitorów/monitorów telemetrycznych oraz spełnia co najmniej poniższe wymagania: A) W zakresie zgodności z nowoczesnymi standardami i praktykami IT: - centralne wdrażanie aktualizacji i programów antywirusowych, - wykorzystanie szpitalnej usługi Domain Name Services (DNS) oraz protokołu Dynamic Host Control Protocol (DHCP) umożliwiające wdrożenie systemu w całej placówce - wykorzystanie istniejącej usługi Active Directory (AD) pozwalające na zarządzanie użytkownikami oraz ich uwierzytelnianie w oparciu o ich funkcje; serwery mogą zostać dołączone do domeny - architektura klient-serwer umożliwiająca scentralizowanie zarządzania, zapewnienie bezpieczeństwo oraz możliwość rozbudowy i wdrożenia na poziomie całego szpitala, - obsługa technologii wirtualizacji VMware® i Microsoft Hyper-V® - obsługa programu SQL Enterprise szpitala, w tym szyfrowanie - pełna obsługa warstwy 3 sieci między centralną stacją monitorowania a serwerami, umożliwiająca scentralizowanie serwerów w centrum danych - obsługa przesyłania danych z interfejsu parametrów życiowych w formacie HL7 do min. dziesięciu lokalizacji docelowych komunikatów HL7, komunikaty HL7 można konfigurować i zmieniać podczas pracy systemu – z poziomu jednego ekranu B) w zakresie integracji z systemem szpitalnym HIS i laboratoryjnym systemem informatycznym: - import danych demograficznych pacjenta z systemu HIS do systemu monitorowania - eksport danych pomiarowych pacjenta z systemu monitorowania do systemu HIS (w tym dane pomiarowe z kardiomonitorów, respiratorów i pomp infuzyjnych) - import danych laboratoryjnych do systemu monitorowania, wraz z wyświetlaniem danych na ekranie monitora - eksport danych z systemu monitorowania w formie raportów PDF do systemu HIS | TAK, proszę załączyć oświadczenie producenta o możliwości rozbudowy na dzień składania ofert, potwierdzony załączonym katalogiem |  |  |  |
|  | INNE |  |  |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211), kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego. | TAK, z dostawą |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, podać |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 2 – Respirator – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry ogólne |  |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | TAK |  |
|  | Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 3 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie w tlen i z centralnego źródła sprężonych gazów od 2,8 do 6,0 bar lub z butli < 15 l/min, max 600 hPa . Przewód do tlenu o dł. min. 5m z końcówka typu DIN – 1 szt. | TAK |  |
|  | Respirator stacjonarno - transportowy na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce. Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 5 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie 100-240 V 50 Hz+/-10% | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min 240 minut | TAK |  |
|  | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | TAK |  |
|  | Monitor z kolorowym ekranem, dotykowym min. 8” zabezpieczony przed przypadkową zmianą parametrów | TAK |  |
| II | Tryby wentylacji |  |  |
|  | CMV | TAK |  |
|  | PCV | TAK |  |
|  | Wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem | TAK |  |
|  | SIMV | TAK |  |
|  | Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Mead’a dla pacjentów pasywnych i aktywnych oddechowo | TAK |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu Bilevel, DuoPAP | TAK |  |
|  | APRV | TAK |  |
|  | NIV / NIV-ST | TAK |  |
|  | Terapia wysokimi przepływami tlenu w zakresie 1-60 l/min. | TAK |  |
| III | Parametry nastawialne |  |  |
|  | Częstość oddechów 1-80 odd/min | TAK |  |
|  | Objętość wdechowa 20 - 2000 ml | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP 0-35 cmH2O | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu 21-100% | TAK |  |
|  | Stosunek I:E 1:9 do 4:1 | TAK |  |
|  | Czas wdechu 0.1 do 12,0 sek. | TAK |  |
|  | Wyzwalanie przepływem od 1 do 20 l/min | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechu 3 – 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Czas narastania ciśnienia 0 – 2000 ms | TAK |  |
|  | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego | TAK |  |
|  | Przepływ szczytowy spontaniczny >210 l/min | TAK |  |
| III | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |  |  |
|  | Możliwość wyboru poniższych parametrów monitorowanych: | TAK |  |
|  | Minimalne ciśnienie | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie | TAK |  |
|  | Średnie ciśnienie | TAK |  |
|  | Ciśnienie plateau | TAK |  |
|  | Ciśnienie | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy | TAK |  |
|  | Szczytowy przepływ wydechowy | TAK |  |
|  | Całkowita objętość wydechowa | TAK |  |
|  | Całkowita objętość wdechowa | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa | TAK |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | % objętość przecieku | TAK |  |
|  | Stosunek wdechu do wydechu | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddechów | TAK |  |
|  | Całkowita częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Procentowa ilość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Czas wdechu i wydechu | TAK |  |
|  | Podatność statyczna płuc | TAK |  |
|  | Index dyszenia RSB | TAK |  |
|  | PO.1 | TAK |  |
|  | Wysiłek oddechowy pacjenta PTP | TAK |  |
|  | Stała czasowa wydechu | TAK |  |
|  | Koncentracja O2 (FiO2) | TAK |  |
|  | Stała czasowa wydechowa RCexp | TAK |  |
|  | Wdechowy opór przepływu Rinsp. | TAK |  |
|  | AutoPEEP | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. Min. dwie krzywe obrazowane jednocześnie | TAK |  |
|  | Pamięć do 1000 zdarzeń | TAK |  |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | TAK |  |
|  | Wizualizacja pracy płuc pacjenta w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Trendy monitorowanych parametrów min. 72 godzin | TAK |  |
|  | Pętle oddechowe | TAK |  |
| IV | Alarmy |  |  |
|  | Niskiej / wysokiej objętości minutowej | TAK |  |
|  | Wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Niskiej / wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Niskiej / wysokiej częstości oddechów | TAK |  |
|  | Czasu bezdechu | TAK |  |
|  | Poziomu koncentracji tlenu | TAK |  |
|  | Rozłączenia układu pacjenta | TAK |  |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | TAK |  |
|  | Sensora przepływu | TAK |  |
|  | Brak zasilania elektrycznego | TAK |  |
|  | Niski poziom naładowania baterii | TAK |  |
|  | Brak zasilania w tlen | TAK |  |
|  | Poziom głośności alarmów – ustawialny | TAK |  |
| V | Pozostałe funkcje i wyposażenie |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 ze strumienia głównego lub bocznego oraz SpO2 | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów | TAK |  |
|  | Integralny nebulizator synchroniczny | TAK |  |
|  | Nawilżacz mikroprocesorowy z automatyczną regulacją temperatury | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję zastawki foniatrycznej | TAK |  |
|  | Złącze USB | TAK |  |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora tzw. standbay | TAK |  |
|  | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie | TAK |  |
|  | Kompletny układ oddechowy – 10 kpl Wraz z czujnikiem przepływu | TAK |  |
|  | Układ pacjenta do zastosowań w terapii wysokimi przepływami tlenu jednorazowy wraz z interface’m pacjenta (kaniula) – 20 szt. | TAK |  |
|  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy – 1 szt. | TAK |  |
|  | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| VI | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211), kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego. | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 3 – Wózek reanimacyjny – 2 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary wózka: długość: 680 -700mm, szerokość: 500 - 520mm, wysokość: 1000 - 1050mm | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w: 5 szuflad: 1 głęboka, 2 średniej głębokości, 2 płytkie, min. 2 szuflady wyposażone w wyciągane tworzywowe podziałki z możliwością dowolnej konfiguracji przegród, system samodomykających się szuflad, listwę zasilającą | TAK |  |
|  | Układ jezdny złożony z 4 kół w przeciwpyłowej obudowie w tym dwa koła wyposażone w hamulec, jedno w blokadę kierunku jazdy | TAK |  |
|  | Centralny zamek, dodatkowe zamknięcie pierwszej szuflady | TAK |  |
|  | Blat z burtami zabezpieczającymi z trzech stron oraz wysuwany dodatkowy blat do pisania | TAK |  |
|  | Akcesoria instalowane na aluminiowych szynach umożliwiających dowolną aranżację elementów: Zamykany kosz na śmieci, uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty w kształcie koszyka Obrotowy uchwyt na defibrylator z możliwością obrotu o 360°, regulacją szerokości oraz wysokości Wieszak na płyny infuzyjne Uchwyt na butlę tlenową Płytę do przeprowadzania RKO montowaną na tylnej ścianie wózka | TAK |  |
|  | INNE | - |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211), kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego. | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 4 - Ssak elektryczny jezdny – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie 230 VAC 50Hz +/-10%. | TAK |  |
|  | Podciśnienie max. Nie mniejsze niż 95 kPa. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru trybu pracy ssaka: Tryb turbo (60l/min), tryb normalny ( 50l/min), i tryb cichy (40l/min). Przełączanego za pomocą przycisków dotykowych na pulpicie. | TAK |  |
|  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg. | TAK |  |
|  | Możliwość precyzyjnego ustawienie podciśnienia za pomocą regulatora membranowego. | TAK |  |
|  | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę. | TAK |  |
|  | Pompa niskoobrotowa (poniżej 100 obrotów/minutę), tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa. Nie wymagająca konserwacji. | TAK |  |
|  | Trwała obudowa z tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED. | TAK |  |
|  | Cicha praca max. 40dB. | TAK |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy- zaoferować zbiornik zabezpieczający 0,2-0,3litra. | TAK |  |
|  | Uchwyt naszynowy do zamocowania zbiorników- 2 szt. | TAK |  |
|  | Zbiornik 2,5litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych i blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu, wyposażony w port do połączenia podciśnienia umieszczony w zbiorniku, umożliwiający zmianę wkładu bez odłączania drenu, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania na standardowych wieszakach do maszyn Modura – 2 szt. | TAK |  |
|  | Wkłady jednorazowe 2,5l., kompatybilne do w/w zbiorników- min 40 szt., z stale dołączona pokrywą, wyposażone w dwa uchwyty do wygodnego demontażu w kształcie pętli o szerokości 9,5 cm umożliwiające obsługę przez osoby prawo i lewo ręczne, uszczelniane automatycznie po zamontowaniu wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący z zastawką zapobiegająca wypływowi wydzieliny do źródła próżni ze zintegrowanym filtrem oraz ochroną przeciw bryzgową chroniąca filtr. | TAK |  |
|  | Ssak na wózku jezdnym kolumnowym wykonany ze stopów niekorodujących, o wysokości min. 60 cm, na czterech kołach z blokadami oraz z szyną na zbiornik i inne akcesoria. | TAK |  |
|  | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem- wbudowany w wózek. | TAK |  |
|  | Filtry antybakteryjne – min. 5 szt. | TAK |  |
|  | Waga urządzenia z wózkiem do 18 kg. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed porażeniem Klasa I typ CF. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211), kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego. | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)