Sygn. USK/DZP/PN-74/2018	                                                   			   Wrocław, 2018-04-05

Dotyczy:  Dostawa odczynników dla Laboratorium Mikrobiologicznego i Laboratorium Biologii Molekularnej wraz z dzierżawą i serwisem aparatów na 24 miesiące-dogrywka; USK/DZP/PN-74/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie 1
Dotyczy części Pakiet 42: Odczynniki do badań wirusologicznych techniką PCR wraz z  dzierżawą aparatu do oznaczeń, oraz dzierżawą aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych.

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie odczynników, gdzie kontrolą negatywną jest woda do biologii molekularnej dostarczana przez Wykonawcę? 
Odpowiedź :

Tak

Pytanie 2
Dotyczy części Pakiet 42: Odczynniki do badań wirusologicznych techniką PCR wraz z  dzierżawą aparatu do oznaczeń,o raz dzierżawą aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych.

Czy Zamawiający dopuszcza odczynniki gotowe do użycia (gotowy MasterMix), gdzie zalecane jest mrożenie MasterMix i rozmrażanie przed użyciem?
Odpowiedź :

Tak

Pytanie 3
Dotyczy części Pakiet 42: Odczynniki do badań wirusologicznych techniką PCR wraz z  dzierżawą aparatu do oznaczeń, oraz dzierżawą aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych.

Czy Zamawiający pisząc o dwóch różnych testach puszczanych jednocześnie dopuszcza także kombinację Chlamydia trachomatis + HBV?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4
Dotyczy części Pakiet 42: Odczynniki do badań wirusologicznych techniką PCR wraz z  dzierżawą aparatu do oznaczeń, oraz dzierżawą aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych.

Czy Zamawiający dopuszcza aparat do izolacji i real-time PCR od jednego producenta, ale bez jednego oprogramowania dla obu aparatów. Zintegrowane oprogramowanie sugeruje system zamknięty a nie dwie osobne maszyny, tak jak to ujęto w Formularzu cenowym. Wykonawca chce zaoferować dwa aparaty - automat do izolacji obsługiwany przez panel dotykowy i aparat do real-time PCR pracujący w systemie otwartym - pozwoli to Zamawiającemu na większą elastyczność i wykonywanie badań real-time PCR także spoza pakietu numer 42.

Odpowiedź :

Tak, dopuszcza

Pytanie 5
Dotyczy części Pakiet 42: Odczynniki do badań wirusologicznych techniką PCR wraz z  dzierżawą aparatu do oznaczeń, oraz dzierżawą aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych.

Czy Zamawiający dopuszcza aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych umożliwiający jednoczesną izolację 1 - 16 próbek na cykl ( łącznie z kontrolami)? 
Odpowiedź :

Zamawiający wymaga izolacji co najmniej 32 próbek jednocześnie.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka

Z-ca  Kierownika  do spraw przetargów