Załącznik nr 2

Pakiet 1 – Aparat usg ginekologiczno-położniczy – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat usg ginekologiczno-położniczy, w pełni cyfrowy, nie podemonstracyjny. | TAK |  |
|  | Nowoczesna stabilna konstrukcja aparatu wyposażona w skrętne koła o wadze ≥ 100kg. Rok wprowadzenia do sprzedaży maksymalnie 2013. | TAK |  |
|  | Ilość fizycznych kanałów TX ≥192 | TAK, podać |  |
|  | Ilość przetwarzanych kanałów odbiorczych ≥ 1 500 000 | TAK, podać |  |
|  | Dynamika aparatu w trybie B z wyświetlaniem wartości na ekranie w zakresie 280dB +/-10% | TAK |  |
|  | Zakres regulacji dynamiki z wyświetlaniem na ekranie ≥ 50 – 240dB | TAK |  |
|  | Zakres stosowanych częstotliwości pracy (określony częstotliwościami pracy głowic w aparacie) w zakresie minimum: 1 - 18 MHz | TAK, podać |  |
|  | Zakres głębokości obrazowania min. od 2 do 38 cm, bez użycia funkcji Zoom | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D - ≥ 2100 Hz | TAK |  |
|  | Cztery niezależne, skrętne koła, z blokadą 2 kół. | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości położenia konsoli operatora > 18 cm | TAK, podać |  |
|  | Obrót konsoli operatora ≥ 55º | TAK, podać |  |
|  | Dotykowy panel sterowania funkcjami aparatu umieszczony na konsoli sterowania o przekątnej minimum 10”. Panel wykonany w technologii LED, rozdzielczość ≥1200x800x24 | TAK, podać |  |
|  | Monitor kolorowy LED, na ruchomym dwuprzegubowym ramieniu, zapewniającym swobodę ustawienia monitora. Przekątna ekranu - ≥23”, rozdzielczość ≥1920x1080x24 | TAK, podać |  |
|  | Regulacja obrotu monitora ≥+/-130O | TAK, podać |  |
|  | Minimum cztery aktywne, równoważne gniazda dla głowic obrazowych przełączane z klawiatury ultrasonografu | TAK, podać |  |
|  | Tryby pracy aparatu minimum: 2-D 3-D 4-D M-mode Kolor M-mode Anatomiczny M-Mode PW Doppler i HPRF Doppler kolorowy Power Doppler Kierunkowy Power Doppler Tryb Duplex (2D/PW) Tryb Triplex (2D/PW/CD) | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem. | TAK |  |
|  | Obrazowanie z użyciem technologii odbioru pełnego spektrum sygnału (wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach) – działające na wszystkich oferowanych sondach. | TAK |  |
| II | Oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) – działające na wszystkich oferowanych sondach. | TAK |  |
|  | Pracę w trybie wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ≥ 7 kątów. | TAK |  |
|  | Tryb M | TAK |  |
|  | Tryb M z kolorowym Dopplerem | TAK |  |
|  | Anatomiczny tryb M | TAK |  |
|  | Tryb Dopplera Fali Pulsacyjnej | TAK |  |
|  | Szerokość bramki Dopplera PW - ≥0,5 do 15 mm | TAK |  |
|  | Maksymalna częstotliwość PRF Dopplera PW -≥ 23kHz | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali) | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności (Steer) wiązki Dopplera ≥+/-200 | TAK |  |
|  | Tryb Dopplera Kolorowego | TAK |  |
|  | Maksymalna częstotliwość PRF w trybie kolorowego Dopplera - Powyżej 18kHz | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu ≥ 5,6 m/s | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode) | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego klawisza (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia i TGC) | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja Dopplera kolorowego przy pomocy jednego klawisza ( m. in. dopasowanie ROI, wzmocnienia i PW) | TAK |  |
|  | Min 8 suwaków/regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC z możliwością zapisu 6 preferowanych ustawień użytkownika i wywołania ich po naciśnięciu jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Tryb Dual Live – tzw Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B+B/CD | TAK |  |
|  | Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra-dół | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu zamrożonego ≥ 8x | TAK, podać |  |
| II | Powiększenie bez straty rozdzielczości obrazu w czasie rzeczywistym min. 8x | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie Trapezoidalne | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D/4D z głowic wolumetrycznych typu convex, linia i endowaginalnych. | TAK |  |
|  | Obrazowanie tomograficzne na obrazie żywym i zamrożonym w trybie 3D/4D z możliwością wyświetlenia minimum 12 równoległych warstw. | TAK |  |
|  | Obrazowanie, które pozwala na uzyskanie dowolnej płaskiej płaszczyzny z zeskanowanej bryły poprzez cięcie wybranej płaszczyzny odniesienia linią prostą, krzywą lub kilkoma liniami prostymi. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do trójwymiarowego obrazowania serca płodu z kolorowym Dopplerem. Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające bezpośrednie (w trakcie badania) nagrywanie obrazów, lub części badania na wewnętrznym dysku twardym. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie Panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. odległości na obrazie panoramicznym | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pomiarowe do automatycznej analizy i pomiaru kompleksu intima – media. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o oprogramowanie do obrazowania elastyczności tkanek tzw. Sonoelastografia, dedykowanej do badań piersi oraz tarczyc. (z odpowiednimi aplikacjami pomiarowymi). | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego pomiaru NT na obrazie bryłowym (3D). | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznych pomiarów kości długich płodu na zeskanowanej bryle. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania płaszczyzn diagnostycznych w zeskanowanej bryle – min. 4 jamy serca, 5 jam serca, drogi odpływu lewej komory, drogi odpływu prawej komory, 3 naczynia, łuk aorty. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wizualizację struktur płodu w trybie 3D i uzyskanie efektu przezierności przez tkanki miękkie wraz z wizualizacją przepływu w trybie Dopplera. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania 9 podstawowych płaszczyzn CNS płodu wraz z automatycznym wykonaniem pomiarów na zeskanowanej bryle 3D – min. BPD, HC, CM, Cereb. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania i wyznaczenie objętości pęcherzyków jajników. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające sztuczne podświetlenie zeskanowanej bryły z różnych pozycji i odległości. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie IOTA ADNEX zainstalowane w aparacie i dostępne z poziomu konsoli wraz z oceną ryzyka wystąpienia zmian nowotworowych. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do głowicy endovaginalnej do wykonywania badań 3D CEUS Hycosy. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego wyznaczania i oceny zmian w gruczole piersiowym wraz z raportem zgodnym z BI RADS 2013 | TAK |  |
|  | Głowice | - |  |
|  | Głowica typu convex, elementów ≥ 160, zakres częstotliwości ≥ 1-7 MHz, kąt widzenia ≥ 70 stopni, promień ≤ 48 mm – 1 szt. | TAK, podać typ |  |
|  | Głowica typu convex wolumetryczny, min. 190 elementów, zakres częstotliwości ≥ 1-8 MHz, kąt widzenia ≥ 70 stopni, promień ≤ 48 mm – 1 szt. | TAK, podać typ |  |
|  | Głowica endowaginalna, elementów ≥ 192, zakres częstotliwości ≥ 5-9 MHz, kąt widzenia ≥ 150 stopni, promień < 10 mm – 1 szt. | TAK, podać typ |  |
|  | Głowica liniowa, elementów ≥250, zakres częstotliwości ≥ 3-12 MHz, szerokość skanowania ≥ 50 mm – 1 szt. | TAK, podać typ |  |
|  | Głowica convex, elementów ≥190, zakres częstotliwości ≥ 3-10 MHz, kąt widzenia ≥58 stopni, promień 43-44 mm – 1 szt. | TAK, podać typ |  |
|  | Głowica typu endowaginalna wolumetryczna, elementów > 190, zakres częstotliwości ≥ 5-9 MHz, kąt widzenia ≥ 70 stopni, promień > 10 mm – 1 szt. | TAK, podać typ |  |
|  | Głowica wolumetryczna liniowa, elementów >190, zakres częstotliwości 3-14 MHz, szerokość obrazowania < 40 mm – możliwość rozbudowy. | TAK |  |
|  | Głowica kardiologiczna , elementów >280, zakres częstotliwości 1- 6 MHz - możliwość rozbudowy | TAK |  |
|  | Pakiety obliczeniowe/raporty | - |  |
|  | Pełny pakiet do badań brzusznych, małych narządów, naczyniowych, mięśniowo szkieletowych, ginekologicznych, położniczych. | TAK |  |
|  | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum. | TAK |  |
|  | Automatyczne wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania własnych opisów i komentarzy do raportu. | TAK |  |
|  | Programy pomiarów: min. 8 odległości na jednym obrazie, obwód, objętość, kąty. | TAK, podać |  |
|  | Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądania w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania ≥ 7000 obrazów | TAK, podać |  |
|  | Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) w trybie 4 D ≥ 128 MB | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań ≥ 500 GB typ SSD | TAK |  |
|  | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w czasie badania – w czasie rzeczywistym) i statycznych na dysku aparatu. | TAK |  |
|  | Nagrywarka DVD wbudowana w aparat z możliwością nagrywania badania „live”. | TAK |  |
|  | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flash, Pendrive). | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej (atramentowej) do drukowania raportów z badań w formacie A4. | TAK |  |
|  | Zasilanie: 220-240, V 50Hz | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896), wykaz części serwisowych zalecanych przez producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcję serwisową oraz kody serwisowe wszystkich urządzeń wchodzących w zakres zamówienia, w tym również po każdej aktualizacji oprogramowania | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Pakiet 2 – Endoskopowy sprzęt ginekologii operacyjnej – 1 kpl.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Endoskopowy zestaw do ginekologii operacyjnej złożony z systemu koagulacji oraz zestawu laparoskopowego z wyposażeniem | TAK |  |
|  | Procesor kamery w technologii Full 4K – 1 szt. Obsługiwane rozdzielczości 4096x2160 oraz 3840x2160. Procesor kamery kompatybilny z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej. Wyjścia cyfrowe (4.-wtykowe) 2x 3G/HD-SDI oraz 2xSDI; Ekran dotykowy do sterowania menu; w zestawie przewód sygnałowy 4K dł. 3m | TAK, podać typ |  |
|  | Głowica kamery endoskopowej w technologii Full 4K – 1 szt. Wyposażona w przetwornik. Kompatybilna z technologią optyczno-cyfrowa blokująca pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej Dedykowany przycisk do automatycznej regulacji ostrości. | TAK, podać typ |  |
|  | Źródło światła ksenonowe o mocy 300W – 1 szt. Źródło światła wyposażone w filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej. Automatyczna regulacja jasności światła we współpracy ze sterownikiem - optymalne parametry pracy dobierane są automatycznie. Przycisk typu stand-by. Przycisk typu "High illumination" dla ręcznej, szybkiej maksymalizacji mocy. Licznik czasu pracy żarówki (min. 500h). Wbudowana, automatycznie włączana żarówka zapasowa w przypadku uszkodzenia lampy głównej. | TAK, podać typ |  |
|  | Monitor – 1 szt. Monitor typu LCD 4K o przekątnej minimum 31 cali (31 i 1/8 cala) z aktywną matrycą TFT. Adapter zasilania AC; wejście/wyjście 4K 4x3G-SDI. Rozdzielczość minimum 4096x2160 ; stosunek boków obrazu 17:9, funkcja PIP; możliwość rotacji obrazu o 180°. Możliwość montażu na ramieniu sufitowym. Panel LCD z IPS oraz podświetleniem LED. Kontrast minimum 1450:1, jasność minimum 770cd/m2. Rozmiar pixela 0.1704 x 0.1704 mm. | TAK, podać typ |  |
|  | Optyka – 2 sztuki, Optyka w rozm. 10 mm, kąt patrzenia 0°, śr. max. 10,2mm, pole widzenia 88°. Optyka z soczewkami w technologii ULTRA HD, standardowe przyłącze okularowe do głowicy kamery. Soczewki optyki ze szkła zapewniającego korekcję aberracji chromatycznych. | TAK, podać typ |  |
|  | Optyka – 1 sztuka, Optyka w rozm. max. 10,2 mm, kąt patrzenia 30°, pole widzenia 88°. Optyka pasująca do trokarów średnicy 10,5-11mm. Długość robocza 318,6mm. Standardowe przyłącze okularowe do głowicy kamery. Soczewki optyki ze szkła zapewniającego korekcję aberracji chromatycznych | TAK, podać typ |  |
|  | Pojemnik do sterylizacji optyk – 3 sztuki Kontener do sterylizacji maks. 2 optyk, o wymiarach minimum 446x49x88 mm, uchwyty silikonowe podtrzymujące optykę, przezroczysta pokrywa. | TAK, podać typ |  |
|  | Światłowód – 3 sztuki Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, obrotowe przyłącze od strony optyki zapobiegające niepożądanemu odłączeniu podczas manewrowania; kompatybilny z oferowanym źródłem światła | TAK, podać typ |  |
|  | Insuflator wysokoprzepływowy – 1 sztuka Insuflator o przepływie CO2 45l /min; trzy tryby przepływu: niski, średni, wysoki w dwóch trybach insuflacji: - normalny 3-25 mmHg - małych przestrzeni 3-15 mmHg. System automatycznego oddymiania z regulacja intensywności; minimum 3 tryby wyświetlanych informacji. W zestawie 2 zestawy drenów: dren do insuflacji z luer lock oraz drenem do filtra CO2, oraz dren do oddymiania. | TAK, podać typ |  |
|  | Przewód do podłączenia CO2 – 1 szt. Przewód wysokociśnieniowy DIN | TAK |  |
|  | Zestaw drenów do insuflacji, wielorazowych – 1 kpl. W zestawie dren insuflacyjny, łacznik luer, krótki dren do filtra CO2. | TAK |  |
|  | Zestaw drenów do oddymiania, wielorazowych – 1 kpl. W zestawie: dren o mniejszej średnicy do insuflatora ze złączem luer, dren przedłużający o większej średnicy ze złączem do drenu mniejszego, złącze trójnikowe, krótki dren przedłużający. | TAK |  |
|  | Filtr sterylny, do insuflacji – 10 sztuk | TAK |  |
|  | Kabel komunikacyjny między insuflatorem a generatorem ultradźwiękowym, dł. 10m – 1 sztuka |  |  |
|  | Wózek endoskopowy – 1 szt. Wyposażenie: ramię na monitor LCD 32", uchwyt na głowicę kamery, uchwyt na butlę CO2 o średnicy maks. 205 mm, wieszak 4-miejscowy na płyny maksymalne obciążenie 4x 2 kg. | TAK |  |
|  | Generator ultradźwiękowy – 1 sztuka. Generator do podłączenia narzędzi ultradźwiękowych do jednoczesnego ciecia i koagulacji tkanek miękkich. Częstotliwość pracy generatora 47 kHz. Automatycznie rozpoznający rodzaj podłączonego narzędzia i dostosowujący parametry pracy. Wyposażony w dotykowy, kolorowy ekran ciekłokrystaliczny. Współpracujący z kompatybilnym insuflatorem CO2 zapewniającym automatyczne oddymianie pola operacyjnego w zabiegach laparoskopowych. Możliwość rozbudowy o kompatybilny generator elektrochirurgiczny w celu podłączenia narzędzi ultradźwiękowo -bipolarnych. | TAK, podać typ |  |
|  | Uniwersalna diatermia elektrochirurgiczna mono- i bipolarna – 1 szt. Wyświetlacz LCD dotykowy , do obsługi menu generatora; Moc ciecia monopolarnego min. 300 W. Moc koagulacji monopolarnej min. 200 W. Moc koagulacji bipolarnej min. 120W. Program do resekcji w środowisku wodnym. Dedykowany program do resekcji w soli fizjologicznej z funkcją rozpoznawania roztworu 0,9 NaCl. Koagulacja min. 200W, cięcie min. 320W. Współpraca z insuflatorem CO2 zapewniającym automatyczne oddymianie pola operacyjnego w zabiegach laparoskopowych. Sygnalizacja akustyczna z możliwością płynnej regulacji natężenia dźwięku z poziomu menu lub panelu tylnego. Funkcja Autostart i Autostop. System monitorowania poprawnego podłączenia dwudzielnej płytki pacjenta. Graficzna i akustyczna sygnalizacja błędów w pracy urządzenia. Włącznik nożny 2-przyciskowy – 1 szt. | TAK, podać typ |  |
|  | Kleszczyki chwytające typu Johann – 1 szt. Średnica 5mm, dł. 300mm, długość ramion końcówki chwytającej 16,5 mm; trzyczęściowe - rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem do obrotu, raczka z przyłączem bipolarnym, bez zamka); składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzędzia o 360st.; rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy | TAK, podać typ |  |
|  | Wózek aparaturowy do generatora i diatermii elektrochirurgicznej – 1 sztuka. Wyposażony w 4 koła z możliwością blokady każdego z nich. Wyposażony w półkę do przechowywania włącznika nożnego, uchwyty do nawinięcia przewodów zasilających oraz szufladę otwierana z tyłu wózka. | TAK |  |
|  | Przetwornik – 2 szt. Wielorazowy, autoklawowalny, hybrydowy przetwornik ultradźwiękowo- bipolarny, kompatybilny z oferowanym generatorem. Trzpień z gwintem wewnętrznym. | TAK, podać typ |  |
|  | Kabel komunikacyjny – 1 szt. Przewód komunikacyjny między generatorem a diatermią. | TAK |  |
|  | Uchwyt do połączenia generatora z diatermią – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Przewód przyłączeniowy do płytki jednorazowej do diatermii – 1 szt. | TAK |  |
|  | Narzędzie do zabiegów laparoskopowych, jednorazowe - 5szt Narzędzie do zabiegów laparoskopowych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące. Dł. robocza 35 cm, śr. trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. | TAK, podać typ |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896), wykaz części serwisowych zalecanych przez producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcję serwisową oraz kody serwisowe wszystkich urządzeń wchodzących w zakres zamówienia, w tym również po każdej aktualizacji oprogramowania | TAK, z dostawą |  |
|  | Dodatkowe szkolenie personelu (4 osoby) w ośrodku referencyjnym europejskim. | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)