ROZDZIAŁ V                                                                     FORMULARZE CENOWE

......................................

( pieczęć Wykonawcy )

###### F O R M U L A R Z   C E N O W Y

dla pakietu nr 1

dostawa aparatury medycznej do rejestrowania holterowskiego i prób wysiłkowych

| .p. | Wyszczególnienie elementów zamówienia | j.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol. 5) | VAT % | Cena brutto w zł (kol. 6 powiększona o VAT) | Producent/ nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 |
| 1 | Stacja opisowa z oprogramowaniem do analizy zapisów EKG i elektrokardiograficznych badań wysiłkowych | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rejestrator holtera | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rejestrator ciśnienia | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bieżnia do EKG wysiłkowego | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  | X | X |

...........................................................................

(data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 1 do Formularza cenowego dla pakietu nr 1

WYKAZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH I OFEROWANYCH

Aparatura medyczna do rejestrowania holterowskiego i prób wysiłkowych – 1 kpl

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System analizy EKG metodą Holtera wraz z systemem do badań wysiłkowych składający się z: - stacji opisowej z oprogramowaniem do analizy zapisów EKG i elektrokardiograficznych badań wysiłkowych – 1 szt. - rejestratorów holtera – 2 szt. - rejestratora ciśnienia – 1 szt. - bieżni do prób wysiłkowych – 1 szt. | TAK |  |
| I | Stacja opisowa z oprogramowaniem do analizy zapisów EKG i elektrokardiograficznych badań wysiłkowych – 1 szt. |
|  | Stacja dedykowana do sytemu analizy EKG metodą holtera i systemu do elektrokardiograficznych badań wysiłkowych, współpracująca z rejestratorami holterowskimi oraz EKG oraz na prowadzenie badań na bieżni lub cykloergometrze | TAK |  |
|  | Zestaw komputerowy o minimalnych parametrach, gwarantujący prawidłowe działanie systemu: Komputer PC: - monitor LCD min. 24” - procesor min. INTELi3 - twardy dysk min 500 GB - pamięć RAM min 4 GB - min. 2 porty USB 2.0 - drukarka laserowa, format A4 - Oprogramowanie do analizy zapisów EKG z kluczem zabezpieczającym USB - Oprogramowanie do analizy zapisów elektrokardiograficznych badań wysiłkowych z kluczem zabezpieczającym USB - Odbiornik sygnału podczerwieni IRDA | TAK, podać |  |
|  | Funkcja analizy zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym | TAK |  |
|  | Funkcja analizy arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego w zapisach do 48 godzin | TAK |  |
|  | Funkcja wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie | TAK, podać |  |
|  | Funkcja prezentacji wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV | TAK |  |
|  | Funkcja niezależnej analizy ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R | TAK |  |
|  | Oprogramowanie dedykowane do długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi. System przeznaczony jest do stosowania w szpitalach, ośrodkach ambulatoryjnych i gabinetach specjalistycznych. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do monitorowania i rejestracji ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego krwi oraz częstotliwości rytmu serca, analizy wyników obejmującą statystyki: Max., Min., zakres, UQ, LQ, Mediana, Średnie, SD dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości rytmu. Statystyka dostępna dla całego badania oraz dla każdego z sześciu okresów pomiarowych. | TAK |  |
| II | Rejestrator holtera – 2 szt. |
|  | Typ zapisu min.: 3-kanałowy, 24-godzinny, 48-godzinny | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie bateryjne ogólnodostępnymi bateriami | TAK |  |
|  | Kontrola stanu baterii | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD, umożliwiający bezpośredni odczyt ostatniego badania. | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z systemem komputerowym umożliwiająca testowanie jakości podłączenia elektrod do pacjenta | TAK |  |
|  | Rejestracja zdarzeń pacjenta. Nośnik pamięci: karta | TAK |  |
|  | Zegar czasu rzeczywistego | TAK |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa: z zasilaniem wewnętrznym. Tryb ochronności: CF | TAK |  |
|  | Kompaktowe wymiary: max. 80x75x25 mm | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie dla 1 holtera: elektrody jednorazowe - 30 szt. torba na rejestrator z pasem – 1 szt. Bateria / -e | TAK, z dostawą |  |
| III | Rejestrator ciśnienia – 1 szt. |
|  | Rejestrator ciśnienia do długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną, | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD, umożliwiający bezpośredni odczyt ostatniego badania. | TAK |  |
|  | Pomiar i rejestracja ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego krwi oraz częstotliwości rytmu serca. | TAK |  |
|  | Funkcja analizy statystyki wyników w zakresie m.in.: Max., Min., zakres, UQ, LQ, Mediana, Średnie, SD dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości rytmu. | TAK |  |
|  | Funkcja podziału doby na 6 podokresów pomiarowych. | TAK |  |
|  | Funkcja analizy statystyki wyników dla całego badania oraz dla każdego z sześciu okresów pomiarowych | TAK |  |
|  | Funkcja rejestracji ciśnienia tętniczego krwi w ciągu tygodnia (min. 500 pomiarów) z dowolnymi odstępami pomiarów | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego określenia zakresu pompowanego ciśnienia | TAK |  |
|  | Funkcja prezentacji wyników ostatniego zapisanego pomiaru (na życzenie użytkownika) | TAK |  |
|  | Funkcja pomiaru na życzenie użytkownika | TAK |  |
|  | Funkcja rozpoczęcia rejestracji poza systemem komputerowym graficzną i tabelaryczną prezentację wyników pomiarów | TAK |  |
|  | Wyposażenie dla rejestratora: torba na rejestrator z pasem – 1 szt. kabel połączeniowy USB – 1 szt. wielorazowy mankiet dla dorosłych rozmiar średni – 1 szt. Bateria / -e | TAK, z dostawą |  |
| IV | Bieżnia do EKG wysiłkowego – 1 szt. |
|  | Bieżnia rehabilitacyjno-wysiłkowa, dedykowana do rehabilitacji oraz przeprowadzania badań wysiłkowych w warunkach klinicznych. Współpracująca z systemami do badań: wysiłkowych oraz do rehabilitacji kardiologicznej. | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany moduł EKG zapewniający bieżący monitoring pracy serca | TAK |  |
|  | System kontroli nachylenia (inklinometr) pozwalający na precyzyjne zadawanie obciążenia poprzez zmianę pochylenia bieżni. Kąt pochylenia regulowany w zakresie min. od 0% do 25% | TAK, podać |  |
|  | Prędkość taśmy regulowana w zakresie min. od 0 do 20 km/h | TAK, podać |  |
|  | Długość użytkowa taśmy: 1500 mm, szerokość 500 mm +/-5% | TAK, podać |  |
|  | Minimalna waga pacjenta: 180 kg | TAK, podać |  |
|  | Minimum trzy wyłączniki bezpieczeństwa (w tym jeden zewnętrzny), co zwiększa kontrolę nad pracą bieżni i bezpieczeństwem pacjenta, ryglowane, zatrzymujące bieg taśmy | TAK |  |
|  | Wbudowany moduł EKG o następujących minimalnych parametrach: - 12 odprowadzeń w trybie wysiłkowym - min. 2 odprowadzenia w trybie rehabilitacyjnym - Czułość min: 2,5/5/10/20 mm/mV - Przesuw min. 25/50/100 mm/s - Cyfrowe filtry zakłóceń sieciowych dla min.: 50 Hz, 60 Hz - Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych dla min.: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz - Cyfrowy filtr linii izoelektrycznej | TAK |  |
|  | Wbudowany inklinometr zapewniający automatyczne poziomowanie bieżni i niwelacje nierówności podłoża | TAK |  |
|  | Funkcja ZERO START lub tożsama | TAK |  |
|  | Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232 | TAK |  |
|  | Zasilanie: 230 V / 50 Hz | TAK |  |
|  | Max. wymiary: 2000x750x1220 mm (DxSxW) | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie: Kabel zasilający – 1 szt. Kabel do transmisji danych – 1 szt. Kabel EKG do badań wysiłkowych (10 przewodowy) – 1 szt. Kabel EKG (5 przewodowy). – 1 szt. Elektrody jednorazowe - 90 szt. Pasta abrazyjna min. 160 g – 1 op. | TAK |  |
| V | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211), kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego. | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

......................................

( pieczęć Wykonawcy )

###### F O R M U L A R Z   C E N O W Y

dla pakietu nr 2

dostawa kardiomonitorów

| .p. | Wyszczególnienie elementów zamówienia | j.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol. 5) | VAT % | Cena brutto w zł (kol. 6 powiększona o VAT) | Producent/ nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 |
| 1 | Kardiomonitory | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |

...........................................................................

(data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 1 do Formularza cenowego dla pakietu nr 2

WYKAZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH I OFEROWANYCH

Kardiomonitory – 3 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kardiomonitor kompaktowy – moduły pomiarowe fabrycznie zintegrowane w obudowie | TAK |  |
|  | Funkcje monitorowania EKG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP | TAK |  |
|  | Konstrukcja o potwierdzonej wysokiej wytrzymałości na wstrząsy, upadki (min 75 cm), uderzenia – spełnienie wymogów norm EN60068-2-27, EN60068-2-29, EN60068-2-32 | TAK |  |
|  | Chłodzenie pasywne wszystkich elementów kardiomonitora, zapewniające cichą pracę i zapobiegające rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń | TAK |  |
|  | Obudowa zabezpieczona przed działaniem kurzu i płynów – klasa szczelności min. IP22 | TAK |  |
|  | Wbudowany uchwyt do zawieszenia monitora na łóżku | TAK |  |
|  | Masa monitora poniżej 5 kg | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V i akumulatorowe na min. 120 minut pracy | TAK, podać |  |
|  | Prekonfigurowany tryb monitorowania dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie kardiomonitora przed impulsem defibrylującym | TAK |  |
|  | Wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora | TAK |  |
|  | Ekran |  |  |
|  | Monitor z płaskim kolorowym ekranem typu LCD TFT , przekątna min. 8,4" | TAK, podać |  |
|  | Komunikacja monitora z użytkownikiem przez system menu w języku polskim. Sterowanie funkcjami monitorowania za pomocą ekranu dotykowego. | TAK |  |
|  | Konfigurowany ekran, możliwość tworzenia własnych specyficznych konfiguracji (min.5) | TAK |  |
|  | Pamięć różnych zestawów konfiguracji ekranu i innych funkcji monitora z łatwym przełączaniem | TAK |  |
|  | Liczba krzywych dynamicznych na ekranie, przynajmniej 4 | TAK |  |
|  | Rejestracja i archiwizacja danych |  |  |
|  | Pamięć trendów graficznych i wyników pomiarów z min. 48 godzin. | TAK, podać |  |
|  | Monitorowanie EKG |  |  |
| II | Monitorowanie jednego z 3 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i do analizy arytmii. Przynajmniej 2 odprowadzenia analizowane jednocześnie | TAK |  |
|  | W komplecie przewód EKG do 3 odprowadzeń, zakończenia typu klamra / 1 kpl. na kardiomonitor | TAK |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca HR w zakresie min.15-300 ud/min | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości akcji serca przynajmniej 1% | TAK |  |
|  | Monitorowanie podstawowych zaburzeń rytmu, w tym: Asystolii Migotania komór Migotania przedsionków Bradykardii tachykardii | TAK, podać |  |
|  | Monitorowanie wartości ST i QT/QTc jednocześnie we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach EKG | TAK |  |
|  | Monitorowanie odchylenia odcinka ST z ręcznym i automatycznym ustawianiem punktów pomiarowych | TAK |  |
|  | Pomiar oddechu (RESP) |  |  |
|  | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru min. 0-120 odd/min | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości oddechów przynajmniej +/2 oddechy na minutę | TAK |  |
|  | Monitorowanie i sygnalizacja bezdechów | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2) |  |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji, tętna, wskaźnik perfuzji i krzywa pletyzmograficzna | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie min. 80-100% z dokładnością co najmniej +/-2 % | TAK |  |
|  | Pomiar tętna w zakresie min.30-300 bpm z dokładnością co najmniej +/- 2% | TAK |  |
|  | Algorytm monitorowania zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale: Masimo, Nellcor lub FAST lub Algorytm monitorowania zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale: BLUPro | TAK |  |
|  | W komplecie czujnik SpO2 wielorazowy, na palec, dla dorosłych, z przewodem min. 3m, 1 szt. na kardiomonitor | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIBP) |  |  |
|  | Pomiar na żądanie, automatyczny co określony czas, ciągłe pomiary przez określony czas, staza | TAK |  |
|  | Zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów przynajmniej od 1 minuty do 6 godzin | TAK, podać |  |
|  | Wielorazowy mankiet w rozm. standard dla dorosłych z przewodem NIBP – 1 szt. na kardiomonitor | TAK |  |
|  | Dokładność statyczna pomiaru przynajmniej +/- 5 mmHg | TAK |  |
|  | Układy alarmowe |  |  |
|  | Alarmy o różnych poziomach ważności | TAK, opisać |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręcznie i automatyczne na podstawie bieżących wartości parametrów | TAK |  |
|  | Pamięć sytuacji alarmowych wraz z czasem wystąpienia i przyczyną – minimum 100 pozycji lub minimum 120 godzin | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania przez użytkownika minimalnego dostępnego dla personelu poziomu głośności w celu zabezpieczenia przed niepożądanym wyciszeniem alarmów | TAK |  |
|  | Możliwość zawieszenia alarmów na wybrany czas (min. 1,3,5,10 minut) oraz trwałego wyłączenia | TAK |  |
|  | Pozostałe wyposażenie |  |  |
|  | Zawieszenie do szyny modura – 1 szt. / kardiomonitor | TAK, z dostawą |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211), kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego. | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

.......................................

( pieczęć Wykonawcy )

###### F O R M U L A R Z   C E N O W Y

dla pakietu nr 3

dostawa rejestratorów holterowskich

| .p. | Wyszczególnienie elementów zamówienia | j.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol. 5) | VAT % | Cena brutto w zł (kol. 6 powiększona o VAT) | Producent/ nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 |
| 1 | Rejestrator holterowski EKG | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rejestrator holterowski RR | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

...........................................................................

(data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 1 do Formularza cenowego dla pakietu nr 3

WYKAZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH I OFEROWANYCH

Rejestratory holterowskie

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego Zestawu holterowskiego typu CardioDay produkcji GE MEDICAL SYSTEM. | TAK |  |
|  | Rejestrator holterowski ciśnienia tętniczego krwi RR – 5 szt. Na wyposażeniu komplet akcesoriów (ładowarka, akumulatory, przewody komunikacyjne, 4 mankiety pomiarowe oraz oprogramowanie w języku polskim do instalacji w komputerze użytkownika). Oscylometryczna metoda pomiaru, czas pomiaru do 30 godzin lub 200 pomiarów, ręczne przełączanie dzień/noc, wbudowany przycisk zdarzeń (Pacjent ma możliwość ręcznego uruchomienia pomiaru). Waga rejestratora 199g. Zgodny z walidacją EHS. Trendy, pomiary oraz dane statystyczne są archiwizowane w postaci bazy danych, co pozwala na komunikację z systemami informacji klinicznej | TAK, podać typ |  |
|  | Rejestrator holterowski EKG – 5 szt. Cyfrowy trzy kanałowy rejestrator holterowski współpracujący z systemem CardioDay. Dotykowy kolorowy ekran LCD o przekątnej 2,4 cala. Wbudowana nieulotna pamięć flash, szybki transfer danych poprzez port USB, wbudowany dyktafon na dane pacjenta, detekcja stymulatorów serca. Próbkowanie 1024Hz, rozdzielczość 12bit, ciągły zapis bez kompresji do 5 dni. Zasilanie – jedna bateria AA. Rejestrator wyposażony w opcję bezdechu sennego. W zestawie z rejestratorem, przewody pacjenta oraz zestaw akcesoriów (pas biodrowy, naramienny, pokrowiec na rejestrator). | TAK, podać typ |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211), kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego. | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                                       ....................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

.......................................

( pieczęć Wykonawcy )

###### F O R M U L A R Z   C E N O W Y

dla pakietu nr 4

dostawa respiratora transportowego

| .p. | Wyszczególnienie elementów zamówienia | j.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol. 5) | VAT % | Cena brutto w zł (kol. 6 powiększona o VAT) | Producent/ nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 |
| 1 | Respirator transportowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |

...........................................................................

(data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 1 do Formularza cenowego dla pakietu nr 4

WYKAZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH I OFEROWANYCH

Respirator transportowy

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci. | Tak |  |
|  | Waga respiratora do 5 kg. | Tak |  |
|  | Respirator odporny na przeciążenia. | Tak |  |
|  | Respirator z możliwością zasilania z zewnętrznego źródła DC o napięciu od 12 do 24 V umożliwiające zastosowanie respiratora w ambulansie oraz transporcie lotniczym. | Tak |  |
|  | Obsługa poprzez pokrętło i ekran dotykowy. | Tak |  |
|  | Obsługa i komunikaty w języku polskim. | Tak |  |
|  | Kolorowy, pojedynczy ekran dotykowy o przekątnej min. 8,4”. Nie dopuszcza się stosowania ekranów powielających. | Tak |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 640x 480 pikseli. | Tak |  |
|  | System testów sprawdzających działanie respiratora. | Tak |  |
|  | Funkcja autotestu dokonywana automatycznie lub na żądanie po włączeniu respiratora. | Tak |  |
|  | Wbudowany uchwyt/rączka do przenoszenia. | Tak |  |
|  | Własne zasilanie w powietrze z wbudowanej w aparat turbiny. | Tak |  |
|  | Zasilanie w tlen z sieci szpitalnej o ciśnieniu min. 2,8 do 6 bar oraz wejście niskociśnieniowe 0 – 1,5 bar. | Tak |  |
|  | Zasilanie AC 220-240 V, 50/60Hz. | Tak |  |
|  | Pobór mocy poniżej 160 VA. | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilane akumulatorowe do podtrzymania pracy respiratora operującego na autonomicznym źródle powietrza na minimum 4,5 godziny. | Tak |  |
|  | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego podczas stand-by max 2,5 godziny. | Tak |  |
|  | Wentylacja objętościowa wymuszona i asystująca z przepływem: stałym oraz opadającym. | Tak |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowa wymuszona i asystująca. | Tak |  |
|  | SIMV z PS. | Tak |  |
|  | Wentylacja PSV. | Tak |  |
|  | CPAP. | Tak |  |
|  | Możliwość programowania westchnięć (minimum objętości i częstotliwości). | Tak |  |
|  | Wentylacja bezdechu z regulacją objętości, częstości oddechowej oraz czasu reakcji. | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV. | Tak |  |
|  | Pauza wdechowa oraz wydechowa. | Tak |  |
|  | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu oraz wartości FiO2. | Tak |  |
|  | Respirator wyposażony w tryb CPV – tryb łączący w wentylację i funkcje przystosowane do resuscytacji krążeniowo – oddechowej, mający zastosowanie u pacjentów z zawałem serca. Pomiar min. - częstotliwość uścisków obliczona przez respirator - Maksymalne wahania ciśnienia wywołanego uściskami klatki piersiowej (cmH2O). | Tak |  |
|  | Respirator wyposażony w tryb wentylacji na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, Duo Levels. | Tak |  |
|  | Respirator wyposażony w tryb wentylacji PRVC, tryb wentylacji ze zmiennym ciśnieniem i docelową objętością oddechową. | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji typu PSV do odzwyczajania pacjentów od respiratora z parametrem docelowej objętości oddechowej, z ustawieniem dwóch różnych: częstości oddechowej podtrzymania w przypadku niewydolności lub braku wysiłku wdechowego oraz częstotliwości minimalnej oddechów dla pacjentów oddychających spontanicznie co umożliwia automatyczne przełączanie się respiratora pomiędzy wentylacją obowiązkową a wspomaganą w zależności od aktywności oddechowej pacjenta. | Tak |  |
|  | Częstość oddechów min.: 1-80 odd/min. | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu min.: 20 – 2000 ml. | Tak |  |
|  | Regulowany czas wdechu zakres minimalny od 0,3 do 5,0 sek. | Tak |  |
|  | Regulowany stosunek I:E min. 1:9 do 1:1 lub stosunek Ti:Ttot min. 10% - 50%. | Tak |  |
|  | Regulacja stężenia tlenu w zakresie od 21 do 100 %O2. | Tak |  |
|  | Ciśnienie wspomagania min od 5 do 40cmH2O. | Tak |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. 1-10 l/min. | Tak |  |
|  | Regulowane kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybach spontanicznych min. 20-80% przepływu szczytowego. | Tak |  |
|  | Ciśnienie PEEP min od 0 do 20 cmH2O. | Tak |  |
|  | Ciśnienie wdechowe min od 5 do 50 cmH2O. | Tak |  |
|  | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji. | Tak |  |
|  | Rzeczywista całkowita częstość oddechowa. | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu (wdechowa i wydechowa). | Tak |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej (wydechowa). | Tak |  |
|  | Ciśnienie szczytowe. | Tak |  |
|  | Ciśnienie średnie. | Tak |  |
|  | Ciśnienie Plateau. | Tak |  |
|  | Ciśnienie PEEP. | Tak |  |
|  | % Przeciek. | Tak |  |
|  | Pomiar stosunku I:E lub Ti:Ttot. | Tak |  |
|  | Pomiar stosunku I:E lub Ti:Ttot. | Tak |  |
|  | Pomiar stężenia wydechowego CO2 zasilany i sterowany z poziomu respiratora. | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego nastawienia granic alarmowych względem zmierzonych parametrów wentylacji. | Tak |  |
|  | Prezentacja na ekranie parametrów nastawianych i mierzonych, oraz krzywych dynamicznych. | Tak |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie min. 2 krzywych dynamicznych z pośród : przepływ/czas, ciśnienie/czas, objętość/czas. | Tak |  |
|  | Okno monitorowania: możliwość przejścia w jednym kroku do okna monitorowania pozwalającego na obserwację powiększonych krzywych dynamicznych oraz zmierzonych parametrów wentylacji. | Tak |  |
|  | Możliwość zamrożenia krzywych do ich analizy (pozwala min. na pomiar różnicy wartości między dwoma wybranymi przez użytkownika punktami wyświetlanych krzywych). | Tak |  |
|  | Ręczny i automatyczny (na żądanie) dobór skali wyświetlania krzywych. | Tak |  |
|  | Funkcja obrotu wyświetlanego na ekranie menu o 180 stopni. | Tak |  |
|  | Zapis trendów parametrów min.: RR, VTi, MVi, VTe, MVe, Pplat, Pszczyt, Pśred, PEEP, TI/Ttot, Przeciek, FiO2, CO2. | Tak |  |
|  | Pamięć trendów: min 72 godziny. | Tak |  |
|  | Alarmy | Tak |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną. | Tak |  |
|  | Niskiego ciśnienia lub rozłączenia pacjenta. | Tak |  |
|  | Stężenia tlenu min/max. | Tak |  |
|  | Za wysokiej częstości oddechowej. | Tak |  |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego. | Tak |  |
|  | Alarm bezdechu. | Tak |  |
|  | Awaria zasilania w tlen. | Tak |  |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej. | Tak |  |
|  | Rozładowanie akumulatora. | Tak |  |
|  | Dziennik zdarzeń i alarmów zapamiętujący min. 200 ostatnich zdarzeń. | Tak |  |
|  | Stopień ochrony IP min. 34. | Tak |  |
|  | Możliwość konfigurowania: głośności, jasności ekranu. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawianych parametrów. | Tak |  |
|  | Złącze USB do przenoszenia danych i dokonywania aktualizacji oprogramowania. | Tak |  |
|  | Respirator wyposażony w protokół pozwalający na przysłanie parametrów wentylacji, alarmów i pomiarów do innych systemów. | Tak |  |
|  | Każdy oferowany respirator wyposażony jest w: - podstawa jezdna – 1 szt. - Wielorazowa zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu wydechowego x 2 kpl. - jednorazowy układ oddechowy dla pacjentów dorosłych – 1 szt. - dedykowaną torbę transportową – 1 szt. - uchwyt do zawieszenia respiratora na ramieniu łóżka – 1 szt. - czujnik do pomiaru CO2 – 1 szt. - zestaw 25 jednorazowych adapterów do pomiaru CO2 | Tak |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211), kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego. | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

.......................................

( pieczęć Wykonawcy )

###### F O R M U L A R Z   C E N O W Y

dla pakietu nr 5

dostawa respiratorów stacjonarnych

| .p. | Wyszczególnienie elementów zamówienia | j.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4 x kol. 5) | VAT % | Cena brutto w zł (kol. 6 powiększona o VAT) | Producent/ nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 |
| 1 | Respirator stacjonarny | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |

...........................................................................

(data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 1 do Formularza cenowego dla pakietu nr 5

WYKAZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH I OFEROWANYCH

Respiratory stacjonarne – 2 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii. Respirator przeznaczony do zastosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia | TAK |  |
|  | Respirator stacjonarny dla dorosłych i dzieci powyżej 4 kg. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne AC 230V 50Hz +/- 10% | TAK |  |
|  | Respirator wyposażony w pojedynczy, podstawowy, w pełni dotykowy, kolorowy ekran LCD min. 15" regulowany niezależnie od obudowy respiratora (nie dopuszcza się urządzenia wyposażonego w więcej niż jeden ekran). Możliwość zawieszenia ekranu respiratora na kolumnie. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do ekranu powielającego. | TAK |  |
|  | Wbudowane zasilanie akumulatorowe na minimum 30 min. | TAK |  |
|  | Zasilanie w powietrze i tlen medyczny z centralnej szpitalnej instalacji gazów (min. 2,4 - 6 bar), 1 komplet drenów przyłączeniowych na 1 oferowany aparat, wtyk typu DIN | TAK, z dostawą |  |
|  | Możliwość awaryjnej pracy przy zasilaniu tylko jednym gazem (O2 lub powietrze). | TAK |  |
|  | Wentylacja A/C VC Regulacja objętości z kontrolą wspomagania. | TAK |  |
|  | Wentylacja A/C PC Regulacja ciśnienia z kontrolą wspomagania. | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowa dwupoziomowa typu (Bi-Level, BiPAP, DuoPAP). | TAK |  |
|  | Wentylacja A/C PRVC Regulacja ciśnienia i objętości z kontrolą wspomagania. | TAK |  |
|  | Wentylacja CPAP/PS . | TAK |  |
|  | Wentylacja typu Bi-Level z gwarancją objętości. | TAK |  |
|  | Wentylacja SIMV VC. | TAK |  |
|  | Wentylacja SIMV PC. | TAK |  |
|  | Wentylacja SIMV PRVC o regulowanym ciśnieniu i objętości. | TAK |  |
|  | Wentylacja APRV z redukcją ciśnienia w drogach oddechowych. | TAK |  |
|  | Wentylacja VS wspomaganie objętościowe. | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna– wentylacja przez maskę twarzową. | TAK |  |
|  | Pomiar FRC . | TAK |  |
|  | Pomiary spirodynamiczne . | TAK |  |
|  | Pomiar wydatku energetycznego EE oraz wskaźnika oddechowego RQ z modułu pomiarowego wymiennego pomiędzy respiratorami. Pomiar wyświetlany na ekranie respiratora. Moduł kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami pacjenta i aparatami do znieczulenia Serii S/5 prod. Datex. | TAK, z dostawą 1 moduł dla 1 aparatu |  |
|  | Pomiar kapnografii. | TAK |  |
|  | Pomiar NIF. | TAK |  |
|  | Procedura P 0.1 | TAK |  |
|  | Próba oddechu spontanicznego SBT. | TAK |  |
|  | Możliwość wentylacji bezdechu z aktywacją w czasie. | TAK |  |
|  | Oddech ręczny. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji objętości pojedynczego oddechu min. 20 - 2000 ml. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji częstości oddychania w zakresie od min. 3 – 120 oddechów/min. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji przepływu wdechowego min. 2 – 160 l/min. | TAK |  |
|  | I:E min. 4:1 do 1:9 | TAK |  |
|  | Zakres regulacji czasu wdechu min. 0,25 – 10 sek. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe min. 5- 95 cm H2O. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania min. 0 - 60 cm H2O. | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP min. do 50 cm H2O. | TAK |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej – zakres min. 5 – 70% przepływu szczytowego. | TAK |  |
|  | Stężenie O2 w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie min. 21 - 100%. | TAK |  |
|  | Przepływ bazowy regulowany ręcznie lub automatycznie w zakresie min. 4 - 10 l/min. | TAK |  |
|  | Wyzwalanie oddechu - czułość przepływowa regulowana w zakresie min. od 1 – 8 L/min. | TAK |  |
|  | Wyzwalanie oddechu – regulacja czułości ciśnieniowej w zakresie min. od -0,5 do -9 cmH2O. | TAK |  |
|  | Respirator wyposażony w nebulizator sterowany z poziomu ekranu dotykowego. | TAK |  |
|  | Monitorowanie stężenia O2 - Pomiar tlenu za pomocą wewnętrznego, elektronicznego (nie chemicznego) czujnika tlenowego nie wymagającego okresowej wymiany. | TAK |  |
|  | Pomiary spirometryczne z kreśleniem minimum dwóch różnych pętli spirometrycznych. | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu – co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie. | TAK |  |
|  | Monitorowanie częstości oddechów | TAK |  |
|  | Zatrzymanie wdechu min. do 5 sek. | TAK |  |
|  | Zatrzymanie wydechu min. do 10 sek. | TAK |  |
|  | Monitorowanie objętości pojedynczego oddechu i objętości minutowej oddechów kontrolowanych | TAK |  |
|  | Monitorowanie ciśnienia minimalnego, szczytowego, średniego | TAK |  |
|  | Monitorowanie przepływu w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu z możliwością uruchomienia trybu wentylacji bezdechu | TAK |  |
|  | Alarm objętości minutowej | TAK |  |
|  | Alarm ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |
|  | Alarm częstości oddechowej | TAK |  |
|  | Alarm stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania gazowego i elektrycznego | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem informacji w j. polskim | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego doboru progów alarmowych | TAK |  |
|  | Szybkie przejście do ustawienia granic alarmowych poprzez naciśniecie parametru aktywnego alarmu | TAK |  |
|  | Pamięć trendów parametrów wentylacji zapisywane i prezentowana w respiratorze, min. 72 godziny zapisu | TAK |  |
|  | Respirator przystosowany do umieszczenia na kolumnie anestezjologicznej, posiadający podstawę jezdną. | TAK |  |
|  | Obsługa respiratora w języku polskim: menu przycisków, komunikaty ekranowe | TAK |  |
|  | Funkcja „Standby” do zatrzymania monitorowania i wentylacji. | TAK |  |
|  | Ramię pod ukłąd oddechowy pacjenta | TAK |  |
|  | Zestaw zastawki wydechowej (wielorazowe 2 sztuki na urządzenie). | Tak, z dostawą |  |
|  | Akcesoria dodatkowe: Układy oddechowe dla dorosłych 20 sztuk na respirator, linie do spirometrii 25 sztuk na moduł pomiarowy. Filtry do respiratora: 10 sztuk na urządzenie. | Tak, z dostawą |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211), kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego. | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)