ROZDZIAŁ V

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nr zadania | NAZWA | j.m. | Ilość | wartość netto jednostkowa | cena brutto jednostkowa | wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet nr 1 | Pompy insulinowe dla dzieci poniżej 6 roku życia, przeznaczone dla dzieci z niedocukrzeniami nocnymi i/lub niesygnalizującymi objawów niedocukrzenia | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

W cenie brutto uwzględniono koszty  dostawy transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

…………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 1  do formularza cenowego  dla pakietu nr 1

......................................................

/pieczęć Wykonawcy/

Parametry techniczne pomp insulinowych dla dzieci poniżej 6 roku życia

Przeznaczone   dla dzieci z niedocukrzeniami nocnymi i/lub niesygnalizującymi objawów niedocukrzenia   szt. 10

Pakiet 1

| Parametry wymagane* | Wymagana odpowiedź Tak/ Nie | Opis parametrów oferowanych** | Zakres punktacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Nazwa pompy insulinowej/model/ Producent /Urządzenie fabrycznie nowe | Tak (podać w kol. nr 3 ) |  | Bez punktacji |  |
| Rok produkcji: 2018 | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g] | TAK (podać w kol. 3) |  | Bez punktacji |  |
| Zatrzymanie pompy | Alarm informujący o zatrzymaniu pompy | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Blokada pompy | Wymagana elektroniczna blokada klawiszy | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Programowanie bolusa: | Prostego/Standard | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Przedłużonego/ Prostokątny | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Złożony/podwójny/wielofalowy | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej: | Ustawiania | Możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min., z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza) | Dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomocą 1 przycisku | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Czas | Do 24 godz. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Programowanie bazy: | Wprowadzanie przepływów godzinowych (ilość jednostek na godzinę) | Dokładność nie mniejsza niż 0,05j/h | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Minimum dwa dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania | TAK |  | Bez punktacji |  |
| „Pamięć pompy” | Historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, wypełnień drenów, program do sczytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość sczytywania danych z glukometru, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu oraz integracji obu informacji. | Minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytnik Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zapewnia bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego program i urządzenia konieczne do sczytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię (linki) – wymogi dotyczące programu komputerowego w załączniku 1. Bezpośrednio z pompy: Aktualne dawki w bazie, minimum ostatnie 20 bolusów (dawki i rodzaj), całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową) | Z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz z możliwością wyboru przez użytkownika ustawień: -gramy lub wymienników węglowodanowych - WW (określeń węglowodany) - funkcji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika Możliwość ręcznego wprowadzania pomiaru glikemii do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Automatyczne wypełnienie drenu | Tak – nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby bezpośrednio za pomocą funkcji w pompie. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Automatyczne rozpoznawanie przez pompę ilości insuliny znajdującej się w zbiorniczku | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Zestawy infuzyjne | Wkłucia: metalowe (sztywne) oraz z tworzyw sztucznych (elastyczne). Wszystkie rodzaje wkłuć w ramach kwoty refundacyjnej. Długość drenu - co najmniej dwie długości Możliwość zastosowania zestawów infuzyjnych i wkłuć innych producentów. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Serwis | Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Strona internetowa z informacjami zawartymi w załączniku 2 | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Wymiana pompy w ciągu 24 godzin (dni robocze) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Przesyłka pompy na koszt firmy | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Baterie-zasilanie pompy | Baterie: AAA lub AA | TAK (podać w kol. 3 rodzaj baterii) |  | Bez punktacji |  |
| Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70% | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Dodatkowe akcesoria konieczne do korzystania z osobistej pompy insulinowej | Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszą być systematycznie wymieniane zgodnie z instrukcją obsługi, producent dostarcza bezpłatnie na okres użytkowania pompy (nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii, etui do noszenia pompy insulinowej) | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Gwarancja | Co najmniej 4 lata, przy awarii wymiana na nową pompę, w przypadku wymiany sprzętu na nowy łączny okres gwarancji trwa nie krócej niż zaproponowany w ofercie | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Menu/język | W pełnym zakresie w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Instrukcja obsługi pompy | W pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Zakres temperatury pracy, minimalny zakres +5 do + 40 [oC] | TAK (podać zakres w kolumnie 3) |  | Bez punktacji |  |
| Alarm dźwiękowy (tonowy) | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Alarm wibracyjny | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Możliwość anulowania podaży bolusa jednym przyciskiem | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min 2 szt., | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min 2 szt., | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) min. 4 szt. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Etui ochronne | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju (minimum w miastach wojewódzkich) | TAK |  | Bez punktacji |  |
| System ciągłego monitorowania glikemii (CGM), który jest integralną częścią pompy insulinowej, z możliwością automatycznego wstrzymania wlewu podstawowego na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glikemii. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Program komputerowy zintegrowany do sczytywania pamięci pompy i ciągłego monitorowania glikemii wg załącznika 1 | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy i systemu ciągłego monitorowania glikemii (każdego nowego pacjenta) O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia. | TAK |  | Bez punktacji |  |

*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty

**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić

***Nie spełnienie parametrów dodatkowych nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Załącznik 1

Wymogi dotyczące programu komputerowego zintegrowanego do sczytywania pamięci pompy i ciągłego monitorowania glikemii

- Aktualne bazy (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub  w tabelach dokładna dawka, czas – z dokładnością podawania bazy przez pompę)

- Stosowane wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasu w kalkulatorach bolusów,

- Historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka, i godzina ich podania)

- Historia wypełnień drenu

- Wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione:

  - stosowana w danym dniu baza podstawowa

  - czasowa zmiana bazy

  - zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy

  - wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa, w tym  przedłużonego

  - wyniki glikemii przesłane ze współpracującego glukometru

  - wyniki ciągłego pomiaru glikemii

- Historia alarmów

- Udostępnienie programu pacjentom na życzenie bezpłatnie

Załącznik 2

Wymagane informacje zawarte na stronie internetowej:

- Numer infolinii, pod którym osoby korzystające z pomp otrzymają całodobową informacje dotycząca problemów technicznych związanych z korzystaniem z pompy insulinowej

- Telefony lokalnych przedstawicieli z godzinami ich pracy

- Dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii i ich cen, itp.)	  ....................................................................................

Data  i podpis  Wykonawcy lub osoby uprawnionej

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nr zadania | NAZWA | j.m. | Ilość | wartość netto jednostkowa | cena brutto jednostkowa | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet nr 2 | Pompy insulinowe dla dzieci powyżej 6 roku życia, przeznaczone dla dzieci z niedocukrzeniami nocnymi i/lub niesygnalizującymi objawów niedocukrzenia | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

W cenie brutto uwzględniono koszty  dostawy transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

…………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

......................................................

/pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 1  do formularza cenowego  dla pakietu nr 2

Parametry techniczne pomp insulinowych dla dzieci powyżej 6 roku życia

przeznaczone   dla dzieci z niedocukrzeniami nocnymi i/lub niesygnalizującymi objawów niedocukrzenia  szt. 40

Pakiet 2

| Parametry wymagane* | Wymagana odpowiedź Tak/ Nie | Opis parametrów oferowanych** | Zakres punktacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Nazwa pompy insulinowej/model/ Producent /Urządzenie fabrycznie nowe | Tak (podać w kol. nr 3 ) |  | Bez punktacji |  |
| Rok produkcji: 2018 | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g] | TAK (podać w kol. 3) |  | Bez punktacji |  |
| Zatrzymanie pompy | Alarm informujący o zatrzymaniu pompy | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Blokada pompy | Wymagana elektroniczna blokada klawiszy | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Programowanie bolusa: | Prostego/Standard | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Przedłużonego/ Prostokątny | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Złożony/podwójny/wielofalowy | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej: | Ustawiania | Możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min., z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza) | Dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomocą 1 przycisku | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Czas | Do 24 godz. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Programowanie bazy: | Wprowadzanie przepływów godzinowych (ilość jednostek na godzinę) | Dokładność nie mniejsza niż 0,05j/h | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Minimum dwa dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania | TAK |  | Bez punktacji |  |
| „Pamięć pompy” | Historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, wypełnień drenów, program do sczytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość sczytywania danych z glukometru, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu oraz integracji obu informacji. | Minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytnik Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zapewnia bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego program i urządzenia konieczne do sczytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię (linki) – wymogi dotyczące programu komputerowego w załączniku 1. Bezpośrednio z pompy: Aktualne dawki w bazie, minimum ostatnie 20 bolusów (dawki i rodzaj), całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową) | Z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz z możliwością wyboru przez użytkownika ustawień: -gramy lub wymienników węglowodanowych - WW (określeń węglowodany) - funkcji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika Możliwość ręcznego wprowadzania pomiaru glikemii do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Automatyczne wypełnienie drenu | Tak – nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby bezpośrednio za pomocą funkcji w pompie. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Automatyczne rozpoznawanie przez pompę ilości insuliny znajdującej się w zbiorniczku | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Zestawy infuzyjne | Wkłucia: metalowe (sztywne) oraz z tworzyw sztucznych (elastyczne). Wszystkie rodzaje wkłuć w ramach kwoty refundacyjnej. Długość drenu - co najmniej dwie długości Możliwość zastosowania zestawów infuzyjnych i wkłuć innych producentów. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Serwis | Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Strona internetowa z informacjami zawartymi w załączniku 2 | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Wymiana pompy w ciągu 24 godzin (dni robocze) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Przesyłka pompy na koszt firmy | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Baterie-zasilanie pompy | Baterie: AAA lub AA | TAK (podać w kol. 3 rodzaj baterii) |  | Bez punktacji |  |
| Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70% | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Dodatkowe akcesoria konieczne do korzystania z osobistej pompy insulinowej | Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszą być systematycznie wymieniane zgodnie z instrukcją obsługi, producent dostarcza bezpłatnie na okres użytkowania pompy (nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii, etui do noszenia pompy insulinowej) | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Gwarancja | Co najmniej 4 lata, przy awarii wymiana na nową pompę, w przypadku wymiany sprzętu na nowy łączny okres gwarancji trwa nie krócej niż zaproponowany w ofercie | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Menu/język | W pełnym zakresie w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Instrukcja obsługi pompy | W pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Zakres temperatury pracy, minimalny zakres +5 do + 40 [oC] | TAK (podać zakres w kolumnie 3) |  | Bez punktacji |  |
| Alarm dźwiękowy (tonowy) | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Alarm wibracyjny | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Możliwość anulowania podaży bolusa jednym przyciskiem | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min 2 szt., | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min 2 szt., | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) min. 4 szt. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Etui ochronne | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju (minimum w miastach wojewódzkich) | TAK |  | Bez punktacji |  |
| System ciągłego monitorowania glikemii (CGM), który jest integralną częścią pompy insulinowej. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Program komputerowy zintegrowany do sczytywania pamięci pompy i ciągłego monitorowania glikemii wg załącznika 1 | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy i systemu ciągłego monitorowania glikemii (każdego nowego pacjenta) O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia. | TAK |  | Bez punktacji |  |

* Nie spełnienie parametrów wymaganych określonych spowoduje odrzucenie oferty

**Kolumnę nr 3 Parametry oferowane należy wypełnić

***Nie spełnienie parametrów dodatkowych nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Załącznik 1

Wymogi dotyczące programu komputerowego zintegrowanego do sczytywania pamięci pompy i ciągłego monitorowania glikemii

- Aktualne bazy (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub  w tabelach dokładna dawka, czas – z dokładnością podawania bazy przez pompę)

- Stosowane wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasu w kalkulatorach bolusów,

- Historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka, i godzina ich podania)

- Historia wypełnień drenu

- Wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione:

  - stosowana w danym dniu baza podstawowa

  - czasowa zmiana bazy

  - zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy

  - wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa, w tym  przedłużonego

  - wyniki glikemii przesłane ze współpracującego glukometru

  - wyniki ciągłego pomiaru glikemii

- Historia alarmów

- Udostępnienie programu pacjentom na życzenie bezpłatnie

Załącznik 2

Wymagane informacje zawarte na stronie internetowej:

- Numer infolinii, pod którym osoby korzystające z pomp otrzymają całodobową informacje dotycząca problemów technicznych związanych z korzystaniem z pompy insulinowej

- Telefony lokalnych przedstawicieli z godzinami ich pracy

- Dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii i ich cen, itp.)                    ...............................................................................................

Data i podpis  osoby Wykonawcy lub osoby uprawnionej

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nr zadania | NAZWA | j.m. | Ilość | wartość netto jednostkowa | cena brutto jednostkowa | wartość netto | stawka VAT | cena brutto | Producent | Numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet nr 3 | Pompy insulinowe przeznaczone dla dzieci powyżej 6 roku życia | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |  |

W cenie brutto uwzględniono koszty  dostawy transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

…………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

......................................................

/pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 1  do formularza cenowego  dla pakietu nr 3

Parametry techniczne pomp insulinowych dla dzieci powyżej 6 roku życia szt. 20

Pakiet 3

| Parametry wymagane* | Wymagana odpowiedź Tak/ Nie | Opis parametrów oferowanych** | Zakres punktacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Nazwa pompy insulinowej/model/ Producent /Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  | Bez punktacji |  |
| Rok produkcji: 2018 | TAK (podać rok produkcji w kol nr 3) |  | Bez punktacji |  |
| Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g] | TAK (podać w kol. 3) |  | Bez punktacji |  |
| Zatrzymanie pompy | Alarm informujący o zatrzymaniu pompy | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Blokada pompy | Wymagana elektroniczna blokada klawiszy | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Programowanie bolusa: | Prostego/Standard | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Przedłużonego/ Prostokątny | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Złożony/podwójny/wielofalowy | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej: | Ustawiania | Możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min., z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza) | Dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomocą 1 przycisku | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Czas | Do 24 godz. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Programowanie bazy: | Wprowadzanie przepływów godzinowych (ilość jednostek na godzinę) | Dokładność nie mniejsza niż 0,05j/h | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Minimum dwa dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania | TAK |  | Bez punktacji |  |
| „Pamięć pompy” | Historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, wypełnień drenów, program do sczytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość sczytywania danych z glukometru, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu oraz integracji obu informacji. | Minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytnik Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zapewnia bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego program i urządzenia konieczne do sczytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię (linki) – wymogi dotyczące programu komputerowego w załączniku 1. Bezpośrednio z pompy: Aktualne dawki w bazie, minimum ostatnie 20 bolusów (dawki i rodzaj), całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową) | Z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz z możliwością wyboru przez użytkownika ustawień: -gramy lub wymienników węglowodanowych - WW (określeń węglowodany) - funkcji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika Możliwość ręcznego wprowadzania pomiaru glikemii do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Automatyczne wypełnienie drenu | Tak – nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby bezpośrednio za pomocą funkcji w pompie. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Automatyczne rozpoznawanie przez pompę ilości insuliny znajdującej się w zbiorniczku | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Zestawy infuzyjne | Wkłucia: metalowe (sztywne) oraz z tworzyw sztucznych (elastyczne). Wszystkie rodzaje wkłuć w ramach kwoty refundacyjnej. Długość drenu - co najmniej dwie długości Możliwość zastosowania zestawów infuzyjnych i wkłuć innych producentów. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Serwis | Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Strona internetowa z informacjami zawartymi w załączniku 2 | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Wymiana pompy w ciągu 24 godzin (dni robocze) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Przesyłka pompy na koszt firmy | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Baterie-zasilanie pompy | Baterie: AAA lub AA | TAK (podać w kol. 3 rodzaj baterii) |  | Bez punktacji |  |
| Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70% | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Dodatkowe akcesoria konieczne do korzystania z osobistej pompy insulinowej | Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszą być systematycznie wymieniane zgodnie z instrukcją obsługi, producent dostarcza bezpłatnie na okres użytkowania pompy (nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii, etui do noszenia pompy insulinowej) | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Gwarancja | Co najmniej 4 lata, przy awarii wymiana na nową pompę, w przypadku wymiany sprzętu na nowy łączny okres gwarancji trwa nie krócej niż zaproponowany w ofercie | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Menu/język | W pełnym zakresie w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Instrukcja obsługi pompy | W pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Zakres temperatury pracy, minimalny zakres +5 do + 40 [oC] | TAK (podać zakres w kolumnie 3) |  | Bez punktacji |  |
| Alarm dźwiękowy (tonowy) | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Alarm wibracyjny | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Możliwość anulowania podaży bolusa jednym przyciskiem | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min 2 szt., | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min 2 szt., | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) min. 4 szt. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Etui ochronne | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju (minimum w miastach wojewódzkich) | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Program komputerowy zintegrowany do sczytywania pamięci pompy wg załącznika 1 | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego nowego pacjenta) O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia. | TAK |  | Bez punktacji |  |

* Nie spełnienie parametrów wymaganych określonych spowoduje odrzucenie oferty

**Kolumnę nr 3 Parametry oferowane należy wypełnić

Załącznik 1

Wymogi dotyczące programu komputerowego zintegrowanego do sczytywania pamięci pompy .

- Aktualne bazy (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub  w tabelach dokładna dawka, czas – z dokładnością podawania bazy przez pompę)

- Stosowane wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasu w kalkulatorach bolusów,

- Historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka, i godzina ich podania)

- Historia wypełnień drenu

- Wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione:

  - stosowana w danym dniu baza podstawowa

  - czasowa zmiana bazy

  - zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy

  - wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa, w tym  przedłużonego

  - wyniki glikemii przesłane ze współpracującego glukometru

- Historia alarmów

- Udostępnienie programu pacjentom na życzenie bezpłatnie

Załącznik 2

Wymagane informacje zawarte na stronie internetowej:

- Numer infolinii, pod którym osoby korzystające z pomp otrzymają całodobową informacje dotycząca problemów technicznych związanych z korzystaniem z pompy insulinowej

- Telefony lokalnych przedstawicieli z godzinami ich pracy

- Dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii i ich cen, itp.)

....................................................................

Data i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej