Załącznik nr 2

Pakiet 1 – Defibrylator – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator transportowy, wyposażony w uchwyt do przenoszenia | Tak |  |
|  | Defibrylator przeznaczony do defibrylacji dorosłych i dzieci. | Tak |  |
|  | Funkcja samoczynnego testowania urządzenia wraz z wskaźnikiem czy urządzenie może być użyte | Tak |  |
|  | Waga z akumulatorem max. 7,5 kg | Tak, podać |  |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 7,5". | Tak, podać |  |
|  | Liczba krzywych dynamicznych wyświetlanych równoczasowo min. 5 | Tak, podać |  |
|  | Defibrylator zasilany elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | Tak |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe | Tak |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora przy podłączeniu defibrylatora do sieciowego zasilania elektrycznego | Tak |  |
|  | Monitorowanie przy pracy z zasilaniem akumulatorowym - minimum 150 minut | Tak, podać |  |
|  | Czas ładowania akumulatora max 4 godziny | Tak, podać |  |
|  | Wskaźnik naładowania i komunikat rozładowania akumulatora. Stan rzeczywisty naładowanej baterii widoczny na ekranie defibrylatora. | Tak |  |
|  | Defibrylacja dwufazowa | Tak |  |
|  | Defibrylacja ręczna | Tak |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna umożliwiająca przeprowadzenie kardiowersji | Tak |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna, AED albo defibrylacja w trybie doradczym | Tak |  |
|  | Zakres wyboru energii w J min. 2 – 250 J | Tak, podać |  |
|  | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 14 | Tak, podać |  |
|  | Łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych zintegrowane z łyżkami dla dorosłych | Tak |  |
|  | Wyzwalanie defibrylacji z łyżek defibrylacyjnych | Tak |  |
|  | Ładowanie wybranego poziomu energii możliwe z łyżek defibrylacyjnych | Tak |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej do 7 sekund włącznie | Tak, podać |  |
|  | Czas ładowania do energii 200J do 7 sekund włącznie | Tak, podać |  |
|  | Stymulacja przezskórna | Tak |  |
|  | Tryb stymulacji stałej | Tak |  |
|  | Tryb stymulacji "na żądanie" | Tak |  |
|  | Regulacja częstotliwości stymulacji w zakresie min. 30 – 170 imp./min. | Tak, podać |  |
|  | Regulacja natężenia prądu stymulacji w zakresie min. 10 – 180 mA | Tak, podać |  |
|  | Monitorowanie parametrów życiowych: | Tak |  |
|  | EKG Wyświetlanie min. 3 odprowadzeń EKG Wybór wyświetlanego odprowadzenia EKG z: łyżek defibrylatora, I, II, III Zakres pomiarowy tętna: min. 20 ÷ 300 ud./min. Wzmocnienie zapisu krzywej EKG min.: x0,25; x0,5; x1; x2; x 4 albo x0,5; x1; x1,5; x2; x3 Szybkie przywrócenie zapisu EKG po defibrylacji lub kardiowersji, max 3 sekundy Możliwość rozbudowy o analizę arytmii z rozpoznawaniem min. 7 kategorii arytmii albo z analizą podstawowych arytmii zagrażających życiu wraz z regulowanymi progami alarmowymi brady i tachykardii | Tak, podać |  |
|  | Pomiar saturacji Pomiar SpO2 z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | Tak, podać |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 60min. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min:20 – 250 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Pomiar Kapnografii | Tak |  |
|  | Pomiar IBP. Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi realizowany przy użyciu modułu sterowanego i zasilanego z poziomu defibrylatora z wyświetlaniem krzywej IBP. Minimalny zakres pomiaru: od: -40 do 300 mmHg. | Tak |  |
|  | Pomiar CO2: | Tak |  |
|  | Pomiar kapnografii u pacjentów zaintubowanych w strumieniu głównym realizowany modułem zasilanym i sterowanym z defibrylatora. | Tak |  |
|  | Prezentacja wartości liczbowej. Prezentacja krzywej kapnograficznej. | Tak |  |
|  | Minimalny zakres pomiaru CO2: 5 – 98 mmHg | Tak |  |
|  | Minimalny zakres pomiaru częstości oddechowej: 3 -130 odd./min. | Tak |  |
|  | Pomiar możliwy max. 7 sek. od podłączenia |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy, bez działu serwisu, o zasilany i sterowany z poziomu defibrylatora pomiar temperatury. | Tak |  |
|  | Funkcja jednoczesnego pomiaru EKG, SpO2, nieinwazyjnego ciśnienia krwi | Tak |  |
|  | Alarmy: | Tak |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | Tak |  |
|  | Alarmy wszystkich mierzonych parametrów życiowych | Tak |  |
|  | Funkcja wyciszenia alarmu na min. 2 minuty | Tak, podać |  |
|  | Funkcja zawieszenia alarmów na min. 2 minuty | Tak, podać |  |
|  | Drukowanie | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | Tak |  |
|  | Wydruki na papierze termicznym | Tak |  |
|  | Wydruki na żądanie | Tak |  |
|  | Wydruki automatyczne | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie i drukowanie min. 70 raportów z defibrylacji | Tak, podać |  |
|  | Pamięć z możliwością wydruku min. 18 godzinnych trendów monitorowanych parametrów | Tak, podać |  |
|  | Wyposażenie defibrylatora: - Łyżki do defibrylacji dla pacjentów dorosłych – 1 kpl. - Łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych – 1 kpl. (w przypadku zintegrowanych łyżek dla dorosłych i dla dzieci – 2 kpl.) - Żel kontaktowy do defibrylacji – 1 szt. - Kabel EKG min. 3 odprowadzeniowy - 1 szt. - przewód wraz z czujnikiem wielorazowym do pomiaru SpO2 dla dorosłych -przewód do pomiaru NIBP wraz z 2 mankietami (różne rozmiary dla dorosłych duży i standard) po 1 szt. - papier do wydruków - 10 rolek - kabel do pomiaru IBP (przetworniki BD) – 1 szt. - kabel – 1 szt. oraz adaptery – 50 szt. do pomiaru CO2 - jednorazowa elektroda do stymulacji do defibrylatora – 1 szt. - kabel adaptujący do elektrod jednorazowych do stymulacji do defibrylatora, adaptujący elektrody do defibrylatorów produkcji min.: Zoll. Medtronic, Philips, Nihon Kohden – 1 szt. - uchwyt do zamocowania defibrylatora na wózku reanimacyjnym – 1 szt. | Tak, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Jednorazowa elektroda do stymulacji do defibrylatora – 14 szt. Zakup sukcesywny w okresie 12-tu miesięcy od daty podpisania umowy, według zapotrzebowania Zamawiającego | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 2 – Echokardiograf kieszonkowy z 2 głowicami – 1 kpl.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przenośny, kieszonkowy ultrasonograf w formie smartfona, typu Vscan dual z dwiema głowicami: sektorową i liniową | TAK |  |
|  | Obrazowanie 2D oraz obrazowanie z użyciem kolorowego dopplera | TAK |  |
|  | Czas pracy naładowanej baterii min 60 minut | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości głowicy sektorowej do badań kardiologicznych i brzusznych: od 1,7 – 3,8 MHz | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości głowicy liniowej: od 3,4 – 8,0 MHz | TAK |  |
|  | Wyposażenie: stacja dokująca, kabel USB, karta pamięci mikro – SD, bateria, zasilacz, torba transportowa, oprogramowanie na komputer PC – do eksportowania i przeglądania zapisanych obrazów | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator umożliwiający min. 50 minut pracy | TAK |  |
|  | Ciężar aparatu wraz z akumulatorem max 450 g | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary: 170x80x25 mm | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran wysokiej rozdzielczości typu LCD o rozdzielczości min 1280x720 pixeli | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min „5” | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie 2D | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie kolor doppler | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru odległości | TAK |  |
|  | Kąt pola skanowania głowicy sektorowej min. 70° | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 24 cm | TAK |  |
|  | Port na kartę mikroSD lub mikroSDHC | TAK |  |
|  | Zapis obrazów i filmów na karcie pamięci w formatach jpeg i mp4 | TAK |  |
|  | Eksport obrazów z pamięci do komputera PC przez kabel USB lub WiFi | TAK |  |
|  | Ładowarka do akumulatora (ładowanie bez konieczności wyciągania akumulatora z aparatu) | TAK |  |
|  | Czas ładowania do 90% pojemności akumulatora krótszy od 80 minut | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
| 1 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 3 – Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w ramię do ucisku klatki piersiowej montowane na desce pod plecy | TAK |  |
|  | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja | TAK |  |
|  | Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC Głębokość – od 5 do 6 cm Częstość – od 100 do 120 uc./minutę. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | TAK |  |
|  | 3 tryby pracy: 30:2 15:2 ciągły | TAK |  |
|  | Waga kompletnego urządzenia wraz z akcesoriami i torbą/ plecakiem - poniżej 13 kg | TAK |  |
|  | Zapis na dysku wewnętrznym lub karcie pamięci parametrów przeprowadzonej resuscytacji i jej przebiegu od momentu włączenia urządzenia | TAK |  |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe z integrowane z przyciskiem start/stop | TAK |  |
|  | Klasa odporności min. IP44 | TAK |  |
|  | Ładowarka wewnątrz urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego w urządzeniu podczas jego pracy (wykonywanie RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC) | TAK |  |
|  | Źródło zasilania: - akumulator wewnętrzny - zasilanie ze ściany karetki DC min. 12 – 28 V - zasilanie z gniazda sieci AC min. 210 - 240 V | TAK |  |
|  | Działanie urządzenia w pełni elektryczne | TAK |  |
|  | Źródła zasilania: - akumulator - zasilanie urządzenia z DC w zakresie min. 12-28V (ze ściany karetki) - zasilanie z gniazda sieci 230V ~AC | TAK |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze - min. 40 minut | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego max. 120 minut. | TAK |  |
|  | Wyposażenie aparatu: torba lub plecak deska pod plecy podkładka stabilizująca pod głowę pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (min. 2 szt.) akumulator ładowarka do akumulatorów | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja (bluetooth) danych z pamięci urządzenia o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera | TAK |  |
|  | Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez ssawkę (np. podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację) | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
| 1 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 4 – Kieszonkowy analizator parametrów krytycznych – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator parametrów krytycznych przenośny, kompaktowy, waga poniżej 1kg. | TAK |  |
|  | Analizator składający się z terminala odbiorczego i czytnika kart | TAK |  |
|  | Możliwość integracji kilku czytników kart z jednym terminalem | TAK |  |
|  | Komunikacja bezprzewodowa pomiędzy terminalem i czytnikiem | TAK |  |
|  | Bez konieczności stałego podłączenia do sieci elektrycznej. Wbudowana bateria. | TAK |  |
|  | Umożliwiający jednoczesny pomiar następujących parametrów: PH, PO2, PCO2, NA+, K+, CA++, CL-, glukoza, mleczan, hematokryt, kreatynina. | TAK |  |
|  | Pomiar w oparciu o kasety testowe jednorazowego użytku, zawierające elektrody i gazy kalibracyjne. | TAK |  |
|  | Prosty i ekonomiczny w obsłudze, automatyczna kalibracja kart testowych | TAK |  |
|  | Mała wielkość próbki, do 92ul. Możliwość podania materiału zarówno ze strzykawki jak i kapilary. | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru z krwi pełnej tętniczej, żylnej, włośniczkowej. | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania szybkiego wyniku badania, do 35 s. od momentu podania materiału. | TAK |  |
|  | Wbudowany kolorowy wyświetlacz dotykowy. | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Dwukierunkowa komunikacja z LIS/HIS za pomocą łączności bezprzewodowej w standardzie Wi-Fi | TAK |  |
|  | Wbudowany czytnik kodów kreskowych 1D i 2D umożliwiających identyfikację pacjenta i operatora. | TAK |  |
|  | Pakiet startowy oznaczeń. | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Oznaczenie, karta do badań: PH, PO2, PCO2, NA+, K+, CA++, CL-, glukoza, mleczan, hematokryt, kreatynina – 360 szt. Zakup sukcesywny w okresie 12-tu miesięcy od daty podpisania umowy, według zapotrzebowania Zamawiającego | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
| 1 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 5 – Videolaryngoskop – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw wideolaryngoskopowy do trudnych intubacji złożony z monitora i wideolaryngoskopu | TAK |  |
|  | Monitor do podłączenia wideolaryngoskopu - 1 zestaw | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w kolorowy ekran o przekątnej min. 6,5" zapewniający podłączenie i wyświetlanie obrazu z wideolaryngoskopu | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 1280 x 800 pikseli | TAK |  |
|  | Waga monitora nie większa niż 1300 g | TAK |  |
|  | Obsługa funkcji monitora poprzez przyciski membranowe umieszczone z boku ekranu | TAK |  |
|  | Monitora wyposażony w funkcję regulacji parametrów obrazu takich jak: jasność, kolor, kontrast | TAK |  |
|  | Monitora wyposażony w funkcję ręcznego balansu bieli | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w gniazdo kart pamięci SD umożliwiające zapis przebiegu intubacji w postaci zdjęciowej i filmów | TAK |  |
|  | Zapis filmów w formacie .mp4 | TAK |  |
|  | Zapis zdjęć w formacie .jpg | TAK |  |
|  | Uruchamianie zapisu zdjęcia i filmów przy pomocy przycisków na monitorze i bezpośrednio z rękojeści wideolaryngoskopu | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania i odtwarzania zapisanych zdjęć i filmów bezpośrednio na monitorze z funkcją kasowania wybranych plików | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w gniazdo USB do podłączenia pamięci PenDrive | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w gniazdo wideo HDMI do podłączenia do dodatkowego, zewnętrznego monitora | TAK |  |
|  | Gniazdo kart SD, USB i HDMI zakryte, zabezpieczone przed wniknięciem ciał stałych oraz bryzgów płynu | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w dodatkowe gniazdo umożliwiające jednoczesne podłączenie dedykowanego giętkiego wideoendoskopu intubacyjnego wraz z oferowanym wideolaryngoskopem | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję szybkiego przełączania wyświetlania obrazu na ekranie pomiędzy wideolaryngoskopem, a giętkim wideolaryngoskopem intubacyjnym | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o głowicę kamery endoskopowej do połączenia z bronchofiberoskopem optycznym | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do monitora dedykowanego wideootoskopu | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do monitora dedykowanego giętkiego wideoryno-laryngoskopu | TAK |  |
|  | Zasilanie monitora poprzez zintegrowany akumulator jak również z sieci 230 V / 50 Hz | TAK |  |
|  | Czas pracy z użyciem zasilania akumulatorowego ok. 2 godziny | TAK |  |
|  | Graficzny wskaźnik informujący o poziomie naładowaniu akumulatora wyświetlany na ekranie monitora | TAK |  |
|  | Obudowa monitora wykonana z tworzywa ABS | TAK |  |
|  | Współczynnik ochrony monitora min. IP54 | TAK |  |
|  | Możliwość zamocowania monitora na stojaku poprzez uchwyt z mocowaniem VESA | TAK |  |
|  | W zestawie: - zasilacz sieciowy - uchwyt z mocowaniem VESA do zamocowania do stojaka jezdnego | TAK |  |
|  | Stojak jezdny - 1 zestaw | TAK |  |
|  | Stojak jezdny do zamocowania monitora wyposażony w kosz na akcesoria | TAK |  |
|  | Wysokość stojaka - 115 - 130 cm | TAK |  |
|  | Wideolaryngoskop do trudnych intubacji dla dorosłych - 1 zestaw | TAK |  |
|  | Wideolaryngoskop z rękojeścią zintegrowaną na stałe, wyposażony w mocno zakrzywioną łopatkę dedykowaną do trudnych intubacji dorosłych, w pełni wielorazowy, wykonany ze stali, kompatybilny z oferowanym monitorem | TAK |  |
|  | Podłączanie wideolaryngoskopu do monitora poprzez odłączany przewód łączący, przewód w zestawie | TAK |  |
|  | Zintegrowany przetworniki obrazowy CMOS oraz dioda oświetleniowa LED w części dystalnej łopatki | TAK |  |
|  | Układ optyczny przetwornika obrazowego zapewniający wizualizację końca łopatki na ekranie monitora w trakcie intubacji | TAK |  |
|  | Rękojeść wideolaryngoskopu wyposażona w jeden przycisk do uruchamiania zapisu zdjęć i filmów (obsługa poprzez długie i krótkie wciśnięcie przycisku) | TAK |  |
|  | Zintegrowany w łopatce kanał do prowadzenia cewnika ssącego | TAK |  |
|  | Możliwość reprocessingu wideolaryngoskopu wraz z przewodem łączącym metodą manualną oraz maszynową (pełne zanurzenie w roztworze, klasa ochrony IPX8) | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji w sterylizatorze plazmowym | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 6 – Respirator transportowy – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci. | TAK |  |
|  | Waga respiratora do 5 kg. | TAK |  |
|  | Respirator odporny na przeciążenia. | TAK |  |
|  | Respirator z możliwością zasilania z zewnętrznego źródła DC o napięciu od 12 do 24 V umożliwiające zastosowanie respiratora w ambulansie oraz transporcie lotniczym. | TAK |  |
|  | Obsługa poprzez pokrętło i ekran dotykowy. | TAK |  |
|  | Obsługa i komunikaty w języku polskim. | TAK |  |
|  | Kolorowy, pojedynczy ekran dotykowy o przekątnej min. 8,4”. Nie dopuszcza się stosowania ekranów powielających. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 640x 480 pikseli. | TAK |  |
|  | System testów sprawdzających działanie respiratora. | TAK |  |
|  | Funkcja autotestu dokonywana automatycznie lub na żądanie po włączeniu respiratora. | TAK |  |
|  | Wbudowany uchwyt/rączka do przenoszenia. | TAK |  |
|  | Własne zasilanie w powietrze z wbudowanej w aparat turbiny. | TAK |  |
|  | Zasilanie w tlen z sieci szpitalnej o ciśnieniu min. 2,8 do 6 bar oraz wejście niskociśnieniowe 0 – 1,5 bar, wtyk typu DIN | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 220-240 V, 50/60Hz. | TAK |  |
|  | Pobór mocy poniżej 160 VA. | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilane akumulatorowe do podtrzymania pracy respiratora operującego na autonomicznym źródle powietrza na minimum 4,5 godziny. | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego podczas stand-by max 2,5 godziny. | TAK |  |
|  | Wentylacja objętościowa wymuszona i asystująca z przepływem: stałym oraz opadającym. | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowa wymuszona i asystująca. | TAK |  |
|  | SIMV z PS. | TAK |  |
|  | Wentylacja PSV. | TAK |  |
|  | CPAP | TAK |  |
|  | Możliwość programowania westchnięć (minimum objętości i częstotliwości). | TAK |  |
|  | Wentylacja bezdechu z regulacją objętości, częstości oddechowej oraz czasu reakcji. | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV. | TAK |  |
|  | Pauza wdechowa oraz wydechowa. | TAK |  |
|  | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu oraz wartości FiO2. | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji typu PSV do odzwyczajania pacjentów od respiratora z parametrem docelowej objętości oddechowej, z ustawieniem dwóch różnych: częstości oddechowej podtrzymania w przypadku niewydolności lub braku wysiłku wdechowego oraz częstotliwości minimalnej oddechów dla pacjentów oddychających spontanicznie co umożliwia automatyczne przełączanie się respiratora pomiędzy wentylacją obowiązkową a wspomaganą w zależności od aktywności oddechowej pacjenta. | TAK |  |
|  | Częstość oddechów min.: 1-80 odd/min. | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu min.: 20 – 2000 ml. | TAK |  |
|  | Regulowany czas wdechu zakres minimalny od 0,3 do 5,0 sek. | TAK |  |
|  | Regulowany stosunek I:E min. 1:9 do 1:1 lub stosunek Ti:Ttot min. 10% - 50%. | TAK |  |
|  | Regulacja stężenia tlenu w zakresie od 21 do 100 %O2. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania min od 5 do 40cmH2O. | TAK |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. 1-10 l/min. | TAK |  |
|  | Regulowane kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybach spontanicznych min. 20-80% przepływu szczytowego. | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP min od 0 do 20 cmH2O. | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe min od 5 do 50 cmH2O. | TAK |  |
|  | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji. | TAK |  |
|  | Rzeczywista całkowita częstość oddechowa. | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu (wdechowa i wydechowa). | TAK |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej (wydechowa). | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowe. | TAK |  |
|  | Ciśnienie średnie. | TAK |  |
|  | Ciśnienie Plateau. | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP. | TAK |  |
|  | % Przeciek. | TAK |  |
|  | Pomiar stosunku I:E lub Ti:Ttot. | TAK |  |
|  | Pomiar stosunku I:E lub Ti:Ttot. | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego nastawienia granic alarmowych względem zmierzonych parametrów wentylacji. | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie parametrów nastawianych i mierzonych, oraz krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie min. 2 krzywych dynamicznych z pośród : przepływ/czas, ciśnienie/czas, objętość/czas. | TAK |  |
|  | Okno monitorowania: możliwość przejścia w jednym kroku do okna monitorowania pozwalającego na obserwację powiększonych krzywych dynamicznych oraz zmierzonych parametrów wentylacji. | TAK |  |
|  | Możliwość zamrożenia krzywych do ich analizy (pozwala min. na pomiar różnicy wartości między dwoma wybranymi przez użytkownika punktami wyświetlanych krzywych). | TAK |  |
|  | Ręczny i automatyczny (na żądanie) dobór skali wyświetlania krzywych. | TAK |  |
|  | Funkcja obrotu wyświetlanego na ekranie menu o 180 stopni. | TAK |  |
|  | Zapis trendów parametrów min.: RR, VTi, MVi, VTe, MVe, Pplat, Pszczyt, Pśred, PEEP, TI/Ttot, Przeciek, FiO2 | TAK |  |
|  | Pamięć trendów: min 72 godziny. | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną. | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia lub rozłączenia pacjenta. | TAK |  |
|  | Stężenia tlenu min/max. | TAK |  |
|  | Za wysokiej częstości oddechowej. | TAK |  |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego. | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu. | TAK |  |
|  | Awaria zasilania w tlen. | TAK |  |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej. | TAK |  |
|  | Rozładowanie akumulatora. | TAK |  |
|  | Dziennik zdarzeń i alarmów zapamiętujący min. 200 ostatnich zdarzeń. | TAK |  |
|  | Stopień ochrony IP min. 34. | TAK |  |
|  | Możliwość konfigurowania: głośności, jasności ekranu. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawianych parametrów. | TAK |  |
|  | Złącze USB do przenoszenia danych i dokonywania aktualizacji oprogramowania. | TAK |  |
|  | Respirator wyposażony w protokół pozwalający na przysłanie parametrów wentylacji, alarmów i pomiarów do innych systemów. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy respiratora o dodatkowe tryby wentylacji CPV, PSIMV/PS-PRO/PRVC/DUO-LEVELS oraz o pomiar CO2 – na dzień składania oferty | TAK |  |
|  | Wyposażenie:. - Wielorazowa zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu wydechowego x 2 kpl. - jednorazowy układ oddechowy dla pacjentów dorosłych – 1 szt. - uchwyt do zawieszenia respiratora na ramieniu łóżka – 1 szt. | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |
| VIII | INNE |  |  |
| 1 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 7 – Pulsoksymetr – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pomiar saturacji SpO2 oraz tętna w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Dokładność pomiarowa przy niskiej perfuzji: 0,05 – 20 % | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran TFT LCD minimum 3” i rozdzielczości minimum 240 x 400 | TAK |  |
|  | Wyświetlane parametry co najmniej: Saturacja SpO2, Tętno HR, Poziomy SpO2 , Poziomy HR, Status baterii , Wskaźnik perfuzji, Wskaźnik HR, Wskaźnik alarmu, Krzywa pletyzmograficzna, Bieżący czas, Wykresy długi i krótki | TAK |  |
|  | Zapis danych pacjenta do 20 dni przy pomiarze co 10 s | TAK |  |
|  | Czas zapisu wykresu w zakresie: 1 – 48 godz | TAK |  |
|  | Wysoka odporność na ruchy pacjenta oraz zakłócenia elektryczne | TAK |  |
|  | Zastosowanie dla wszystkich kategorii wiekowych: od noworodków po ludzi starszych | TAK |  |
|  | Co najmniej dwa tryby pracy do wyboru: ciągły lub okresowy | TAK |  |
|  | Mocowanie w pionie lub poziomie – przekręcanie wyświetlanego ekranu | TAK |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne z możliwością wyciszenia na 2 min. | TAK |  |
|  | Głośność alarmów w 7 stopniowej skali. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia dźwięków tętna. | TAK |  |
|  | Interfejs - wejście RS232 | TAK |  |
|  | Zasilanie przy pomocy baterii alkalicznej lub akumulatora Ni-MH | TAK |  |
|  | Czas pracy 10 godzin | TAK |  |
|  | Czas ładowania do 6 godzin | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru SpO2 w zakresie 0 - 100 % | TAK |  |
|  | Dokładność dla dorosłych/dzieci w zakresie 100 - 70% co najmniej ± 2% oraz w zakresie 69 - 50% ± 3% | TAK |  |
|  | Dokładność dla noworodków w zakresie 100 - 70% min. ± 3% oraz w zakresie 69 - 50% ± 4% | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: 15 - 300 bpm | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru tętna 15 - 300 bpm ±3 bpm | TAK |  |
|  | Czas uśrednień co 2, 4, 8, 12 s | TAK |  |
|  | Spełnienie norm: IEC60601-1, ISO9919, EN475, IPX1, EN/IEC60601-1-2 | TAK |  |
|  | Gumowa zdejmowana obudowa ochronna ze stojakiem | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia w oprogramowanie do archiwizacji | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
| 1 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet 8 – Ssak – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2018

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ssak przenośny dedykowany do pracy w oddziałach szpitalnych: anestezjologii, intensywnej terapii, chirurgii, ortopedii, oddziałach wewnętrznych, endoskopii, | TAK |  |
|  | Pompa próżniowa bezolejowa Masa max.: 5,5 kg Wymiary bez wózka (dł. x wys. x szer.) max: 40 x 20 x 40 cm Przepływ minimum: 28 l/min. Maks. podciśnienie 82 kPa Głośność max: 45 dB Zasilanie sieciowe 230V, 50/60 Hz Praca ciągła 24 godziny na dobę | TAK |  |
|  | Wyposażenie: Przewód zasilający o długości 3 m Pojemnik z tworzywa nietłukącego 1l – 1 szt. komplet przewodów filtr bakteryjny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
| 1 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)