## 16
pakiet nr 16
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Prowadniki diagnostyczne pokryte teflonem a. długość 150cm, 300cm b. średnica 0,025-0,038cala c. kształt zakończenia: “J” oraz prosty, d. miękka atraumatyczna końcówka e. konstrukcja prowadnika umożliwiająca użycie typowej igły anestezjologicznej f. dobra widoczność w skopii | szt | 3500
2 | Torqer a)zacisk torqera poprzez skręcenie | szt | 500
3 | Igły anestezjologiczne do nakłucia tętnicy a) dostępne igły 18 G, 19 G i 20 G | szt | 1500
4 | Elektrody do stymulacji czasowej endokawitarnej bipolarne, pasywne o różnych krzywiznach do wyboru | szt | 200
5 | Zestaw rampa trójkranikowa OFF 35 bar sterylnie pakowane - płynne przekręcanie kraników -przeźroczyste -testowane do ciśnienia 35 bar do innekcji recznych -z adapterem rotacyjnym i łącznikiem typu LL, męskim z prawej strony | szt | 2400
RAZEM:

## 17
pakiet nr 17 - Zestaw do strzykawki automatycznej MEDRAD MARK PROVIS
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Złącze wysokiego ciśnienia do wkładu strzykawki automatycznej MEDRAD MARK PROVIS, wytrzymały przy ciśnieniu do 1200 PSI | szt | 300
2 | Zestaw strzykawkowy kompatybilny z urządeniem Medrad Mark V o pojemności strzykawek 150 i 200ml | szt | 300
RAZEM:

## 20a
pakiet nr 20a- Głowice do IVUS ZESTAW III
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | sonda do badania IVUS Dane techniczne: - częstotliwość 60 MHz - głowica mechaniczna - czas trwania impulsu (usec) – 0,034 - rozdzielczość osiowa (µm) – 40 µm - rozdzielczość poprzeczna (µm) – 90 µm - penetracja tkanek miękkich (mm) >2,5 mm - prędkość (pullback) - (mm/s) – 0,5-10 mm/s -maksymalna długość (pullback) –(mm) – 120 mm - separacja ramki (µm) – 17 do 170 µm | szt | 150
2 | Dzierżawa: System do obrazowania ultrasonograficznego IVUS kompatybilny z sondami poz 1. | M-CY | 12
RAZEM:

## 22
pakiet nr 22 - Prowadniki do pomiaru FFR Zestaw II
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | cewnikiem o pojedynczym świetle typu monorail przeznaczonym do użytkowania ze standardowymi prowadnikami o średnicy 0,014 cala ( 0,36 mm) w naczyniach tętniczych - długość całkowita 335 cm - długość robocza 150 cm - trzon dystalny typu monorail 26 cm z czujnikiem ciśnienia 5 mm od końcówki dystalnej - cewnik posiada port RX - trzon dystalny o kształcie eliptycznym o wymiarach 1,68 x 1,91 F ( 0,020 cala x 0,025 cala) do 10 mm od końca dystalnego - profil maksymalny 2,7 F (0,035 cala) w lokalizacji czujnika ciśnienia - marker położony jest 3 mm od końca dystalnego - trzon położony proksymalnie od odcinka monorail ma wymiar 2,4 F, umożliwia stosowanie cewników prowadzących od 5 F - znaczniki umieszczono w odległości 80 i 100 cm od końca dystalnego | szt | 100
2 | Dzierżawa: System do obrazowania FFR kompatybilny z sondami poz 1. | M-CY | 12
RAZEM:

## 29
pakiet nr 29 – Zestaw do zamykania ubytków w przegrodzie międzykomorowej typu Amplatzera
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | 1. Okluder wykonany z nitinolu pokrytego azotkiem tytanu. 2. Samocentralizacja okludera w ubytku. 3. Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera. 4. Zakres średnic części środkowej okludera od 4 do 24 mm i dostępnych długościach „talii” 3mm i 7mm umożliwiający zamykanie małych, średnich, dużych i bardzo dużych ubytków. 5. W przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków okludera, czy nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przegrodę bez konieczności usuwania systemu z serca. 6. Zestaw składający się z : • Okluder • System uwalniający do zamykania ubytków międzykomorowych • Cewnik balonowy do pomiaru wielkości ubytku • Prowadnik 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności | szt | 7
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
Komis

## 35
pakiet nr 35 – Systemy protekcji dystalnej
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | system umożliwiający zastosowanie niezależnego prowadnika 0,014” lub 0,018”; system dostawy: OTW lub RX do wyboru, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F; filtr zbudowany z heparynizowanej nitinolowej nici utkanej w koszyk szkielet filtru wykonany ze złotego drutu, dodatkowo markery proksymalny i dystalny, obrazujące początek i koniec filtra średnica koszyka filtra: 3/4/5/6/7mm do naczyń od 2 do 7mm długość użytkowa 190 oraz 320cm system zmontowany tak, iż najpierw przez zwężenie przeprowadzany jest miękki cewnik, przez który następnie przeprowadzany jest filtr. Profil przejścia 3,2F, profil końcówki służącej do odzyskiwania filtra 4,2F; do stosowaniu w tętnicach szyjnych, wieńcowych oraz obwodowych | szt | 10
RAZEM:

## 37
Pakiet nr 37
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Opatrunek na bazie poliuretanu impregnowany trombiną i Chlorkiem Wapnia oraz związkiem hamującym fibrynolizę - kwasem ε-aminokapronowymRozmiar 10cm x 10 cm.Zastosowanie - do hamowania krwawienia po zabiegach przezskórnej angioplastyki. | szt. | 100
RAZEM:

## 41
pakiet nr 41- Zestaw do kontrastu
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Kolec do kontrastu (połączenie pomiędzy pojemnikiem z kontrastem i drenem do oszczędności kontrastu) a) kolec z odpowietrznikiem, zastawką i krótkim drenikiem do pojemników z kontrastem b) końcówka żeńska z zastawką bezigłową dwukierunkową zabezpieczona koreczkiem c) dodatkowy zintegrowany koreczek zabezpieczający przed skażeniem d) możliwość zastosowania do kilku badań angiograficznych e) długość zestawu 15 cm | szt | 1200
2 | Dren oszczędzający kontrast a) dren z zastawką bezzwrotną łączący kolec oszczędzający kontrast z rampą b) duży rozmiar zastawki bezzwrotnej zamykającej przepływ kontrastu (zabezpiecza przed skażeniem przez mikroorganizmy) c) duże światło pozwalające na kontrolowanie przepływu kontrastu d) długość 130 cm końcówka męsko – męska | szt | 2100
RAZEM:

## 42
pakiet nr 42 - Sonda do obrazowania wewnątrznaczyniowego OCT
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Sonda do obrazowania wewnątrznaczyniowego OCT kompatybilna z posiadanym przez szpital aparatem „Optis Integrated” Sonda do OCT posiadająca 3 znaczniki - na dystalnym końcu cewnika, przy soczewce obrazującej oraz 50 mm proksymalnie do soczewki Sonda do OCT umożliwiająca precyzyjne ustawienie w obszarze interesującej zmiany naczyniowej Sonda optyczna, za pośrednictwem, której światło podczerwone jest dostarczane w pole obrazowe. Wewnątrz sondy pojedyncze włókno światłowodowe o średnicy 0,006” wraz z osadzoną na końcu soczewką wraz z kanałem do przepłukiwania Wewnętrzny światłowód sondy wprawiany w ruch obrotowy za pomocą specjalnego urządzenia/interfejsu, wykonujący automatyczny „pull-back” Możliwe do wykonania dwie długości obrazowania, wizualizacji obrazu: 54 mm i 75 mm. | szt | 20
RAZEM:

## 43
pakiet nr 43
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Kleszczyki biopsyjne rozmiar do wyboru zamawiajacego 5,5F srednica zewnętrzna trzonu 1,85mm wielkośc pobranej próbki 2,46mm3 7F srednica zewnętrzna trzonu 2,3mm wielkośc pobranej próbki 5,2mm3. Wersje do dostępu udowego lub przez zyłę szyjną wewnętrzną 2 długości 50,104 cm uchwyt z 3 pierścieniami srodkowy ruchomy umożliwiając wygodną pozycję ręki operatora w róznych położeniach. końcówki prosta radialna i wielofunkcyjna | szt | 10
2 | Koszulki długie do kleszczyków biopsyjnych w rozmiarach 7F,8F długości 45 i 98 cm z końcówką prostą lub zakrzywioną | szt | 10
RAZEM: