L. Dz. USK/DZP/**PN-126**/2019 Wrocław, 2019-05-24

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca : USK/DZP/PN-126/2019.**

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:**

Pakiet nr 1:

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z energią defibrylacji 36J?

Odpowiedź : **Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści elektrodę do defibrylacji o średnicy 8,6Fr?

Odpowiedź : **Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy zamawiający dopuści alarmy dźwiękowe Pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI?

Odpowiedź : **Tak**, **Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści zapisywanie danych z kontroli na nośniku zewnętrznym?

Odpowiedź : **Tak**, **Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby transmisje w systemie zdalnego monitoringu odbywały się w oparciu o sieć GSM?

Odpowiedź : **Zamawiający nie wymaga .**

Pakiet nr 2:

1. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „4 typy stymulacji antyarytmicznej”?

Odpowiedź : **Urządzenie ma możliwość dostarczenia 4 typów terapii , takich jak „burst” czy „ramp” - o różnej charakterystyce sprzężenia stymulacji .**

1. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „elektrod czteropolowych charakteryzujących się podwójną fiksacją**”?**

Odpowiedź : **Zamawiający rozumie np. wykorzystujące krzywiznę elektrody oraz strukturę mechaniczną utrudniającą wycofanie elektrody**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby transmisje w systemie zdalnego monitoringu odbywały się w oparciu o sieć GSM?

Odpowiedź : **Zamawiający nie wymaga .**

1. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „System monitorowania opartego na min. 3 monitorowanych parametrach w przewidywaniu wystąpienia zaostrzeń niewydolności serca”?

Odpowiedź : **Zamawiający rozumie :**  **Przewidywanie wystąpienia dekompensacji układu krążenia w przebiegu niewydolności serca wykorzystujące niezależne parametry wynikające z algorytmów w które urządzenie jest wyposażone.**

Pakiet nr 4:

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenia kompatybilne z systemem zdalnego monitorowania bez konieczności dostarczenia monitora w ramach pakietu?

Odpowiedź : **Tak**, **Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby transmisje w systemie zdalnego monitoringu odbywały się w oparciu o sieć GSM?

Odpowiedź : **Zamawiający nie wymaga .**

Czy Zamawiający dopuści urzadzenie w konfiguracji IS4/DF1 bez mozliwości wykonania badania MRI? Odpowiedź : **Tak**, **Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet nr 6:

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z energią defibrylacji 36J?

Odpowiedź : **Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści elektrodę do defibrylacji o średnicy 8,6Fr?

Odpowiedź : **Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy zamawiający dopuści alarmy dźwiękowe Pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI?

Odpowiedź : **Tak**, **Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiajacy dopuści zapisywanie danych z kontroli na nośniku zewnętrznym?

Odpowiedź : **Tak**, **Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby transmisje w systemie zdalnego monitoringu odbywały się w oparciu o sieć GSM?
2. Odpowiedź : **Zamawiający nie wymaga .**

Pakiet nr 7:

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenia o grubości 13mm i fizjologicznym kształcie?

Odpowiedź : **Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenia z ilością szoków w jednej interwencji równa 6?

Odpowiedź : **Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby transmisje w systemie zdalnego monitoringu odbywały się w oparciu o sieć GSM?

Odpowiedź : **Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Pakiet nr 8:

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenia kompatybilne z systemem zdalnego monitorowania bez konieczności dostarczenia monitora w ramach pakietu?

Odpowiedź : **Tak**, **Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet nr 11:

1. Czy Zamawiający dopuści urzadzenia o szerokości impulsu w zakresie 0,12ms – 1,5ms?

Odpowiedź : **Tak**, **Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie do umowy z komisem

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do **§**10ust. 4 litery d) w brzmieniu:

d) czasowego wycofania z produkcji.

Odpowiedź : **Zgodnie z SIWZ.**

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

**Magda Jellin**

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych