Wrocław, dnia 19 - 06 - 2019 r.

# Nr sprawy: USK/DZP/PN-141/2019

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa łóżek szpitalnych oraz porodowych i parawanów mobilnych na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 1), art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)  informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców, jednocześnie wyjaśniając co następuje.

Pytanie nr 1 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2  – Zadanie nr 5

Czy w związku z pkt. 13 i 14 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (314 szt.) z autoregresją w części lędźwiowej (autoregresja tylko oparcia pleców) w zakresie 9 cm, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, która nie ma wpływu na profilaktykę przeciwodleżynową? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu  przeciwodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko (314 szt.) ze szczytami wykonanymi z płaskowników stalowych, lakierowanych proszkowo, z wypełnieniem z płyty tworzywowej typu hpl?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko (314 szt.)  z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści min. wysokość tj. 380 mm, nie dopuści maks. wysokości 810 mm

Pytanie nr 5 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko (314 szt.) z leżem o szerokości 87 cm, co różni się od parametru oczekiwanego o 1cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko (314 szt.) wyposażone w pilot przewodowy bez graficznej informacji o lokalizacji dźwigni CPR, która wydaje się elementem zbędnym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko (314 szt.) posiadające leże wypełnione 4 płytami wykonanymi z polipropylenu, montowanych za pomocą mechanizmu zatrzaskowego, umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję, o wadze 2,25 kg (najcięższy panel)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko (314 szt.) ze szczytami bez blokady na czas transportu? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń, blokad.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9  – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko (314 szt.) z metalowymi kołami w tworzywowej obudowie, o średnicy 150 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści również

Pytanie nr 10 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (314 szt.) z barierkami bocznymi, które można złożyć w dwóch ruchach: odciągnięcie zabezpieczenia i opuszczenie barierki?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (314 szt.) z barierkami bocznymi na całej długości leża?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści również

Pytanie nr 12 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (314 szt.) z barierkami bocznymi nie poruszającymi się wraz z segmentami leża?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13  – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (314 szt.) z barierkami bocznymi jednoczęściowymi (po jednej barierce na każdą stronę)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (314 szt.) z barierkami bocznymi dzielonymi o tożsamych wymiarach?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (314 szt.) z barierkami bocznymi wykonanymi z metalowych profili z tworzywowymi elementami?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (314 szt.) z barierkami bocznymi wykonanymi z aluminiowych profili z tworzywowymi elementami?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 17 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez półki na basen znajdującej się pod korpusem?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 18 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką na basen wykonaną z ABS?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści również

Pytanie nr 19 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladami wysuwanymi na prowadnicach rolkowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści również

Pytanie nr 20 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z frontami szuflad wykonanymi z płyty tworzywowej typu HPL?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 21 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 50 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 22 – Zadanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami z indywidualna blokadą, z blokadą znajdującą się bezpośrednio przy kołach?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 23 – Zadanie nr 5

Czy w związku z pkt. 28 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której blat górny posiada na 2 bocznych krawędziach listwy aluminiowe w kształcie litery C oraz na tylnej krawędzi aluminiowy reling oraz blatem bocznym wyposażonym w 2 listwy aluminiowe w kształcie litery C?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 24 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 25 – Zadanie nr 4

Czy w związku z pkt. 10 i 11 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (8 szt.) z autoregresją w części lędźwiowej (autoregresja tylko oparcia pleców) w zakresie 9 cm, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, która nie ma wpływu na profilaktykę przeciwodleżynową? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu  przeciwodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 26 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko (8 szt.) ze szczytami wykonanymi z płaskowników stalowych, lakierowanych proszkowo, z wypełnieniem z płyty tworzywowej typu hpl?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 27 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko (8 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również min. wysokość, nie dopuszcza maksymalnej wysokości

Pytanie nr 28 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko (8 szt.) o wymiarach zewnętrznych 215 x 99 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 29 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko (8 szt.) wyposażone w pilot przewodowy bez graficznej informacji o lokalizacji dźwigni CPR, która wydaje się elementem zbędnym

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 30 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko (8 szt.) posiadające leże wypełnione 4 płytami wykonanymi z polipropylenu, montowanych za pomocą mechanizmu zatrzaskowego, umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję, o wadze 2,25 kg (najcięższy panel)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 31 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko (8 szt.) ze szczytami bez blokady na czas transportu? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń, blokad.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 32 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko (8 szt.) z metalowymi kołami w tworzywowej obudowie, o średnicy 150 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści również

Pytanie nr 33 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (8 szt.) z barierkami bocznymi, które można złożyć w dwóch ruchach: odciągnięcie zabezpieczenia i opuszczenie barierki?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 34 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (8 szt.) z barierkami bocznymi na całej długości leża?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 35 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (8 szt.) z barierkami bocznymi nie poruszającymi się wraz z segmentami leża?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 36 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (8 szt.) z barierkami bocznymi jednoczęściowymi (po jednej barierce na każdą stronę)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 37 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (8 szt.) z barierkami bocznymi dzielonymi o tożsamych wymiarach?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 38 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (8 szt.) z barierkami bocznymi wykonanymi z metalowych profili z tworzywowymi elementami?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 39 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne (8 szt.) z barierkami bocznymi wykonanymi z aluminiowych profili z tworzywowymi elementami?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 40 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez półki na basen znajdującej się pod korpusem?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 41 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką na basen wykonaną z ABS?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści również

Pytanie nr 42 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladami wysuwanymi na prowadnicach rolkowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści również

Pytanie nr 43 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z frontami szuflad wykonanymi z płyty tworzywowej typu HPL?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 44 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 50 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 45 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami z indywidualna blokadą, z blokadą znajdującą się bezpośrednio przy kołach?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 46 – Zadanie nr 4

Czy w związku z pkt. 28 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której blat górny posiada na 2 bocznych krawędziach listwy aluminiowe w kształcie litery C oraz na tylnej krawędzi aluminiowy reling oraz blatem bocznym wyposażonym w 2 listwy aluminiowe w kształcie litery C?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 47 – Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko (8 szt.) z możliwością przedłużenia leża o 28 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

POUCZENIE

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Informacji, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu,  tel. 71 / 784 – 20 – 28, adres e-mail: ekomar@usk.wroc.pl

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych