Sygn. USK/DZP/PN-175/2019	                                                       Wrocław, 2019-07-15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu w ramach doposażenia w aparaturę medyczną Sali Hybrydowej; USK/DZP/PN-175/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakietu 8 pompy infuzyjne strzykawkowe –szt 4 ze stacją dokującą.

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie pomp infuzyjnych strzykawkowych Perfusor Space

oraz stacji dokujących Space Station wyprodukowanych w 2018/ 2019 roku.

W chwili dostawy oferowane pompy Perfusor Space i stacje dokujące Space Station będą fabrycznie nowe oraz zostaną objęte pełną gwarancją.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pkt 4.

Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe o masie pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie do 2,3 kg?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pkt 11.

Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe z pełnym mocowaniem strzykawki możliwym przy włączonej pompie- system obsługiwany całkowicie manualnie?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 17 .

Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe z zakresem szybkości infuzji 0,1 – 999,9 ml/godz.?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pkt 20.

Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe z możliwością programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, , mmol, mEq, IU– na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę).?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pkt 22 1.

Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe

1. Emergency - z funkcją zliczania podanej objętości i prezentacją wartości na ekranie urządzenia z dedykowanym przyciskiem bolusa na obudowie pompy?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pkt 24.

Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe z funkcją wypełnienia linii lub nie. ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pkt 29.

Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe z ustawianiem poziomu ciśnienia okluzji –

na 9 poziomach z zakresem 75-900 mm/hg ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pkt 33.

Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe z rejestrem 1000 zdarzeń zapisywanych w czasie rzeczywistym.?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pkt 34.

Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe z funkcją – przerwa (standby) w zakresie

od 1min do 24 godzin programowany co 1 minutę bez funkcji automatycznego startu infuzji

po zaprogramowanej przerwie, gdyż stwarza to ryzyko niekontrolowanej podaży leku?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pkt 40.

Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe bez funkcji wyświetlania trendów?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

Pkt 48.

Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe bez alarmu rozłączenia linii – spadku ciśnienia?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SIWZ.

Pkt 58.

Czy Zamawiający dopuści stacje dokujące pozwalające na jednoczesne zasilanie 3 oferowanych pomp strzykawkowych lub objętościowych?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SIWZ.

Pkt 59.

Czy Zamawiający dopuści stojak umożliwiający mocowanie do 8 pomp wraz z stacją dokującą z czterema podwójnymi kółkami z hamulcami ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska - Brycka

Z-ca Kierownika ds. Przetargów