Sygn. USK/DZP/PN-106/2019	                                                   				Wrocław, 2019-07-29

Dotyczy:  Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

USK/DZP/PN-106/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Załącznik nr 2 Pakiet 16 – Defibrylator 2 –  11 szt.

Pytanie 1 	dot. pkt 5
Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania defibrylator wyposażony w metronom aktywnie wspomagający użytkownika w taki sposób, aby w trakcie prowadzenia RKO uciskał on klatkę piersiową pacjenta w tempie wymaganym Wytycznymi ERC 2015, wynoszącym od 100 do 120 ucisków na minutę? Niezależnie od wieku pacjenta, konieczności jego intubacji lub też jej braku częstość uciśnięć klatki piersiowej (zgodnie z Wytycznymi ERC 2015) wynosi od 100 do 120 uciśnięć na minutę, a metronom jest jedynie jedną z form informacji zwrotnej techniki uciskania klatki piersiowej. Zadaniem metronomu jest  wyznaczanie właściwego tempa ucisku klatki piersiowej w trakcie RKO, a nie wspieranie oddychania

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2 	dot. pkt 6 i 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie defibrylatora z zakresem ilości poziomów energii minimum 19? W praktyce podczas wystąpienia zatrzymania krążenia lub arytmii mięśnia sercowego wymagających leczenia z użyciem defibrylatora używanych jest tylko kilka poziomów energii dla danej procedury (defibrylacji lub kardiowersji) z rozróżnieniem na pacjenta dorosłego lub pediatrycznego. Na ogół jest to zakres od 1 do 3 poziomów energii, w przedziałach zalecanych przez producenta. Zatem ilość poziomów energii w każdym defibrylatorze jest na tyle rozpięta, aby było możliwe przeprowadzenie skutecznej defibrylacji.

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3 	dot. pkt 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie defibrylatora z czasem ładowania do energii maksymalnej 200 J do 7 s?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4 	dot. pkt 12
Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o wadze 6,9 kg wraz z akumulatorem i łyżkami?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5	dot. pkt 13 i 18
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy z zakresem wyboru energii od 1 do 200 J w trybie manualnym, spełniający aktualne Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczące zakresu energii defibrylacji dwufazowej?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6	dot. pkt 14
Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, w którym protokół wyładowania w trybie AED dla pacjentów dorosłych mieści się w zakresie 120-200 J i wynosi odpowiednio: 120,150 i 200 J oraz  dla dzieci 50,70,85? Protokół defibrylacji jest indywidualny dla każdego producenta defibrylatorów i uzależniony jest od zastosowanej technologii impulsu defibrylacyjnego.

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 7		 dot. pkt 19
Czy Zamawiający dopuści do postepowania defibrylator z możliwością monitorowania EKG 3 lub 5 odprowadzeń?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8	 	dot. pkt 20

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z zakresem pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 30 do 300/min ?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 9	 	dot. pkt 21 i 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z zakresem wzmocnienia sygnału  0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 cm/mV automatyczne?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych