DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-236/2019                                                                           Wrocław, dnia  02.08.2019 r.

Dostawa defibrylatorów dla  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego ul. Borowska 213                                 we Wrocławiu

nr sprawy: USK/DZP/PN-236/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz.1986 ze zm.) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie 1

Dotyczy: Defibrylator wyposażony w uchwyt umożliwiający bezpieczne i stabilne zawieszenie na ramie np.łóżka, noszy, zwiększający mobilność w ramach transportu wewnątrzszpitalnego.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator posiadający uchwyt transportowy lecz w związku z różnymi rozmiarami łóżka nie możemy zaoferować defibrylatora z uchwytem na ramę łóżka?

Odp. Zgodnie  z SIWZ

Pytanie 2

Dotyczy: Czas ładowania akumulatorów do pełnej pojemności: poniżej 4 godzin

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza wysokiej klasy defibrylator o czasie ładowania baterii 5 godzin?

Bateria znajdująca się w oferowanym urządzeniu cechuje się podwyższoną pojemnością. W związku z tym ładowanie jest dłuższe, ale umożliwia wydłużoną ciągłą pracę defibrylatora.

Odp. Zamawiający dopuści

Pytanie 3

Dotyczy: Mozliwość wykonania defibrylacji wewnetrznej.

Pytania: Czy Zamawiający dopuści defibrylator z łyżkami zewnętrznymi twardymi zintegrowanymi z

pediatrycznymi oraz z trybem automatycznym? Te dwie funkcje przeprowadzenia defibrylacji dają

możliwość przywrócenia prawidłowej akcji serca pacjenta poza salami operacyjnymi specjalizującymi się w kardiochirurgii czy podczas zabiegów na otwartym sercu.

Odp. Zgodnie  z SIWZ

Pytanie 4

Dotyczy: Czas ładowania do energii maksymalnej max. 5 sekund, gotowość sygnalizowana sygnałem

dźwiękowym i wizualnym.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator o czasie ładowania impulsu defibrylacyjnego o 1 sekundę dłuższy niż czas podany w specyfikacji? Dopuszczenie dłuższego czasu ładowania o mniej niż sekundę, nie wpłynie negatywnie na przeprowadzoną akcję ratowniczą.

Odp. Zamawiający dopuści

Pytanie 5

Dotyczy: Ładowanie, wybór energii, drukowanie oraz wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylatora oraz na płycie czołowej aparatu.

Pytanie: Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasu defibrylator z wyborem najważniejszych funkcji na

łyżkach czyli ładowanie i wyładowanie, a funkcja drukowania i wyboru energii na czole aparatu? Podczas akcji reanimacyjnej są to najważniejsze funkcje.

Odp. Zgodnie  z SIWZ

Pytanie 6

Dotyczy: Prąd stymulacji w zakresie min. 0-150 mA

Pytanie: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z zakresem od 5-140mA? Zakres ten jest w większości defibrylatorów medycznych, a tak niewielka różnica nie wpływa na jakość reanimacji.

Odp. Zamawiający dopuści

Pytanie 7

Dotyczy Minimum 15 poziomów regulacji kontrastu ekranu

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wysoko kontrastowy monitor zapewniający dobrą wiadomość pod

każdym kątem lecz nie posiadający regulacji kontrastu? Co nie wpływa negatywnie na jakość odczytu.

Odp. Zgodnie  z SIWZ

Pytanie 8

Dotyczy: Przycisk zatrzymania sygnału EKG „Zamrażania”

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator posiadający funkcję wyłączenia alarmu lecz nie posiadający funkcji “Zamrażania”?

Odp. Zgodnie  z SIWZ

Pytanie 9

Dotyczy: szybkość wydruku 10, 25, 50 mm/s

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator spełniający przynajmniej jedno podane

kryterium? 90% defibrylatorów posiada prędkość wydruku 25mm/s.

Odp. Zamawiający dopuści

Pytanie 10

Dotyczy: Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie od 0,5 do 4 cm/mV, minimum 4 poziomy.

Pytanie 10a:

Czy zamawiający dopuszcza wysokiej klasy defibrylator o wartościach wzmocnienia sygnału

x0.5,x1,x1.5,x2,x3?

Odp. Zgodnie  z SIWZ

Pytanie 10b: Czy zamawiający dopuszcza wysokiej klasy defibrylator o wartościach wzmocnienia sygnału x2,5,x5,x10,x20?

Tak niewielkie różnice między wartościami wzmocnienia EKG nie wpływają na funkcjonalność urządzeń.

Odp. Zgodnie  z SIWZ

Pytanie 11

Dotyczy: Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 bpm dla pacjentów dorosłych oraz między

30-350 bpm dla pacjentów pediatrycznych.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator o zakresie pomiaru częstotliwości akcji serca wynoszącym 0 - 300 bpm lub 30-300 bpm dla pacjenta dorosłego i pediatrycznego ? Zakres 0 - 300 bpmn

lub 30-300 bpm wystarcza, aby stwierdzić znaczą bradykardię lub tachykardię czy inne patologiczne

zmiany częstości rytmu serca.

Odp. Zamawiający dopuści

Pytanie 12

Dotyczy: Możliwość zastosowania filtru w celu wyeliminowania zakłóceń EKG pochodzących z aktywności mięśni.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści standardowe wykorzystywane z powodzeniem metody badania EKG( I ,II , III , aVR, aVL, aVF, V, V1, V2, V3, V4, V5, V6) ? Technologia redukująca szumy związane z ruchem pacjenta jest charakterystyczna dla jednego producenta na rynku i uniemożliwia składanie ofert.

Odp. Zgodnie  z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu  Zakupów i Zamówień Publicznych