Sygn. USK/DZP/PN-318/2019	                                                   				Wrocław, 2019-09-27

Dotyczy:  Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (2)

USK/DZP/PN-318/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1 	Pakiet  21 – Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy – 5 szt.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy wyposażony w manometr spełniający normy AAMI dotyczące odporności na wstrząsy – wytrzymuje upadek na twardą powierzchnię z wysokości 76 cm nie wymagając ponownej kalibracji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 	Pakiet  21 – Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy – 5 szt.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy bez wskazówki z zakończeniem fluorescencyjnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 	Pakiet  21 – Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy – 5 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy z mankietem dla dorosłych firmy Welch Allyn w rozmiarze 25-34 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat wyposażony w min. 2 mankiety dla dorosłych w rozmiarze standard 25-34 cm i rozmiarze dużym, obejmującym obwód  34-42cm.

Pytanie nr 4 	Pakiet 22 – Aparat do pomiaru ciśnienia elektroniczny – 13 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat do mierzenia ciśnienia elektroniczny z mankietem dla dorosłych firmy Welch Allyn w rozmiarze 25-34 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat wyposażony w min. 2 mankiety dla dorosłych w rozmiarze standard 25-34 cm i rozmiarze dużym, obejmującym obwód  34-42cm.

Pytanie nr 5 	Pakiet 22 – Aparat do pomiaru ciśnienia elektroniczny – 13 szt.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat do mierzenia ciśnienia elektroniczny z mankietem wykonanym z tworzywa sztucznego, zapinanym na rzep, przystosowanym do mycia i dezynfekcji poprzez całkowite zanurzenie, z powłoką antybakteryjną, niezawierający lateksu, przewodem obrotowym o 360º, bez balona wewnątrz mankietu, ze wskaźnikiem umiejscowienia tętnicy dla właściwego pozycjonowania mankietu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6	Pakiet 22 – Aparat do pomiaru ciśnienia elektroniczny – 13 szt.
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności aparat elektroniczny do pomiaru ciśnienia:

| 1 | Elektroniczny ciśnieniomierz, przeznaczony do zastosowań klinicznych |
| --- | --- |
| 2 | Duży, kolorowy wyświetlacz LCD |
| 3 | zakres pomiaru ciśnienia: 0 – 300 mmHG |
| 4 | Zakres pomiaru pulsu: 35-199 u/min |
| 5 | Moduł pomiaru ciśnienia na 150 000 cykli |
| 6 | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego, pulsu, daty, godziny, numeru kolejnego odczytu i poziomu naładowania akumulatora |
| 7 | Pomiar w trakcie inflacji mankietu, typowy czas pomiaru 15 s. |
| 8 | Wewnętrzna pamięć: 50 ostatnich pomiarów |
| 9 | Mankiet wielorazowy wykonany z tworzywa sztucznego – zapinany na rzep, przystosowany do mycia i dezynfekcji poprzez całkowite zanurzenie, |
| 10 | Mankiet z powłoką antybakteryjną, niezawierający lateksu, |
| 11 | Przewód mankietu obrotowy o 360º, |
| 12 | W komplecie: mankiet dorosły standard-1 szt., dorosły duży – 1 szt. |
| 13 | Zasilanie akumulatorowe |
| 14 | Akumulatory litowo – jonowe, 100 pomiarów przy w pełni naładowanych akumulatorach |
| 15 | Ładowarka umożliwiająca ładowanie ciśnieniomierza z zasilania 230V |
| 16 | Obudowa ciśnieniomierza z kolorystycznym wyróżnieniem stref podlegających szczególnej dezynfekcji ze względu na bezpośredni kontakt z użytkownikiem, np. uchwyty, przyciski |
| 17 | Wymiary: 15.0 cm / 8 cm / 5.6 cm ; Waga: 450 g |
| 18 | Dokładność pomiaru ciśnienia tętniczego zgodna ze standardami ANSI.AAMI SP10:2002 |
| 19 | Urządzenie zgodne z normą: |
|  | EN/IEC 60601-1 |
|  | EN/IEC 60601-1-2 |
|  | EN 1060-1:1996 Specyfikacje nieinwazyjnych |
|  | sfigmomanometrow - Część 1: Wymagania ogolne |
|  | EN 1060-3:1997 Specyfikacje nieinwazyjnych |
|  | sfigmomanometrow - Część 3: Wymagania dodatkowe |
|  | dotyczące elektromechanicznych systemów do pomiaru |
|  | ciśnienia krwi |

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych