Załącznik nr 2

Pakiet  – Funduskamera – 1 szt.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Funduskamera do angiografii fluoresceinowej | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania fotografii barwnej, bezczerwiennej, angiografii fluoresceinowej (FAG) dna oka, autofluoroscencja. | TAK |  |
|  | Minimum trzy powiększenia optyczne funduskamery: 20x, 35x, 50x | TAK, podać |  |
|  | Zmienna przesłona w celu ustawienia głębi ostrości | TAK |  |
|  | Wbudowany timer | TAK |  |
|  | Podgląd dna oka poprzez okular z możliwością kompensacji wady operatora | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania kolorowych zdjęć przedniego odcinka oka | TAK |  |
|  | Wbudowane filtry minimum: bezczerwienny, elektrycznie załączany filtr pobudzający i odcinający do fluoresceiny | TAK, podać |  |
|  | Minimalny zakres regulacji siły ogniskowania wziernika optycznego: -6D do +5D | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna zmiana siły flesza w zależności od wybranej procedury | TAK |  |
|  | Minimalna regulacja mocy błysku flesza w 21 krokach, moc maksymalna 300Ws | TAK, podać |  |
|  | Kompensacja wady sferycznej refrakcji pacjenta w minimalnym zakresie od -23D do +23D | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany układ ułatwiający ustawienie ostrości | TAK |  |
|  | Funkcja ułatwiająca naprowadzenie funduskamery na odpowiednie miejsce dna oka | TAK |  |
|  | Minimalny zakres możliwości obrotu -/+ 30st i pochylania: w dół 10st w górę 15st osi optycznej funduskamery | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć dna oka przy wielkości źrenicy od 4,5mm | TAK, podać |  |
|  | Przetwornik do wykonywania zdjęć kolorowych minimum 24 mln pikseli | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany panel kontrolny LCD | TAK |  |
|  | W zestawie zestaw komputerowy, oprogramowanie producenta funduskamery umożliwiające wykonanie, obróbkę oraz archiwizację fotografii | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych na dyskach DVD i dysku twardym | TAK |  |
|  | Specjalistyczny stolik elektryczny. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w minimum dwóch egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | Tak, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)