Sygn. USK/DZP/PN-345/2019	                                          				Wrocław, 2019-09-20

Dotyczy:  Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (3) USK/DZP/PN-345/2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytania do pakietu nr 46 - kolumna   sufitowa 1 szt.

Zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 16.09.2019 r. Zamawiający oczekuje zaoferowania - kolumna sufitowa  szt. 4

Pytanie 1:

Prosimy o rezygnację z wymogu „Jednostka pokryta powłoką antybakteryjną potwierdzoną certyfikatem z niezależnej jednostki certyfikującej.” Jest to wymóg nie ujęty w normach dot. jednostek zaopatrzenia medycznego. Podstawowym kryterium jest klasyfikacja wyrobu jako wyrób medyczny klasy IIb, co wiąże się z koniecznością spełniania szeregu normatywnych i ustawowych wymogów i skutkuje dopuszczeniem takiego wyrobu do stosowania. Powłoka antybakteryjna + certyfikat jest to parametr wskazujący konkretnego producenta i wykluczający udział innych oferentów. Formułowanie wymogów w sposób preferujący i wskazujący jednego określonego producenta stoi w sprzeczności z ustawowymi zasadami konkurencji.

Odp. Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 2:

Zamawiający wymaga kolumny po stronie infuzyjnej o wysokości min. 1000 mm, szerokości maks. 300 mm i głębokości maks. 210 mm. O ile wymóg wysokości ma uzasadnienie funkcjonalne, bo definiuje dostępny przedział na wieszanie osprzętu (półki, wieszaki), to przekrój kolumny nośnej funkcjonalnego uzasadnienia nie ma - formułowanie wymogów odnośnie przekroju ramion lub kolumn, a więc cech nie mających żadnego wpływu na użytkowanie urządzenia, preferuje jedynie i wskazuje jednego określonego producenta, co stoi w sprzeczności z ustawowymi zasadami konkurencji i wyklucza udział innych oferentów w postępowaniu.

Prosimy o rezygnację z wymogu (ograniczenia) dotyczącego przekroju kolumny.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3:

Prosimy o rezygnację z wymogu wyposażenia obu kolumn w oświetlenie nocne. Rozwiązanie mało przydatne, niepotrzebnie podnosi cenę kolumny.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4:

Prosimy o dopuszczenie kolumn z możliwością obrotu każdego przegubu ramienia i samej kolumny w zakresie min. 330 ̊ - w stosunku do wymaganych 340 ̊ różnica jest minimalna i nie będzie miała wpływu na funkcjonalność.

Odp. Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 5:

Zamawiający wymaga gniazd gazów medycznych, elektrycznych i teleinformatycznych umieszczonych na tylnej lub przedniej ścianie głowicy po stronie aparaturowej.

Prosimy o wyjaśnienie, z jakiego powodu takie ograniczenia? Uważamy, ze lokalizacja ww. gniazd również na powierzchniach bocznych i dolnej głowicy w niczym nie przeszkadza.

Prosimy o dopuszczenie lokalizacji gniazd gazowych i elektrycznych na powierzchniach bocznych i dolnej głowicy, z zachowaniem wymaganych odległości gniazd elektrycznych od gniazd tlenu. Układ do uzgodnienia z Użytkownikiem przed zamówieniem.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6:

Zamawiający wymaga półek o udźwigu 70 kg.

Prosimy o dopuszczenie półek o udźwigu 40 kg - trudno wskazać urządzenia medyczne do stawiania na półkach przekraczające tę wagę. Natomiast wymagane 70 kg jest to parametr ograniczający wielu oferentom udział w postępowaniu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7:

Zamawiający wymaga szyn do montażu półek w głowicy infuzyjnej wbudowanych wewnątrz głowicy, niewystających. Jest to parametr wskazujący konkretnego producenta i wykluczający udział innych oferentów. Formułowanie wymogów w sposób preferujący i wskazujący jednego określonego producenta stoi w sprzeczności z ustawowymi zasadami konkurencji. Takie rozwiązanie nie wpływa również na poprawę funkcjonalności – i tak na tych szynach wieszane są półki o głębokości ok. 50 cm, więc czy szyny do ich wieszania będą schowane, czy będą wystawać, nie wpływa znacząco na gabaryty urządzenia. Również dezynfekcja i czyszczenie takich schowanych szyn nie jest wcale prostsza od czyszczenia szyn wystających poza obrys kolumny.

Prosimy o dopuszczenie kolumn z wystającymi poza obrys kolumny pionowymi szynami nośnymi - rozwiązania stosowanego przez większość producentów - o długości równej wysokości kolumny.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi 
w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych