Załącznik nr 2

Pakiet 13 –  stymulator zewnętrzny - 5  szt.

Wykonawca:	……………………….

Nazwa i typ:	……………………………………

Producent/ Kraj :	…………………………………………….

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2019

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | - Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tryby pracy DDD, DOO, DDI, AAI, AOO, VVI, VOO | TAK |  |
|  | Częstość podstawowa 30-200 imp/min | TAK |  |
|  | Górna częstość przewodzenia 80-230 imp/min | TAK |  |
|  | Szybka stymulacja przedsionków 80-800 imp/min | TAK |  |
|  | Amplituda impulsu Przedsionek: 0,1-20 mA Komora: 0,1-25 mA | TAK |  |
|  | Szerokość impulsu Przedsionek: 1,0 ms Komora: 1,5 ms | TAK |  |
|  | Czułość Przedsionek: 0,4-10mV Komora: 0,8-20mV | TAK |  |
|  | Odstęp A-V Wystymulowany odstęp A-V (PAV): 50-250 Automatyczny 200-300 Manualny Wykryty odstęp A-V (SAV): 50-250 | TAK |  |
|  | Okres refrakcji Przedsionek: 150-500 ms (PVARP) Okres refrakcji przedsionkowej po zdarzeniu przedsionkowym jest równy odstępowi A-V Komorowy: brak | TAK |  |
|  | Okres blanking Po pobudzeniu wystymulowanym: 200 ms Po pobudzeniu wykrytym: 120 ms | TAK |  |
|  | Żywotność baterii Średnio 9 dni, minimum 7 dni | Podać |  |
|  | Wyposażenie : kabel do przedsionka , kabel do komory | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | INNE |  |  |
| 1 | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych. W przypadku kodów serwisowych, Wykonawca ma obowiązek ich dostarczenia nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji. Gwarancyjne, okresowe przeglądy techniczne mają być przeprowadzane w siedzibie zamawiającego Zamawiający jako hasła umożliwiające serwisowanie rozumie aktualne kody, hasła serwisowe, w tym wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, „klucze” softwarowe, hardwarowe, umożliwiające przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów wykonanie upgrade’ów, farmware’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń; możliwość zmiany funkcji urządzenia i wykonania testów diagnostycznych. Zamawiający jako instrukcję serwisową rozumie instrukcję dla dostarczanego urządzenia w zakresie: - transportu, instalacji, dezinstalacji, dekontaminacji, kalibracji, napraw, przeglądów - wykazu toolsów serwisowych, przyrządów pomiarowych, które są wymagane do wykonania napraw i przeglądów technicznych - schematów, rysunków technicznych, mechanizmów i podzespołów, z których składa się urządzenie, w tym schematy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne - wykazów elementów, z których składa się urządzenie wraz z numerami katalogowymi. | TAK, z dostawą |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)