Wrocław, dnia  20. 03.2020 r.

Nr sprawy:    DZP.242.46.2020

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego    w trybie   przetargu    nieograniczonego   na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem  sprzętu i aparatury  medycznej  dla Zakładu Radiologii  Ogólnej, Zabiegowej   i  Neuroradiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego a podstawie  art. 38 ust 1 pkt 2) w związku  z art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców  jednocześnie wyjaśniając co następuje:

Zapytania 1

Pakiet nr 23. Łóżeczko dziecięce

- Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści wysokość całkowitą 1550 mm z leżem o wymiarach 1400 x 700 mm?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści leże dwusegmentowe ?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści ramę leża wykonaną z metalowych lameli ?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający w pkt. 7 dopuści łóżko bez kosza tworzywowego oraz tworzywowej kuwety wysuwanej spod leża ?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

5. Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści regulację wysokości leża 740-1060 mm oraz regulację przechyłu Trendelenburga i antyTrendelenburga 0-12°?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Zapytania 2

1.W nawiązaniu do opublikowanej w/w Specyfikacji proszę o informację, czy Zamawiający dopuści ofertę na stojaki do wlewów kroplowych (pakiet nr 7) na podstawie stalowej lakierowanej proszkowo na biało o średnicy fi 600 mm (co zapewnia bardzo dobrą stabilność stojaka. na 5 kółkach gumowych (w tym 2 z hamulcem).

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający dopuści również

2.Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego. Proszę również o potwierdzenie, że można składać oferty na poszczególne pakiety, w SIWZ nie jest to napisane jednoznacznie.

ODPOWIEDŹ: Zmawiający potwierdza, iż można składać ofertę na całość zamówienia jak również na wybrane pakiety

3. Jednocześnie proszę o decyzję, czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostawy stojakówłącznie z montażem, na rzecz np. przesyłki pocztą kurierską, co nie zmienia w żaden sposób odpowiedzialności Wykonawcy za jakość i prawidłowe działanie stojaków. Montaż polega jedynie na zmocowaniu podstawy jezdnej oraz zestawu uchwytów kroplówek ze statywem. Nie wymaga to od montażysty żadnych specjalnych kwalifikacji, a cała operacja nie zajmuje więcej niż 3 minuty na jeden stojak. Opcja dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej znacznie obniży wartość oferty.

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie  z SIWZ

Zapytania  3

Pakiet 5 zestaw laryngoskopowy

- Prosimy o dopuszczenie łyżek ze stali nierdzewnej o równie wysokiej wytrzymałości określonej jako wytrzymałość na sterylizację w autoklawie (134 ° C / 5 min) 4000 razy, przy czym pozostała intensywność światła wynosi około. 1000 luksów,  pozostałem parametry zgodnie w wymaganiami.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Pakiet 17 Aparaty Ambu, pozycje 1, 2, 3

- Czy zamawiający wymaga, aby cały aparat Ambu z wyłączeniem rezerwuaru tlenu i drenu tlenowego nadawał się do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134°C?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiający wymaga, aby aparat Ambu włączenie z rezerwuarem tlenu (z wyłączeniem drenu tlenowego) nadawał się do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134°C?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Pakiet 17 Aparaty Ambu, pozycje  2 i 3

- Czy zamawiający wymaga, aby aparaty Ambu dla dzieci i dorosłych były wyposażone w trwale zintegrowany z workiem uchwyt na dłoń zapobiegający przez wyślizgiwaniem się aparatu z dłoni i wyrównujący siłę uciśnięć ?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Zapytanie 4

Pytanie do pakietu nr 24

1/ Czy zamawiający, na zasadzie równoważności dopuści wysokiej klasy wózek leżący do transportu pacjenta o następujących parametrach??

| Lp. | Parametr |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wymiary zewnętrzne 2170mm x 790mm |  |
|  | Wymiary leża 1930mm x 620mm |  |
|  | Regulacja wysokości nożna hydrauliczna 610mm-910mm dźwigniami umieszczonymi z obu stron wózka. |  |
|  | Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna, hydrauliczna +/-16` dźwigniami umieszczonymi z obu stron łóżka. |  |
|  | System blokady centralnej i kierunkowej w postaci 5-go koła. Dźwignie hamulca i jazdy umieszczone na dwóch końcach wózka. |  |
|  | Bezpieczne obciążenie w każdej pozycji 250 kg |  |
|  | Konstrukcja ze stali gwarantującej długotrwałość i bezawaryjność. Konstrukcja wózka oparta na szczelnych kolumnach cylindrycznych. |  |
|  | Prześwit pomiędzy kolumnami leża 1082mm |  |
|  | 2 segmentowe leże całkowicie przezierne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp) i możliwością włożenia kasety RTG od strony wezgłowia, z obu boków wózka i od strony nóg (dostęp 360’) |  |
|  | W 4 narożnikach wózka odbojniki wykonane z obłego tworzywa niepozostawiającego śladu na przedmiotach, dodatkowo zabezpieczające przed uszkodzeniem samego leża i przedmiotów będących w ścisłym kontakcie wózka. |  |
|  | Barierki boczne chromowane, składane (żółte elementy aktywujące) z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową w kolorze czerwonym ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. Barierki boczne chowane pod leże gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg |  |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne |  |
|  | Wózek wyposażony w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG. |  |
|  | Materac piankowy 2 warstwowy, antypalny, w pokrowcu z osłoną poliestrową, powlekany poliuretanem i poliamidem, z powierzchnią antypoślizgową , nieprzemakalny, o grubości ok. 8 cm, Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. |  |
|  | Wyposażenie: - Statyw kroplówki teleskopowy składany wraz ze składanymi chowanymi haczykami. Statyw składany na ramię szczytu z możliwością montowania we wpusty w każdym narożu do każdego wózka. |  |
|  | Gwarancja: 24 miesiące |  |

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Zapytania 5

- PKT. 4 – Czy Zamawiający dopuści respirator z wbudowanym ekranem z możliwością regulacji w płaszczyźnie pionowej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

- PKT. 7 - Czy w miejsce opisanego wymogu, zgodnie z nowym standardem Zamawiający dopuści respirator wyposażony we własne źródło powietrza zapewniające porównywalne parametry wentylacyjne z aparatami zasilanymi z próżni centralnych, nie narażających Zamawiającego na ogromne starty z powodu ich uszkodzenia – biorąc pod uwagę ryzyko przedostania się wody z sieci centralnej sprężonego powietrza i uszkodzenia respiratora. Rozwiązania takie stosowane są powszechnie w nowych respiratorach, takich jak : Draeger, Maquet, Bellavista, Mindray itp. Respiratory te zapewniają cichą pracę i podtrzymywanie pracy nawet w przypadku uszkodzenia elektrycznego lub gazowego, o ile Zamawiający przewiduje możliwość awarii zasilania  gazowego lub zasilania elektrycznego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

# Czy Zamawiający dopuści respirator z wentylacją typu BiLEVEL bez dodatkowej opcji gwarancji objętości?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

- PKT. 22 - Czy w miejsce opisanego wymogu (modułu), Zamawiający dopuści respirator wyposażony w funkcję pomiaru:

- pracy oddechowej pacjenta „WOB”,

- RSBI,

- NIF,

- Vtrap,

- podatność statyczną i dynamiczną ?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

- PKT 29 – Czy Zamawiający dopuści respirator z zakresem regulacji częstości oddechowej 1-80 odd./min?

# Szerszy zakres częstości oddechowej stosuje się wyłącznie u noworodków i zważywszy na przeznaczenie nabywanego urządzenia jest on wystarczający do zabezpieczenia pacjenta podczas prowadzonej terapii

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

# PKT. 30  Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

# PKT. 33  – Czy Zamawiający dopuści respirator z szerszym zakresem regulacji tj. 0-80 cmH2O?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

# PKT. 35  – Czy Zamawiający dopuści respirator z zakresem regulacji do 45 cmH2O, co nieznacznie róż się od wymaganej?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

# PKT. 36  – Czy Zamawiający dopuści respirator z szerszym zakresem regulacji tj. 10-85%?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

# PKT. 38  Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

# PKT. 42 Czy Zamawiający dopuści respirator z galwanicznym czujnikiem tlenu?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

# PKT. 46 i 47 Czy Zamawiający w miejsce opisanego wymogu dopuści respirator z funkcją Pauzy programowanej w procentach w zakresie 5-60%?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

# PKT. 60  Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie? Opisane rozwiązanie nie jest powszechnie stosowaną praktyką w respiratorach.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Zapytania 6

Dotyczy: Pakiet 4 – Wózek reanimacyjny – 1 szt.

- Czy (w pkt. 1) Zamawiający dopuści wózek o szerokości 610 mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

- Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści układ jezdny złożony z 4 kół w przeciwpyłowej obudowie w tym dwa koła wyposażone w hamulec (bez jednego koła z blokadą kierunku jazdy)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

- Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek posiadający centralny zamek zamykający jednocześnie wszystkie szuflady (bez dodatkowego zamknięcia pierwszej szuflady)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

- Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści wózek, w którym akcesoria są mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub do specjalnych stelaży nad blatem roboczym wózka (bez konieczności instalowania ich na aluminiowych szynach)?

- metalowa miska na odpadki (mocowana nad blatem roboczym wózka)

- uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty z paskiem zabezpieczającym (mocowany nad blatem roboczym wózka)

- obrotowa półka na defibrylator z możliwością obrotu 360, bez regulacji szerokości oraz wysokości (mocowana nad blatem roboczym wózka)

- uchwyt na pudełko rękawiczek jednorazowych (mocowany nad blatem roboczym wózka)

- pojemnik pojedynczy na cewniki, stalowy, lakierowany proszkowo (mocowany do korpusu wózka)

- wieszak na płyny infuzyjne (mocowany nad blatem roboczym wózka)

- uchwyt na butlę tlenową (mocowany do korpusu wózka)

- płyta do przeprowadzania RKO montowana na tylnej ścianie wózka

- listwa zasilająca na 5 gniazd

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Dotyczy: Pakiet 15 – Wózek medyczny - zabiegowy – 1 szt.

- Czy (w pkt. 1) Zamawiający dopuści konstrukcję wózka opartą na czterech kolumnach stalowych, lakierowanych proszkowo?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

- Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści blat główny posiadające trzy wyprofilowane brzegi (po bokach i z tyłu) pełniące funkcję uchwytów do przetaczania wózka oraz zabezpieczające przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

- Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści wózek posiadający górny blat roboczy wykonany z estetycznego, wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

- Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści wózek posiadający płytę tylną i boczne wykonane ze stali, lakierowanej proszkowo?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

- Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści wózek posiadający wysokość szuflad (od dołu): 22,5 cm, 15 cm, 15 cm, 7,5 cm, 7,5 cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

- Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści fronty szuflad wykonane z ABS?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

- Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły (jak na zdjęciu poniżej)?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Zapytania 7

Dotyczy Pakietu nr 5

1/Prosimy o odstąpienie wymogu przeprowadzenia szkolenia personelu, uruchomienia w zakresie w/w pozycji. Dołączenie do przedmiotu Zamówienia szczegółowej instrukcji obsługi oraz eksploatacji, w naszej opinii, jest wystarczające dla wykwalifikowanego personelu medycznego i gwarantuje prawidłowe użytkowanie, uruchomienie oraz obsługę oferowanego przez nas sprzętu w w/w zakresie (laryngoskopy). Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi, Zamawiający uzna tym samym za wystarczające dostarczenie przedmiotu Zamówienia za pomocą firmy kurierskiej, biorąc także pod uwagę, że dostarczony przez nas sprzęt jest gotowy do użycia w momencie dostawy, bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę

Dotyczy Pakietu nr 5

2/Czy Zamawiający odstąpi od wymogu laserowego oznaczenia typu i rozmiaru na światłowodzie i dopuści takie oznaczenie na łyżce?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Zapytania 8

1.Czy Zamawiający dopuści składnia ofert na poszczególne pakiety?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

2.Czy Zamawiający zgodzi się rezygnować z konieczności montażu i uruchomienia sprzętu w przypadku pakietów nr 4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,30,31 ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

Zapytania 9

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian zapisu w § 8 ust. 6 w następujący sposób „W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych”?.

ODPOWIEDŹ:  zapisy umowy pozostają bez zmian

2.Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1-7:

ODPOWIEDŹ: zapisy umowy pozostają bez zmian

3.Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust. 11 niniejszego paragrafu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

ODPOWIEDŹ: zapisy umowy pozostają bez zmian

4.Za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy partii towaru lub też za opóźnienie w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 4, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego w terminie/ wadliwego towaru, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie/ wadliwego towaru.

ODPOWIEDŹ: zapisy umowy pozostają bez zmian

5.Za opóźnienie w wykonaniu planowanego przeglądu okresowego o ile nie nastąpiło ono z winy Zamawiającego, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto części niniejszej umowy, której dotyczy opóźnienie w wykonaniu planowanego przeglądu okresowego, za każdy dzień opóźnienia powyżej 1 roku od daty instalacji lub poprzedniego przeglądu, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części umowy, której dotyczy opóźnienie w wykonaniu przeglądu.

ODPOWIEDŹ: zapisy umowy pozostają bez zmian

6.Za opóźnienie w wykonaniu naprawy, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto naprawianego sprzętu za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto naprawianego sprzętu.

ODPOWIEDŹ: zapisy umowy pozostają bez zmian

7.opóźnienie w dostarczeniu sprzętu zastępczego na czas przedłużającej się awarii, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5 % wartości brutto naprawianego sprzętu za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto naprawianego sprzętu.

ODPOWIEDŹ: zapisy umowy pozostają bez zmian

8.Za opóźnienie w integracji dostarczonego sprzętu, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości  0,5 % wartości brutto sprzętu za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto sprzętu, którego dotyczy opóźnienie w integracji

ODPOWIEDŹ: zapisy umowy pozostają bez zmian

9.Za niewywiązanie się z któregokolwiek z obowiązków określonych w § 3 ust. 12 i 13 oraz/lub w § 4 ust. 16 i 17, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wartości niewykonanej części umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każde uchybienie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części umowy.

ODPOWIEDŹ: zapisy umowy pozostają bez zmian

Zapytanie 10

Dotyczy;  Pakiet 27 – pulsoksymetr

Poz. 16 – Czy nie zaszła oczywista pomyłka, ponieważ nie ma na rynku pulsoksymetru o zakresie perfuzji od 0% i Zamawiający ma na myśli zakres perfuzji od 0,02% do 20%?

ODPOWIEDŹ: TAK zaszła oczywista pomyłka pisarska

Zapytania 11

1/Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską – dotyczy pakietów 19 i 30? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający dopuści również

Pakiet 30 - Waga ze wzrostomierzem

2/Czy Zamawiający wymaga, aby waga w tym pakiecie posiadała świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej? Taki dokument gwarantuje, że wagi mogą bezusterkowo pracować w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe: np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci mają w swoich instrukcjach obsługi zapis „ UWAGA! Praca w pobliżu (w odległości do 2.8 m) telefonu komórkowego może powodować niestabilność pracy URZĄDZENIA” co w dzisiejszych czasach, kiedy każdy posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być trudne do wyegzekwowania, a telefon może spowodować uszkodzenie wagi lub problemy w uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

3/Czy Zamawiający wymagać będzie wzrostomierza mechanicznego o zakresie pomiarowym

60-210 cm i działce elementarnej 1 mm? Rozwiązanie które pozwala zmierzyć zarówno małe dzieci jak i osoby dorosłe.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

4/Czy Zamawiający wymagać będzie wag ze zintegrowaną platformą (antypoślizgową) z pomostem wagowym co daje 100% bezpieczeństwa. W przypadku stąpnięcia przez pacjenta na róg wagi – waga z pacjentem się nie wywróci. Platforma luźno położona na pomoście i nie przymocowana niesie za sobą ryzyka kontuzji pacjenta, a w takiej sytuacji pacjent może dochodzić roszczeń od placówki.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

5/Czy Zamawiający dopuści wagi zasilane bateriami (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy) i dodatkowo w zestawie zasilacz? Rozwiązanie tożsame z wymaganym, nie wpływające na parametry użytkowe wagi. Dodatkowo rozwiązanie takie umożliwia zachowanie ciągłości pracy podczas braku prądu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

6/Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z większym obciążeniem – do 300 kg? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

7/Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z dokładnością odczytu: 200g< 200 kg >500g?

Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

8/Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z dokładnością odczytu: 100g w całym zakresie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

9/Czy Zamawiający dopuści wagi z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia. Wagi oferowane z takim wyświetlaczem mają bardzo duży, jasny, nowoczesny wyświetlacz z dużymi cyframi, które widoczne są nawet pod kątem 90 stopni oraz w cieniu i nie potrzebują dodatkowego podświetlenia? Ze względu na zasady bezpieczeństwa nie przeprowadza się badań w pomieszczeniach ciemnych, nie oświetlonych.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Pakiet 19 - Stetoskop

10/Czy Zamawiający wymaga stetoskopu internistyczno-pediatrycznego wyposażonego z obu stron w dwutonowe membrany (ciepłe obwódki w dotyku), które pozwalają na wzmocnienie tonów niskich lub wysokich podczas osłuchu pacjenta w zależności od siły nacisku głowicy stetoskopu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

11/Czy Zamawiający wymagać będzie stetoskopu internistyczno-pediatryczny z wymienną częścią pediatryczną głowicy poprzez wygodne przekręcenie - membrana / lejek. Elementem wymiennym w stetoskopie jest metalowa cześć głowicy - nie sama membrana przez co wymiana jest prosta, natychmiastowa i nie mogąca uszkodzić delikatnej membrany.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

Zapytanie 12

  - Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja nr. 19

Czy w pozycji nr. 19 nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska dotycząca rozmiaru koca - 160mm x 800mm? Minimalny rozmiar koca podany przez Zamawiającego 16cm x 80cm nie zapewni pacjentowi utrzymania stanu normotermii. Czy Zamawiający w celu uzyskania komfortu termicznego wymaga koca którym swobodnie okryje pacjenta w rozmiarze
min. 1660 mm  X 800mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, iż nastąpiła pomyłka pisarska. Wymiary koca  1660x800 m

Zapytania 13

Dotyczy zapisu SIWZ i umowy dla pakietów 28 i 29

- Czy dla pakietu 28 i 29 Zamawiający zrezygnuje z wymogu montażu i uruchomienia aparatury i szkolenia personelu? Urządzenia ujęte w w/w pakietach są urządzeniami dobrze znanymi pracownikom medycznych, są powszechnie używane na oddziałach. Na podstawie dostarczonej wraz z urządzeniami instrukcji obsługi, personel medyczny będzie w stanie samodzielnie zamontować i użytkować urządzenia.

Rezygnacja z tego wymogu, wpłynie korzystnie na wartość oferty, poprzez brak konieczności delegowania pracownika.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

- W przypadku rezygnacji z wymogu montażu i uruchomienia aparatury i szkolenia personelu dla pakietu 28 i 29, Czy Zamawiający dopuści dostawę poprzez firmę kurierską?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

- Odnośnie zapisu SIWZ, rozdział I, punkt 6

Wnosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych, ze względu na różnorodność sprzętu objętego zamówieniem.

ODPOWIEDŹ: OFERTĘ  można składać ofertę na całość zamówienia jak również na wybrane pakiety /części

Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ, rozdział I, punkt 6

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

- Czy dla pakietów 28 i 29 Zamawiający zrezygnuje z wymogu przeglądów gwarancyjnych, jeśli urządzeń takowych nie wymaga, a wraz ze sprzętem zostanie dostarczona instrukcja na podstawie której personel medyczny będzie w stanie sam weryfikować poprawność działania sprzętu?

Rezygnacja z tego wymogu, wpłynie korzystnie na wartość oferty, poprzez brak konieczności delegowania pracownika.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

Dotyczy pakietu 28.

- Czy Zamawiający dopuści regulator z wakuometrem nieruchomym, umocowanym na górze regulatora?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści regulator z wakuometrem obrotowym 360°, umocowanym na górze regulatora?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści regulator o max sile ssania 70 l/min?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

8.Czy Zamawiający dopuści regulator o max sile ssania 115 l/min?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

9. Czy Zamawiający dopuści słój bezpieczeństwa o pojemności 50 ml, z zaworem zwrotnym i wewnętrznym wymiennym
filtrem antybakteryjnym (ilość filtrów zgodnie z wymogami Zamawiającego)?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ
10. Czy Zamawiający regulator z zakresem regulacji od 0 do -950mbar oraz z wakuometrem o skali od 0 do -1000 mbar?
ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Dotyczy pakietu 29.
11. Czy Zamawiający dopuści dozowniki z płynną regulacją, ze skala 0-15 l/min co 1 l/min, bez filtra cząstek?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Zapytania 14

Pakiet 4 - Wózek reanimacyjny,  1 szt.

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka (bez akcesoriów), którego wymiary jedynie nieznacznie odbiegają od wymaganych i wynoszą:

    - szerokość 662 mm

    - głębokość 594 mm

    - wysokość(bez akcesoriów) 1050 mm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

  - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, z układem jezdnym złożonym z 4 kół nie pozostawiających śladów, o średnicy 150 mm , w tym dwa z hamulcem i antystatyczne.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

  - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z akcesoriami montowanymi na aluminiowych szynach z regulacją wysokości, umożliwiających dowolną aranżację elementów jak również wyprofilowanych w tylnej ścianie wózka:

    - kosz na odpadki z tworzywa z wyjmowanym wkładem

    - uniwersalny uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty z pasem z regulacją pozwalający na umieszczenie w nim pojemników o różnej pojemności

    - obrotowy uchwyt na defibrylator z możliwością obrotu o 360°, regulacją szerokości

    - pojemnik na rękawiczki

    - przestrzeń na cewniki wyprofilowana w tylnej ścianie wózka

    - wieszak na płyny infuzyjne

    - przestrzeń na butlę tlenową wyprofilowana w tylnej ścianie wózka z pasem zabezpieczającym

    - płyta do przeprowadzania RKO chowana wygodnie pod blatem roboczym wózka

    - listwa zasilająca z 4 gniazd z uziemieniem

    - dodatkowo w standardzie: 2 uchylne transparentne kieszenie boczne oraz półka z regulacją głębokości (np. z przeznaczeniem na ssak).

(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

Pakiet 15 - Wózek medyczny,  2 szt.

  - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego narożniki wykonane są z wytłaczanego anodowanego aluminium,  ściany boczne i tył wózka są dodatkowo o wzmocnionej konstrukcji 3 warstwowej wykonane z aluminium-polietylen-aluminium i lakierowane proszkowo.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

  - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z stabilnym wysięgnikiem nadstawki ze stali nierdzewnej z 2 szynami aluminiowymi z możliwością regulacji wysokości, z zestawem 10 uchylnych plastikowych pojemników.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

  - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, z blatem z wytrzymałego tworzywa ABS, z trzema uchwytami do przetaczania wózka umieszczonymi na blacie głównym po bokach i z tyłu wózka, a wyprofilowanymi w blacie. Uchwyt stanowią jednocześnie zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

  - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, z 5 szufladami o wysokościach (od dołu): 23,6 cm, 15,6 cm, 15,6 cm, 7,6 cm, 7,6 cm. Szuflady w całości (w tym fronty szuflad) wykonane są z natryskowo formowanego tworzywa ABS (bez szczelin i łączeń), z możliwością całkowitego wysuwu, samo domykające się bezgłośnie, wyjmowane bez użycia narzędzi. Każda z szuflad o obciążeniu do 45 kg. Szuflady z ergonomicznym uchwytem na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości i oznaczeniem kolorem (9 kolorów nakładek do oznaczeń szuflady).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

  - Czy Zamawiający dopuści wózek bez dodatkowego wysuwanego blatu roboczego z boku wózka?

ODPOWIEDŹ: zgodnie ze SIWZ

  - Czy Zamawiający dopuści wózek z dodatkowym blatem roboczym składanym z boku wózka?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

  - Czy Zamawiający dopuści wózek z dodatkowym  wysuwanym blatem roboczym z boku wózka oraz trzema uchylnymi kieszeniami bocznymi np. na akcesoria, co zwiększa powierzchnię użytkową wózka?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

  - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z uniwersalnym uchwytem na pojemnik na zużyte igły z pasem z regulacją pozwalający na umieszczenie w nim pojemników o różnej pojemności?

(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

Zapytania 15

- Pakiet nr 2: kardiomonitor

Czy Zamawiający będzie wymagał pomiaru  rzutu minutowego serca z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również
2.  Czy Zamawiający będzie wymagał ciągłego pomiaru rzutu minutowego serca metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany metodą termodylucji  przezpłucnej; pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

- Dotyczy SIWZ VI pkt. 5 b

Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru w katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

- Dotyczy SIWZ oraz formularz ofertowy – termin związania ofertą

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie terminu związania ofertą: wg SIWZ jest to 30 dni, w formularzu ofertowym jest 60 dni.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonał modyfikacji Formularza Ofertowego , stanowiącego załącznik do niniejszej odpowiedzi

- Dotyczy: Wzór umowy § 3 pkt 7 oraz Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Urządzenia będące przedmiotem oferty często posiadają ograniczenia dostępu do ich konfiguracji, diagnostyki i czynności serwisowych tam, gdzie nieprawidłowe przeprowadzenie naprawy bądź ingerencja w parametry konfiguracyjne może wpłynąć negatywnie na jakość diagnostyczną urządzenia bądź bezpieczeństwo jego pracy. Instrukcja serwisowa i kody serwisowe udostępniane jest tylko punktom serwisowym posiadającym personel przeszkolony przez Producenta oraz wymagane przez niego wyposażenie. Spowodowane jest to odpowiedzialnością producenta za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, przed użytkownikiem jak i pacjentem. Zwracamy również uwagę, iż nie jest możliwe zmiany funkcji urządzenia z racji tego, iż oferowane urządzenia są certyfikowane do określonych celów.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w pkt na: Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych w zakresie niewykraczającym poza zakres opisany w ogólnie dostępnej instrukcji serwisowej bądź instrukcji obsługi lub w zakresie dopuszczonym przez producenta wszystkich urządzeń wchodzących w zakres zamówienia (…) oraz wykreślenie fragmentu dotyczącego „zmiany funkcji” lub alternatywnie na modyfikację na „zmiany funkcjonalności”.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy: Wzór umowy § 3 pkt. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od w/w zapisu lub jego modyfikację.

Wymagane przez Zamawiającego procedury serwisowe, kody i instrukcje mogą być zrealizowane przez producenta wyłącznie w drodze procedury certyfikującej i uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę (zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta). W związku z powyższym każdy serwis realizujący naprawy/konserwacje i obsługę techniczną przedmiotowych urządzeń posiada dostęp do wymaganych instrukcji i kodów.

Sprzęt zakupiony od Wykonawcy to wyrób medyczny, za którego poprawne działanie Wykonawca, jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

6.a/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujący zakres szkolenia:

- podstawowa obsługa i konserwacja urządzeń (podstawowe czynności w zakresie obsługi i konserwacji)

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy: Wzór umowy § 3 pkt. 12

Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych, w zakresie dopuszczonym przez producenta, wszystkich urządzeń wchodzących w zakres zamówienia, w tym również po każdej aktualizacji oprogramowania. Obowiązek ten trwa przez okres 10 lat od daty/ dostawy sprzętu.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy: Wzór umowy § 4 pkt. 6

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany w treści umowy.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy: Wzór umowy § 4 pkt. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy przedłużającej się ponad 3 dni robocze?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

- Dotyczy wzoru umowy § 11

Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych.

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

ODPOWIEDŹ: Zapisy umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy wzoru umowy § 11 pkt. 2 - 6

Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. W związku z tym proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”

ODPOWIEDŹ: Zapisy umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy wzoru umowy § 11 pkt. 11

Odstąpienie od umowy / rozwiązanie umowy jest czynnością radykalną, w związku z czym prosimy Zamawiającego o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin, nie krótszy niż 14 dni.

ODPOWIEDŹ: Zapisy umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy wzoru umowy § 11

Brak górnego limitu naliczenia kary umownej za opóźnienie w praktyce może powodować, iż jej celem nie  będzie  zagwarantowanie  Zamawiającemu  sprawiedliwej  rekompensaty,  czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu obiektywnie nieuzasadnione źródło wzbogacenia się , co jest sprzeczne z naturą kary umownej. Dodatkowo, standardem rynkowym jest wprowadzenie górnego limitu ograniczenia kar umownych, celem zapobieżenia wskazanego wyżej nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiający z jednej strony, a z drugiej pozwala Wykonawcy skalkulować ryzyko finansowe wiążące się z realizacją umowy. W związku  z  powyższym  proponujemy  wprowadzenie górnego limitu naliczenia kary umownej w wysokości 10%.

ODPOWIEDŹ: Zapisy umowy pozostają bez zmian

- Dotyczy wzoru umowy § 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 11 punkt 2, 6 projektu umowy,

aby kara była naliczana od wartości niedostarczonej części zamówienia a nie wartości całej umowy. Kara odnosząca się do wartości całej umowy może być nieproporcjonalna do niezrealizowanej części i stanowić duże obciążenie po stronie Wykonawcy

ODPOWIEDŹ: Zapisy umowy pozostają bez zmian

Pakiet 15 - Wózek medyczny,  2 szt.

  - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego narożniki wykonane są z wytłaczanego anodowanego aluminium,  ściany boczne i tył wózka z aluminium (tylna ściana dodatkowo wzmocniona).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

  - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z stabilnym wysięgnikiem nadstawki ze stali nierdzewnej z 2 szynami aluminiowymi z możliwością regulacji wysokości, z zestawem 10 uchylnych plastikowych pojemników.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści

  - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, z blatem z wytrzymałego tworzywa ABS, z trzema uchwytami do przetaczania wózka umieszczonymi na blacie głównym po bokach i z tyłu wózka, a wyprofilowanymi w blacie. Uchwyt stanowią jednocześnie zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści

  - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, z 5 szufladami o wysokościach (od dołu): 23,6 cm, 15,6 cm, 15,6 cm, 15,6 cm, 7,6 cm. Szuflady w całości (w tym fronty szuflad) wykonane są z natryskowo formowanego tworzywa ABS (bez szczelin i łączeń). Szuflady z ergonomicznym uchwytem na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości i oznaczeniem kolorem (9 kolorów nakładek do oznaczeń szuflady).

(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej)

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści

Pytania - dotyczące SIWZ oraz projektu umowy

- Prosimy Zmawiającego o skrócenie terminu  płatności z 60 dni do 30 dni od daty

dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej  zgodnie z postanowieniami umownymi faktury VAT.

ODPOWIEDŹ: zapisy umowy pozostają bez zmian

- Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy.

ODPOWIEDŹ: zapisy umowy pozostają bez zmian

- Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania przedmiot umowy z 45 do 52 dni od daty podpisania umowy. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

- Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu szkolenia personelu oraz montażu dla wózków z Pakietu 4 i Pakietu 15. Oferowane wózki dostarczane są de facto gotowe do użytku. Poza tym oferowane wózki są bardzo proste w obsłudze - wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze  zapoznanie się z instrukcją obsługi /w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom czy personelowi technicznemu. Ponad to ze sprzętu jakim są oferowane wózki nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdy nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji powyższych wymogów dla oferowanych wózków przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy.

ODPOWIEDŹ: zapisy umowy pozostają bez zmian

- Prosimy Zamawiającego o rezygnację z konieczności przeprowadzania przeglądów technicznych dla wózków z Pakietu 4 i Pakietu 15. z uwagi na to, że producent oferowanych wózków nie wymaga takowych przeglądów w okresie gwarancji. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy.

ODPOWIEDŹ: zapisy umowy pozostają bez zmian

Zapytania 16

- Dotyczy: Wzór umowy § 3 pkt 7 oraz Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Urządzenia będące przedmiotem oferty to wyrób medyczny, za którego poprawne działanie Wykonawca, jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu, więc urządzenia posiadają ograniczenia dostępu do ich konfiguracji, diagnostyki i czynności serwisowych tam, gdzie nieprawidłowe przeprowadzenie naprawy bądź ingerencja w parametry konfiguracyjne może wpłynąć negatywnie na jakość diagnostyczną bądź bezpieczeństwo jego pracy. W związku z tym instrukcje serwisowe i kody serwisowe udostępniane są przez producenta wyłącznie w drodze procedury certyfikującej i uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę (zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta), a każdy serwis realizujący naprawy/konserwacje i obsługę techniczną przedmiotowych urządzeń posiada dostęp do wymaganych instrukcji i kodów. Ponadto, zwracamy również uwagę, iż co do zasady nie jest możliwa opcja zmiany funkcji urządzenia z racji tego, iż oferowane urządzenia są certyfikowane do określonych celów.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

3a/ Czy Zamawiający wyrazi więc zgodę na modyfikację ww. punktu na:
„Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych w zakresie dopuszczonym przez producenta, instrukcji obsługi wszystkich urządzeń wchodzących w zakres zamówienia (…)”
oraz wykreślenie fragmentu dotyczącego „zmiany funkcji” lub alternatywnie na modyfikację na „zmiany funkcjonalności”.

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

Zapytania 17

Pytanie 1.Dotyczy zadania 4. Wózek reanimacyjny - 1szt. Pkt. 1.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, o wymiarach:

- szerokość:	650mm,

- głębokość:	475mm,

- wysokość:	960mm,

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

Pytanie 2.Dotyczy zadania 4. Wózek reanimacyjny - 1szt. Pkt. 2.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony w 5 szuflad,

o następujących wysokościach:

- 4 górne szuflady o wysokości użytkowej 110mm,

- 1 dolna szuflada o wysokości użytkowej 230mm,

wszystkie szuflady wyposażone w wyciągane tworzywowe podziałki z możliwością dowolnej konfiguracji przegród, system samo-domykających się szuflad?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

Pytanie 3.Dotyczy zadania 4. Wózek reanimacyjny - 1szt. Pkt. 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny wyposażony w centralny zamek wszystkich szuflad, bez dodatkowej blokady pierwszej i drugiej szuflady?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

Pytanie 4.Dotyczy zadania 4. Wózek reanimacyjny - 1szt. Pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego blat roboczy wykonany jest ze stali nierdzewnej, z pogłębieniem zapobiegającym zlewaniu się płynów, dodatkowo po bokach i z tyłu zabezpieczony chromowanymi relingami zapobiegającymi zsuwaniu się płynów? Dodatkowo wózek wyposażony

w wysuwany blat boczny z tworzywa ABS?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

Pytanie 5.Dotyczy zadania 4. Wózek reanimacyjny - 1szt. Pkt. 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego akcesoria instalowane są na aluminiowych szynach umożliwiających dowolną aranżację wyposażenia:

- metalowa miska na odpadki,

- obrotowa 360o półka na defibrylator z pasami mocującymi,

- uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty/odpady w formie drucianego koszyka,

- uchwyt na pojemnik rękawiczek jednorazowych,

- kosz pojedynczy na cewniki, w kształcie tuby, pełny, plastikowy,

- wieszak kroplówki z 4 hakami,

- płyta do przeprowadzania RKO montowana na tylnej ścianie wózka,

- listwa zasilająca z 5 gniazdami,

- 2 tworzywowe kosze z klapkami na odpady

Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści również

Zapytania 18

Pakiet 24

- Czy Zmawiający dopuści wózek do transportu chorych o szerokości 780mm?

ODPOWIEDŹ:  zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 221cm?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści materac na wózku do transportu o szerokości 650mm?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji wysokości 580mm-880mm?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści dźwignie regulacji przechyłów wzdłużnych dostępne  z boku wózka  regulowane nożnie?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści wózek bez szczytów chromowanych z tworzywowymi wstawkami? W oferowanych wózku w szczycie wózka zarówno od strony głowy jak i nóg pacjenta znajdują się uchwyty do pchania wózka w postaci 2 rączek?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści wózek z barierkami bocznymi z dwoma poprzeczkami poziomymi?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści barierki z poprzeczkami pionowymi (5 poprzeczek)?

ODPOWIEDŹ: zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek   uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się  integralną częścią SIWZ.

Nowy termin składania ofert upływa dnia o godzinie

Nowy termin otwarcia ofert dnia o godzinie

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych