Załącznik nr 2

Pakiet 1 – histeroskop  - 2 szt..

Wykonawca: ……………………………………………

Nazwa i typ: …………………………………………...

Producent/ Kraj: ………………………………………

Rok produkcji: sprzęt fabrycznie nowy / 2022

| L.p. | Parametr | Wartość graniczna | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Histeroskop przepływowy, rozmiar 4 mm – 1 zestaw |  |  |
|  | Optyka histeroskopowa, śr. 2 mm, dł. 26 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w: - układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, - oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, - przyłącze światłowodowe wyposażone w min. 3 adaptery do światłowodów różnych producentów. Optyka kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego płaszczami 26161RN i 26161R oraz 26152BI i 26152BO firmy Karl Storz. Kompatybilność potwierdzona przez producenta posiadanych płaszczy. | tak |  |
|  | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny o owalnym profilu przekroju o rozmiarze 3,6 mm, kompatybilny z płaszczem zewnętrznym i optyką histeroskopową o średnicy 2 mm i długości 26 cm, wyposażony w: - kanał dla optyki histeroskopowej z mocowaniem obrotowym, - kanał roboczy do wprowadzania półsztywnych instrumentów o rozmiarze 5 Fr. i podawania płynu płuczącego; wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę z otworem o średnicy 0,8 mm i metalowy kranik, - oddzielne przyłącze LUER-Lock z metalowym kranikiem do podłączenia drenu z płynem płuczącym. Płaszcz histeroskopowy kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego optykami nr 26008BA firmy Karl Storz. Kompatybilność potwierdzona przez producenta posiadanych optyk. | tak |  |
|  | Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny o owalnym profilu przekroju o rozmiarze 4,2 mm, kompatybilny z płaszczem wewnętrznym wyposażony w: - oddzielne przyłącze Luer-Lock z metalowym kranikiem do podłączenia drenu do odsysania; koniec dystalny płaszcza wyposażony w boczne otwory umożliwiające odsysanie. |  |  |
|  | Kleszcze histeroskopowe: - bransze: chwytająco - biopsyjne, obie ruchome, - tubus półsztywny, wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu podczas mycia, - rozmiar: 5 Fr., - długość: 34 cm. |  |  |
|  | Nożyczki histeroskopowe: - ostrza: ostro zakończone, jedno ostrze ruchome, - tubus półsztywny, wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu podczas mycia, - rozmiar: 5 Fr., - długość: 34 cm |  |  |
|  | Histeroskop przepływowy, rozmiar 5 mm – 1 zestaw |  |  |
| 1. | Optyka histeroskopowa, śr. 2,9 mm, dł. 30 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w: - układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, - oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, - przyłącze światłowodowe wyposażone w min. 3 adaptery do światłowodów różnych producentów. Optyka kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego płaszczami 26153BI i 26153BO firmy Karl Storz. Kompatybilność potwierdzona przez producenta posiadanych płaszczy. |  |  |
| 2. | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny o owalnym profilu przekroju o rozmiarze 4,3 mm, kompatybilny z płaszczem zewnętrznym i optyką histeroskopową o średnicy 2,9 mm i długości 30 cm, wyposażony w: - kanał dla optyki histeroskopowej z mocowaniem obrotowym, - kanał roboczy do wprowadzania półsztywnych instrumentów o rozmiarze 5 Fr. i podawania płynu płuczącego; wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę z otworem o średnicy 0,8 mm i metalowy kranik, - oddzielne przyłącze LUER-Lock z metalowym kranikiem do podłączenia drenu z płynem płuczącym. Płaszcz histeroskopowy kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego optykami nr 26120BA firmy Karl Storz. Kompatybilność potwierdzona przez producenta posiadanych optyk. |  |  |
| 3. | Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny o owalnym profilu przekroju o rozmiarze 5 mm, kompatybilny z płaszczem wewnętrznym wyposażony w: - oddzielne przyłącze Luer-Lock z metalowym kranikiem do podłączenia drenu do odsysania; koniec dystalny płaszcza wyposażony w boczne otwory umożliwiające odsysanie. |  |  |
| 4. | Kleszcze histeroskopowe: - bransze: chwytająco - biopsyjne, obie ruchome, - tubus półsztywny, wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu podczas mycia, - rozmiar: 5 Fr., - długość: 34 cm |  |  |
| 5. | Nożyczki histeroskopowe: - ostrza: ostro zakończone, jedno ostrze ruchome, - tubus półsztywny, wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu podczas mycia, - rozmiar: 5 Fr., - długość: 34 cm. |  |  |
|  | Kosze i pojemniki do sterylizacji i przechowywania histeroskopów |  |  |
| 1. | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm - 2 szt. |  |  |
| 2. | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, jednopoziomowy, pokrywa, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70mm (±5 mm) - 2 szt. |  |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 175) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) oraz harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego | TAK, z dostawą |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi).

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)