
Pakiet 1  - System transportu kardiologicznego – 3 szt. 
Wykonawca: ………………………………………..……

Pełna nazwa i typ: ……………………………………………

Producent/Kraj: ……………………………………………..…

Rok produkcji: sprzęt fabrycznie nowy / 2025
	
	Wymagane parametry 
	Wymagania Zamawiającego
	Odpowiedź Wykonawcy

	1. 
	System do transportu serca do przeszczepu do statycznego, hipotermicznego przechowywania serc podczas transportu ewentualnego przeszczepu do biorcy
	TAK
	

	2. 
	Zastosowanie roztworów do przechowywania w niskich temperaturach wskazanych do stosowania z sercem
	TAK
	

	3. 
	Czas przechowywania narządów w systemie do 4 h
	TAK, podać
	

	4. 
	Urządzenie dostarczane z fabrycznie zainstalowanym rejestratorem danych zdolnym do raportowania temperatury otoczenia oraz temperatury w module organów. 
	TAK
	

	5. 
	Dokładność pomiaru temperatury ±33°F w zakresie od 32°F do 122°F/±0,5°C w zakresie od 0°C do 50°C.
	TAK
	

	6. 
	System składający się z 3 elementów, jednorazowego użytku
	TAK


	

	7. 
	Podwójnie zagnieżdżony, sztywny pojemnik z dwiema pokrywkami, w którym umieszcza się roztwór konserwujący i serce. 
	TAK
	

	8. 
	Po zamocowaniu na swoim miejscu pojemnik blokuje się w jednostce transportowej i umożliwia komunikację między wewnętrzną sondą temperatury a rejestratorem danych.
	TAK
	

	9. 
	W opakowaniu znajdują się cztery łączniki serca o różnych rozmiarach (0,39 cala/10 mm, 0,71 cala/18 mm, 1,00 cala/25,4 mm, 1,26 cala/32 mm), do których przymocowane jest serce i które blokują się na miejscu w wewnętrznej pokrywie podzespołu kanistra.
	TAK, podać
	

	10. 
	Czas przydatności do użycia min 2 lata.
	TAK, podać
	

	11. 
	Rozmiar: max. 36 cm x 14,7 cm x 28,6 cm
	TAK, podać
	

	12. 
	Waga: max. 3,6kg
	TAK, podać
	

	13. 
	Pojemnik z polistyrenu ekspandowanego, w którym umieszcza się SherpaCool i podzespół kanistra na czas transportu.
	TAK
	

	14. 
	Zawiera rejestrator danych, który łączy się z podzespołem kanistra w celu monitorowania w czasie rzeczywistym temperatury roztworu konserwującego. Rejestrator danych nie ma wpływu na wydajność ani bezpieczeństwo, ponieważ system działa w oparciu o technologię chłodzenia pasywnego.
	TAK
	

	15. 
	Czas przydatności do użycia dla tego komponentu wynosi min.15 miesięcy.
	TAK, podać
	

	16. 
	Rozmiar: max. 60 cm x 49 cm x 60 cm
	TAK, podać
	

	17. 
	Waga: max. 6,35 kg
	TAK, podać
	

	18. 
	Wkłady chłodzące w formie wstęg lub woreczków wypełnionych opatentowanym materiałem zmiennofazowym. 
	TAK
	

	19. 
	Stanowią rezerwuar termiczny dla zapakowanego systemu, pomagając utrzymać temperaturę w odpowiednim zakresie roboczym. Pasują do wnęki jednostki transportowej.
	TAK
	

	20. 
	Czas przydatności do użycia dla tego komponentu wynosi min. 2 lata.
	TAK, podać
	

	21. 
	Rozmiar: max. 25 cm x 19 cm x 13,5 cm
	TAK, podać
	

	22. 
	Waga: max 3,2 kg 
	TAK, podać
	

	23. 
	INNE wymagania dla dostarczanego sprzętu
	TAK
	

	24. 
	Dostawa z montażem i szkolenie użytkowników.
	TAK
	

	25. 
	Gwarancja min. 24 miesiące 
	TAK, podać
	

	26. 
	Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem   w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie   z zapisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia    07.04.2022 r. (Dz. U. 2022 rok, poz. 974) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) 
Dopuszcza się dostarczenie powyższej dokumentacji w języku angielskim wraz z dostawą urządzenia oraz dostarczenie w/w dokumentacji najpóźniej do 4 miesięcy od dnia dostarczenia sprzętu. 
	TAK, z dostawą
	


Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
      ………………dnia……………                                   …………………………………….…….

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

3

