## 1
Pakiet 1
L.p | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość Brutto | Producent | Nazwa, Numer katalogowy
1 | Zestaw do infiltracji ran składający się z: - cewnika do infiltracji ran: - długość 700mm z kanalikami / otworami na pierwszych 65mm, - długość 700mm z kanalikami / otworami na pierwszych 150mm, - długość 700mm z kanalikami / otworami na pierwszych 210mm, - długość 850mm z kanalikami / otworami na pierwszych 300mm, Widoczny w USG i RTG. Pozbawiony jakichkolwiek metalowych elementów, dający możliwość wykonania badania w rezonansie magnetycznym (MRI) i tomografii komputerowej (TK). Kanaliki / mikroperforacja ściśle i równomiernie rozmieszczone na wzór spirali wokół cewnika, zapewniają rozkład środka znieczulającego na całej długości perforacji, w promieniu 360° wokół cewnika, - rozrywalnego systemu służącego do wprowadzenia cewnika, zintegrowanego z kaniulą wprowadzającą cewnik (kaniulą do wkłucia) 17G x 150 mm, - przezroczystego poliuretanowego opatrunku 10cm x 10cm z centralnie umieszczoną warstwą chłonną o wymiarach 4,5cm x 4,5cm, - ośmiokątnego płaskiego filtra antybakteryjnego z kapturkiem, - strzykawki niezawierającej lateksu - 2ml - służącej do wypełenienie / odpowietrzenia zestawu filtr - cewnik, - igły 18G x 90mm, - 3 pasków długości 10 cm służących do mocowania filtra i cewnika. | szt | 250
2 | Przenośny system infuzyjny, niezawierający lateksu i DEHP, dodatkowo linia infuzyjna niezawierająca PCV, wykorzystujący zbiornik elastomerowy o objętości nominalnej 275 ml oraz stałej prędkości przepływu 5ml/h lub 8ml/h lub 10ml/h. Z filtrem 5um na linii infuzyjnej. Port do napełniania urządzenia na drenie, wyposażony w połączenie luer-lock zapewniajace możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu kapturkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności z ropiwakainą lub bupiwakainą oraz 5FU - dołączyć do oferty badania stabilności. Urządzenie pakowane pojedynczo, apirogenne. Linia infuzyjna zakończona zdejmowanym filtrem automatycznie usuwającym powietrze podczas napełniania urządzenia, zapobiega wyciekowi leku - brak kontaktu Personelu Medycznego z lekiem. Zintegrowany (fabrycznie połączony), uniwersalny system mocowania (dla Pacjentów mobilnych i leżących), stanowiący w całości wyrób medyczny (bez dodatkowych pokrowców) dający możliwość wzrokowej kontroli pracy przenośnego systemu infuzyjnego. | szt | 150
3 | Przenośny system infuzyjny, niezawierający lateksu i DEHP, dodatkowo linia infuzyjna niezawierająca PCV, wykorzystujący zbiornik elastomerowy o objętości nominalnej 275ml oraz regulowanej prędkości przepływu 2-5-7- 12ml/h lub 0-1-2-3-4-5-6-7ml/h. Z filtrem 5um na linii infuzyjnej. Port do napełniania urządzenia na drenie, wyposażony w połączenie luer - lock zapewniające możliwość szczelnego, stabilnego podłączenia strzykawki i zabepieczenia portu kapturkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności z ropiwakainą oraz 5FU - dołączyć do oferty badanie stabilności. Urządzenie pakowane pojedynczo, apirogenne. Linia infuzyjna zakończona zdejmowanym filtrem automatycznie usuwającym powietrze podczas napełniania, zapobiega wyciekowi leku - brak kontaktu Personelu Medycznego z lekiem. Zintegrowany (fabrycznie połączony), uniwersalny system mocowania (dla Pacjentów mobilnych i leżących), stanowiący w całości wyrób medyczny (bez dodatkowych pokrowców) dający możliwość wzrokowej kontroli pracy przenośnego systemu infuzyjnego. | szt | 150
[5 empty] | SUMA: | 0 | 0