Pakiet 2 – Skaner do żył – 1 szt.

Wykonawca: ………………………………………..……

Pełna nazwa i typ: ……………………………………………

Producent/Kraj: ……………………………………………..…

Rok produkcji: sprzęt fabrycznie nowy / min. 2025

|  | Wymagane parametry | Wymagania Zamawiającego | Odpowiedź Wykonawcy | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Skaner naczyń krwionośnych wyświetlający mapę naczyń krwionośnych bezpośrednio na skórze w sposób całkowicie bezinwazyjny i bez kontaktu ze skórą | TAK |  | - |
|  | Skaner montowany na specjalnym statywie jezdnym z wysięgnikiem typu „gęsia szyja" | TAK |  | - |
|  | Stojak mobilny na stabilnych kołach z hamulcami oraz regulacją kąta i wysokości pracy | TAK |  | - |
|  | Możliwość przenoszenia urządzenia np. trzymania w ręce | TAK |  | - |
|  | Min. 3-poziomy regulacja jasności | TAK, podać |  | - |
|  | Możliwość wyboru trybu projekcji obrazu „pozytyw/negatyw” | TAK |  | - |
|  | Urządzenie wyposażone w funkcję rozpoznawanie głębokości tj: identyfikacja głębokości naczyń krwionośnych | TAK |  | - |
|  | Zasilanie akumulatorowe i sieciowe | TAK |  | - |
|  | Max. czas ładowania urządzenia 4 godz. | TAK, podać |  | - |
|  | Możliwość pracy na zasilaniu sieciowym | TAK |  | - |
|  | Ciągły czas pracy urządzenia przy pełnym naładowaniu z włączonym światłem do podświetlania żył - min. 180 minut | TAK, podać |  | - |
|  | Waga skanera bez statywu max. 400 gram | TAK, podać |  | - |
|  | Wymiary min. 24 x 6,5 x 5,5 cm | TAK, podać |  | - |
|  | Poziom hałasu: < 20db | TAK, podać |  | - |
|  | Wyświetlacz LCD: min. 2,4 cala | TAK, podać |  | - |
|  | Tryb Stand-by | TAK |  | - |
|  | Interfejs: j. polski, j. angielski | TAK, podać |  | - |
|  | 8-12 kolorów wyświetlania | TAK, podać |  | - |
|  | Rozmiary wielkości obrazowania - min. 3 | TAK, podać |  | - |
|  | Tryby obrazowania żył ze wskazaniem kolorometrycznym głębokości żył - min. 8 | TAK, podać |  | - |
|  | Długość podczerwieni: 750-950nm | TAK, podać |  | - |
|  | Projekcja światła: 300- 1100 lux | TAK, podać |  | - |
|  | Wyraźne wskazanie linii żył | TAK |  | - |
|  | Głębokość wykrywania: 10-12 mm | TAK, podać |  | - |
|  | Odległość wykrywania: 20-35 cm | TAK, podać |  | - |
|  | Dokładność położenia naczyń ± 0,3mm | TAK, podać |  | - |
| II | INNE |  |  |  |
|  | Dostawa z montażem i szkolenie użytkowników. | TAK |  | - |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK, podać |  | 24 mies. - 0 pkt. 36 mies. - 8 pkt 48 mies. i więcej -16 pkt |
|  | Pogwarancyjne wsparcie serwisowe | TAK, Podać |  | 10-12 lat – 0 pkt. pow. 12-14 lat – 1 pkt pow. 14 lat – 2 pkt. |
|  | Producent urządzenia/urządzeń posiada wdrożoną normę zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 lub wdrożony system EMAS lub równoważny | TAK/NIE Podać |  | EMAS lub EMAS + ISO 14001 – 6 pkt.; tylko ISO 14001 lub system równoważny – 3 pkt.; BRAK – 0 pkt. |
|  | Materiały i opakowania użyte do budowy urządzenia/urządzeń nadają się do recyklingu | TAK/NIE1 Podać |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Części zamienne urządzenia/urządzeń nadają się do odzysku | TAK/NIE1 Podać |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzenia/urządzeń obejmuje zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów, potwierdzone zaświadczeniem. Instrukcja zawierająca zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów. | TAK/NIE1 |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt |
|  | Zużycie energii E (kWh)/dobę na podstawie przyjętego scenariusza dobowego czasu pozostawania sprzętu w trybie aktywnym (T1 = 8 h) i trybie wyłączonym (T2 = 16 h) | Podać P1 (moc urządzenia w trybie aktywnym) i P2 (moc urządzenia w trybie wyłączonym) |  | E = (T1* P1) + (T2* P2) (kWh) na Dobę |
|  | Wraz z przekazaniem sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem w wersji elektronicznej (PDF),w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karty gwarancyjne, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych oraz wykaz dostawców części zamiennych zgodnie z zapisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022 r. (Dz. U. 2022 rok, poz. 974) – jeżeli dotyczy, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE, Deklarację Zgodności – wystawioną przez producenta, kopię zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK, z dostawą |  | - |
|  | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta W przypadku odpowiedzi TAK: Wszystkie przeglądy, naprawy w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) wliczone w cenę oferty dokonywane w siedzibie zamawiającego. | TAK, podać |  | - |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

………………dnia……………                                   …………………………………….…….

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Odpowiedź NIE – nie powoduje odrzucenia oferty